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  比选邀请
中金招标有限责任公司受叙永县中医医院的委托，拟对叙永县中医医院挂网检验试剂配送服务采购项目在国内进行比选，兹邀请符合要求的比选申请人参加比选。

一、项目编号：0773-2541GNSCFWQT2847

二、项目名称：叙永县中医医院挂网检验试剂配送服务采购项目
三、比选内容：（服务要求详见比选文件第五章）

本项目共计四个包：

第一包：生化组挂网检验试剂配送服务；

第二包：临检、微生物、分子组挂网检验试剂配送服务；
第三包：免疫组挂网检验试剂配送服务；
第四包：输血组挂网检验试剂配送服务。
合格比选申请人条件：

(1）具有独立承担民事责任能力；

(2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

(6）具备法律和行政法规规定的其他条件；

(7）比选申请人须承诺比选申请人及其现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录；

(8）（本条适用于第一包、第二包、第三包、第四包）本项目中拟采购的产品属于医疗器械的，比选申请人须承诺参加比选的产品符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，如成交，在签署合同时提供产品的注册/备案证明材料（复印件并加盖公章）及产品合法经销渠道授权原件交由采购人核查，如无法提供采购人有权废除中标资格。对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供相关证书并提供相关说明。【本项提供承诺函，格式自拟并加盖比选申请人公章。】

(9）（本条适用于第一包、第二包、第三包、第四包）比选申请人提供医疗器械须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械经营许可/经营备案证明材料，并承诺自身能销售本项目涉及的所有产品【提供证书复印件及承诺函（提供承诺函，格式自拟并加盖比选申请人公章），“多证合一”查看营业执照复印件】。

(10）（本条适用于第一包、第二包、第三包、第四包）比选申请人提供的所有产品在四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统挂网。【提供承诺函，格式自拟，承诺内容：中标后将本项目所采购产品在“四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统”的挂网截图（截图至少要包含产品的商品代码或产品流水号）并加盖供应商公章交由采购人核验，如无法提供采购人有权废除中标资格。】
(11）本项目不允许联合体参与。

五、比选文件领取时间、地点：

比选文件自2025年09月24日至2025年09月26日09:00-12:00；13:30-17：30（北京时间，法定节假日除外）登录中金招标有限责任公司四川分公司官方网站（www.zjzbsc.cn）线上进行，免费成为注册用户(新用户注册时间为工作日：上午09时00分至12时00分；下午13时30分至17时30分)，根据“操作手册”指引进行网上在线报名。

（一）比选文件售价：0元/份/包，（比选文件售后不退,比选申请人资格不能转让）。

报名操作方式：

1.登录中金招标有限责任公司四川分公司官方网站（www.zjzbsc.cn）下载“供应商服务系统操作手册”了解详情。

2.根据“供应商服务系统操作手册”指引进行注册，并完善相关信息填写。

3.根据“供应商服务系统操作手册”指引（如何报名）进行项目选择，点击“我要报名”，并通过点击“提交”完成该项目报名。

4.已报名项目由比选申请人（竞标人）自行下载相关招标（采购）文件。

注：仅下载文件且未进行该项目成功报名的，将视为主动放弃参与资格。如为联合体参与投标（竞标），由联合体牵头方或任一成员方报名即可。

（二）报名咨询；

联系人：卿女士；

联系电话：0830-3161022；

（三）注册用户咨询；

      联系人：张女士；

联系电话：028-84469198。

六、递交比选申请文件截止时间和比选时间：2025年09月30日10:00（北京时间）。
比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达比选地点。逾期送达或密封和标注不符合比选文件规定的比选申请文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

七、比选地点：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融商业中心）7号楼2301号。
八、本比选邀请将在叙永县中医医院官网上以公告形式发布。

九、联系方式：

采购人：叙永县中医医院；

通讯地址：叙永县环城大道菱角塘；

联 系 人：傅女士；

联系电话：0830-6650862；

采购代理机构：中金招标有限责任公司；

地    址：泸州市江阳区佳乐世纪城（金融商业中心）7号楼2301号；

联 系 人：谢先生；

联系电话：0830-3161022。

2025年09月
第二章  比选申请人须知

比选申请人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购预算及最高限价
	采购预算人民币：791.92万元/年；2375.76万元/三年；分包预算如下：
1、生化组：45.15万元/年；

2、临检、微生物、分子组381.55万元/年；

3、免疫组217.67万元/年；

4、输血组147.55万元/年。
（第一包、第二包、第三包、第四包）最高限价：统一结算率100%，据实结算。

各包计算方式示例：如第一包中标统一结算率为90%，配送产品A单价为10元，10元*90%=9元，配送产品A单价结算金额为9元。

注：超过最高限价（即＞100%或统一结算率报价为负数）的报价作为无效投标处理。

	2
	质量要求、验收标准
	质量要求：按国家相关标准及第五章相关质量要求。
验收标准：按国家相关标准及第五章相关验收标准。

	3
	联合体
	本项目不允许联合体参加比选。

	4
	考察现场、标前答疑会
	 本项目不组织标前答疑会。

	5
	比选申请人对比选文件提出质疑的时间
	自比选文件发售时间起的三个工作日内。

	6
	分包履约
	不允许分包。

	7
	构成比选文件的其他文件
	比选文件的澄清、修改书及有关补充通知为比选文件的有效组成部分。

	8
	比选有效期
	比选后60天。

	9
	比选保证金
	本项目不作要求。

	10
	履约保证金
	本项目不作要求。

	11
	比选申请文件份数
	正本1份，副本2份，电子档1份；

	12
	比选申请文件的装订
	正本、副本、分别装订。

	13
	比选申请文件封面的标注
	比选申请文件正本和副本的封面上均应标明：比选项目名称、项目编号、比选申请人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

	14
	比选申请文件外层

密封袋的标注
	比选项目名称、项目编号、比选申请人名称、年月日。

	15
	招标代理费用
	本次招标代理费用为10000.00元/包，代理费用由各包中标供应商在领取中标通知书前支付。其余信息详见本章“十、比选代理服务费”内容。

	16
	确定邀请比选的供应商数量和方式
	本次比选邀请的各包供应商数量：三家及以上；

本次采购采取在叙永县中医医院官网上以公告形式发布的方式邀请参加比选的供应商。

	17
	不正当竞争预防措施

（实质性要求）
	在评审过程中，评审小组认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。比选申请人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就比选申请人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据比选申请人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

比选申请人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，比选申请人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；比选申请人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；比选申请人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。比选申请人提交书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、比选申请人财务状况报告、与其他比选申请人比较情况等就比选申请人书面说明进行审查评价。比选申请人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。


一 、总则

1. 适用范围

1.1  本比选文件仅适用于本次比选所叙述的服务比选项目采购。

2. 合格的比选申请人

合格的比选申请人应具备以下条件：

通过本项目唯一报名方式进行成功报名（注：以中金招标有限责任公司四川分公司官方网站（www.zjzbsc.cn）上显示为准），否则将视为主动放弃参与资格，即不具备合格供应商条件；

遵守国家有关的法律、法规和条例；

（3）比选文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3. 比选费用

比选申请人参加比选的有关费用由比选申请人自行承担。
4. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

4.1提供相同品牌产品处理。

本项目核心产品为服务项目，无核心产品。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同比选申请人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的比选申请人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同比选申请人参加同一合同项下投标的，按一家比选申请人计算，评审后得分最高的同品牌比选申请人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个比选申请人获得成交人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌比选申请人不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家比选申请人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
4.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

4.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制比选文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为比选文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

4.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

二、比选文件

5．比选文件的构成

5.1 比选文件用以阐明比选项目所需的资质、服务要求及报价等要求、比选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：

（1）比选邀请；

（2）比选申请人须知及前附表；

（3）比选文件格式要求；

（4）比选申请人有关资格证明文件要求；

（5）比选项目及要求；

（6）评审办法；

（7）合同主要条款；

5.2 比选申请人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。比选申请人没有对比选文件全面做出实质性响应是比选申请人的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选申请文件将被拒绝。

6. 比选文件的澄清和修改

6.1 在比选截止时间前，比选采购单位无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。

6.2 比选采购单位对已发出的比选文件进行澄清或者修改，将在比选文件要求的递交比选申请文件截止时间3天前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了比选文件的比选申请人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

6.3 比选申请人要求对比选文件进行澄清的，均应在递交比选申请文件截止日3天前按比选文件中的联系方式，以书面形式通知采购人。

6.4 在递交比选申请文件截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长递交比选申请文件截止时间和比选时间，并在比选文件要求提交比选申请文件的截止时间1日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了比选文件的比选申请人。

7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，比选申请人可自行决定是否对项目现场进行考察。

7.2 比选申请人考察现场所发生的一切费用由比选申请人自己承担。

三、比选申请文件

8．比选申请文件的语言

8.1 比选申请人提交的比选申请文件以及比选申请人与招标采购单位就有关比选的所有来往书面文件均须使用中文。比选申请文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖比选申请人公章后附在相关外文资料后面，否则，比选申请人的比选申请文件将作为无效比选申请文件处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，比选申请人的比选申请文件将作为无效比选申请文件处理。

9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的比选申请文件均采用国家法定计量单位。

10.比选货币

    本次比选项目的比选申请文件均以人民币报价。

11. 联合比选申请人

本项目不允许联合体参与。

12．比选文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。比选申请人编写的比选申请文件应包括下列部分：

12.1 报价部分

比选申请人按照比选文件要求填写的“比选报价表”。

本次比选报价要求：

（1）比选申请人的报价是比选申请人响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括比选申请人完成本项目所需的一切费用。

 （2）比选申请人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效比选申请文件处理。

12.2 技术部分

比选申请人按照比选文件要求做出的服务要求应答，主要是针对比选项目的服务要求做出的实质性响应和满足。比选申请人的服务要求应答应包括下列内容：

（1）服务要求响应表；

（2）比选申请人认为需要提供的文件和资料。

12.3 商务部分

比选申请人按照比选文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

 （1）比选函；

 （2）比选申请人企业法人营业执照或事业单位法人证书等复印件；

（3）法定代表人授权书原件；

 （4）授权代表身份证复印件；

（5）比选申请人基本情况表；

（6）商务应答表；

（7）其他比选申请人认为需要提供的文件和资料。

12.4其他部分

比选申请人按照比选文件中要求作出的积极响应和承诺。
13．比选申请文件格式


13.1 比选申请人应严格按照比选文件第三章中提供的“比选申请文件格式”填写相关内容。除明确允许比选申请人可以自行编写的外，比选申请人不得以“比选申请文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，比选申请人提供的比选申请文件将作为无效比选申请文件处理。

13.2 对于没有格式要求的比选申请文件由比选申请人自行编写。

14．比选保证金

本项目不作要求。

15．比选有效期

15.1 比选有效期见比选申请人须知前附表。比选有效期短于此规定期限的比选申请文件，将被拒绝。

 15.2 特殊情况下，采购人可于比选有效期满之前要求比选申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求。拒绝延长比选有效期的比选申请人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长比选有效期的比选申请人不能修改其比选申请文件。

16．比选申请文件的印制和签署

16.1 比选申请人应按比选文件的要求准备比选申请文件正本、副本。比选申请文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面比选申请文件为准。

16.2 比选申请文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由比选申请人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。比选申请文件副本可采用正本的复印件。

16.3 比选申请文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的比选申请文件可能视为无效比选申请文件。

16.4 比选申请文件正本和副本应当装订成册、左侧胶装。

16.5 比选申请文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖法人章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效比选申请文件。

17. 比选申请文件的密封和标注

    17.1 比选申请人应在比选申请文件正本和所有副本的封面上注明比选申请人名称、项目编号、项目名称、包号。

17.2 各包比选申请文件正本、所有副本和电子档要求单独提交的,应分别封装于密封袋内，未要求单独提交的，比选申请文件正副本、电子档可密封在一个密封袋内，密封袋上应分别标上“比选申请文件”字样，并注明比选申请人名称、项目编号、项目名称、包号。各包比选申请文件应当单独封装，不能封装在同一个密封袋内。
17.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（比选申请人印章）。

18．比选申请文件的递交

18.1 比选申请人应在比选文件规定的递交比选申请文件截止时间前，将比选申请文件送达比选地点。递交比选申请文件截止时间以后送达的比选申请文件将被拒绝。

18.2 本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

19．比选申请文件的修改和撤回

19.1 比选申请人在递交了比选申请文件后，可以修改或撤回其比选申请文件，但必须在规定的递交比选申请文件截止时间前，以书面形式通知采购人。

19.2 比选申请人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应进行密封，在封面上标注比选申请人名称，加盖公章，并在密封袋上标注“修改”字样。

19.3 在递交比选申请文件截止时间之后，比选申请人不得对其递交的比选申请文件做任何修改或撤回比选申请文件。

四、开标和评标

20．开标

20.1 代理机构在比选文件规定的时间和地点组织比选，采购人、比选申请人须派代表参加并签到以证明其出席。

20.2 开标时，采购人邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

20.3 开标时，比选申请人对各自比选申请文件的密封情况进行检查。

21. 开标程序

21.1 开标会主持人按照比选文件规定的比选时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、会议记录等工作人员，根据“比选记录表”宣布参加比选的比选申请人名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）工作人员当众检查比选申请文件的密封情况。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有比选申请人代表应立即退场。

22. 评标

22.1 评标工作由采购人组建的比选评审小组（以下简称评审小组）负责。

22.2 评审小组严格按照比选文件规定的程序和评分办法及标准对比选申请文件进行评审打分。

22.3 评标过程严格保密。比选申请人对评审小组的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其比选申请文件被拒绝。

22.4 在评标期间，评审小组可要求比选申请人对其比选申请文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。比选申请人的澄清、说明或者补正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

22.5 评审小组认定实质性响应比选文件的比选申请文件是比选申请文件与比选文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评审小组决定比选申请文件的响应性依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6 如果比选申请文件没有实质性响应比选文件的要求，评审小组将予以拒绝。比选申请人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其比选申请文件成为实质性响应的比选申请文件。

22.7 评审小组只对确定为实质性响应比选文件要求的比选申请文件，根据比选文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

22.8 比选申请文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效比选申请文件处理：

不具备比选文件中规定的资格条件和实质性要求的。

五、定标

23. 确定成交人原则

根据评审小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交候选人一名。

24. 确定成交人程序
24.1 评审小组将评审情况写出书面报告，推荐三名成交候选人，按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按技术/服务要求优劣顺序排列，都相同的情况下由采购人现场随机抽选。

24.2 比选采购单位不解释成交或落标原因，不退回比选申请文件和其他比选申请资料。

25．成交通知书

25.1 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

25.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交资格的，应当承担相应的法律责任。

六、签订及履行合同

26. 签订合同

26.1 成交供应商在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在比选文件规定的时间内（成交通知书发出之日起30天内）与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和成交供应商比选申请文件作实质性修改。

26.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27. 合同分包

本项目不允许分包。

28. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同货物/服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29. 履行合同

29.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典（合同编）》的有关规定进行处理。

七、废标

30. 废标的情形

比选采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）比选申请人的报价均超过了最高限价且采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

八、比选纪律要求

31. 比选申请人不得具有的情形

比选申请人参加比选不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交资格；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他比选申请人；

（3）与采购人、其他比选申请人恶意串通；

（4）向采购人、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在比选过程中与比选采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的比选申请人，属于不合格比选申请人，其比选申请人或成交资格将被取消。

九、质疑和投诉

32.比选申请人向采购人书面提出。

十、比选代理服务费

33.成交人携带公司介绍信（注明办理成交通知书领取事宜）及被介绍人身份证原件领取成交通知书；

34.成交人向中金招标有限责任公司支付招标代理服务费。

35.代理费办理联系方式：

联系人：卿女士；联系电话：0830-3161022

招标代理费收款单位：中金招标有限责任公司四川分公司

开户行：交通银行股份有限公司成都高新南区支行

账号：511610015018170335724
注：转代理费时请注明项目名称及包号。

十一、付款方式

详见第五章。

第三章  比选申请文件格式

一、比 选 申 请 函

中金招标有限责任公司：

我方全面研究了“                                ”比选文件（项目编号：                   ）第XX包，决定参加贵单位组织的本项目的比选。我方授权      （姓名、职务）代表我方                        （比选申请人单位的名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后高效完成采购需求，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的比选申请文件正本1份，副本2份,电子文档1份。

4、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的比选申请人的行为。

5、我方比选有效期为：比选后60天。

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

二、法定代表人授权书

中金招标有限责任公司：

本授权声明：                     （比选申请人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方参加 “                                     ”（项目编号：                         ）第XX包比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：         （盖章）

日    期：

备注：附授权人和被授权人身份证复印件加盖鲜章；法定代表人参与投标的可不提供，但须提供法定代表人身份证明（格式自拟）。
三、比选报价表

项目编号：
	包号
	项目名称
	报价           （统一结算率）（%）
	交货时间
	备注

	
	
	
	合同生效后的3年内或本包预算金额用完为止，以先到为准。期间按采购人实际需求供货
	


注：报价应是最终用户验收合格后的总报价，包括人工、服务、税费等所有费用和比选文件规定的其它费用。

比选申请人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：

四、报价明细表（实质性要求）

项目名称：
项目编号：

包号：
	品目号
	产品通用  名称
	产品“医疗器械注册证或备案证” 名称
	采购文件要求规格型号
	拟投产品实际规格型号
	品牌
	产地

（生产国别和城市）
	生产企业名称
	注册证号或备案证号
	是否招采管理系统挂网产品
	单位
	3年预采购数量
	基础单价
（元）
	报价 （统一结算率）（%）
	拟投产品实际单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.“基础单价（元）”为投标时间当月各单品各规格在“四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统”公布的“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”、“四川省最高参考价”、“联动参考价”、“本项目的单价限价”四者中的最低价；“拟投产品实际单价（元）”为供应商拟投产品挂网实际规格单价报价。请据实填写，不要四舍五入。

2.各产品只允许报一个规格型号。请根据“四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统”上载明的规格型号进行填写。

3.本项目要求的各项试剂、耗材的名称和规格（含包装规格）均做参考，供应商提供的生产厂家可能有不同名称或规格，但其他规格的产品必须符合参考规格所达到的实际使用性能。若不同厂家的实际包装规格与采购清单的包装规格不一致，供应商必须将自带规格报价按采购清单要求包装规格换算，填入“基础报价”，换算后的单价报价不得高于本项目“单品单价限价”，并在“报价明细表”中明确注明其实际包装规格与采购清单要求包装规格的不一致。例如：采购清单要求规格为500ml，供应商所提供的厂家实际规格为600ml，挂网价格为30元，则供应商在“报价明细表”中“基础单价”应该是：30（元）/600（ml）*500（ml）=25（元）。

4.“统一结算率”最多保留小数点后两位。举例：99%、99.1%、99.12%为有效报价格式；99.123%及小数点后更多位数的为无效报价格式。

5.报价应是采购人最终验收合格后的总价，包括耗材生产，仓储，运输，管理，售后，税费等所有费用。

6.“报价明细表”根据项目实际要求进行增加，如为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并加盖公章。

7.“报价明细表”以包为单位填写。

五、商务应答表
项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	比选要求
	比选应答
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其比选申请人资格或成交资格
比选申请人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：

六、比选申请人基本情况表

包号：
	比选申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目管理人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


七、服务要求响应表

项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	比选文件要求
	服务要求响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 比选申请人必须把比选项目的服务要求列入此表。

2．按照比选项目第五章项目服务要求（商务要求除外）的顺序对应填写。

3．比选申请人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其比选申请人资格或成交资格。
比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期:

八、关于比选申请人资格的承诺函
中金招标有限责任公司： 

本公司（公司名称）参加“                                     ”（项目编号：                         ）第XX包比选活动，现承诺：

我公司满足比选文件的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）具备法律和行政法规规定的其他条件；

（七）我公司承诺我公司及现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录。

（八）我公司非联合体参与竞标。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：
九、其他（格式自拟）

第四章  资格和其他证明文件
	序号
	比选申请人资格、资质性及其他类似效力要求
	比选申请人应当提供的相关证明材料

	1
	具有独立承担民事责任能力
	1、（1）比选申请人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照（复印件）；

（2）比选申请人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供企业分支机构营业执照、税务登记和组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照（复印件）；

（3）比选申请人为其他组织的，提供事业单位法人证书或执业许可证等证明文件（复印件）；

（4）如为自然人的提供为中国公民的自然人身份证明（复印件）。

2、法定代表人/单位负责人授权书原件（法定代表人/单位负责人亲自参加投标，无需提供法定代表人/单位负责人授权书）。

3、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证复印件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供公司财务制度或公司财务报表或承诺函。

	3
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	提供证明材料或提供关于比选申请人资格的承诺函。

	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2025年至今任意一个月缴纳税收和社保资金的证明材料或承诺函，免税企业须提供国家税务机关出具的免税证明材料，新成立公司无纳税情况或社保缴纳不足一个月的提供证明材料。

	5
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录
	提供关于比选申请人资格的承诺函。

	6
	具备法律和行政法规规定的其他条件
	提供关于比选申请人资格的承诺函。

	7
	比选申请人须承诺比选申请人及其现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录
	提供承诺函。

	8
	（本条适用于第一包、第二包、第三包、第四包）本项目中拟采购的产品属于医疗器械的，比选申请人须承诺参加比选的产品符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，如成交，在签署合同时提供产品的注册/备案证明材料（复印件并加盖公章）及产品合法经销渠道授权原件交由采购人核查，如无法提供采购人有权废除中标资格。对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供相关证书并提供相关说明。【本项提供承诺函，格式自拟并加盖比选申请人公章。】
	提供佐证材料。

	9
	（本条适用于第一包、第二包、第三包、第四包）比选申请人提供医疗器械须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械经营许可/经营备案证明材料，并承诺自身能销售本项目涉及的所有产品【提供证书复印件及承诺函（提供承诺函，格式自拟并加盖比选申请人公章），“多证合一”查看营业执照复印件】。
	提供佐证材料。

	10
	（本条适用于第一包、第二包、第三包、第四包）比选申请人提供的所有产品在四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统挂网。【提供承诺函，格式自拟，承诺内容：中标后将提供本项目所采购产品在“四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统”的挂网截图（截图至少要包含产品的商品代码或产品流水号）并加盖供应商公章交由采购人核验，如无法提供采购人有权废除中标资格。】
	提供佐证材料。

	11
	本项目不允许联合体参与。
	提供承诺函。


以上要求提供的承诺函可合并提供一份。

注：

1.本章要求提供的相关证明材料应当与本章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

2.本章要求提供的相关证明材料应当与应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

3.上述相关证明材料均须加盖比选申请人公章（鲜章）。

 比选项目服务要求
一、项目概述

由于新院区检验科检验设备已采购到位，原有试剂无法满足新设备匹配要求，需根据新设备需求重新采购挂网检验试剂配送服务，以保证医院检验科工作的正常开展。本项目按照检验试剂专业类别，将本次拟采购检验试剂分为4个包，服务期限为签订合同后3年。

二、采购清单及技术参数要求
第一包：生化组

	品目序号
	耗材名称
	规格型号
	计费 单位
	单价限价（元）
	3年预估采购量
	是否属于医疗器械
	现有设备型号

	1-1
	总胆汁酸检测试剂盒(TBA)
	320mL(R1：4×60mL + R2：2×40mL)
	盒
	1295.62
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-2
	α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（AFU）
	360mL：6×60mL
	盒
	2081.88
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-3
	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(ALT)
	400mL（R1：4×65mL + R2：2×70mL）
	盒
	114.04
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-4
	天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒(AST)
	400mL（R1：4×65mL + R2：2×70mL）
	盒
	116
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-5
	碱性磷酸酶检测试剂盒(ALP)
	300mL（R1：4×60mL + R2：2×30mL）
	盒
	110.64
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-6
	γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒(GGT)
	300mL(R1：4×60mL + R2：2×30mL)
	盒
	154.8
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-7
	总蛋白检测试剂盒（TP）
	360mL（6×60mL）校准品：1×0.5mL
	盒
	52
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-8
	白蛋白检测试剂盒(ALB)
	360mL（6×60mL）校准品：1×0.5mL
	盒
	49.28
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-9
	总胆红素检测试剂盒(T-BIL)
	300mL(R1：4×60mL + R2：2×30mL)
	盒
	126.48
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-10
	直接胆红素检测试剂盒(D-BIL)
	300mL（R1：4×60mL + R2：2×30mL）
	盒
	150
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-11
	前白蛋白检测试剂盒（PA）
	320ml(R1：4×60mL + R2：2×40mL)
	盒
	871.96
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-12
	胆碱酯酶检测试剂盒(CHE)
	300mL（R1：4×60mL + R2：2×30mL）
	盒
	411
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-13
	腺苷脱氨酶检测试剂盒（ADA）
	200mL（R1：2×65mL + R2：1×70mL）
	盒
	799.95
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-14
	5’-核苷酸酶检测试剂盒(5'-NT)
	200mL（R1：2×65mL + R2：1×70mL）
	盒
	883.18
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-15
	亮氨酸氨基肽酶检测试剂盒(LAP)
	150ml（R1：2×50ml + R2：2×25ml）
	盒
	363.66
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-16
	单胺氧化酶检测试剂盒（MAO）
	100ml(R1：2×50mL)
	盒
	462.71
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-17
	谷氨酸脱氢酶检测试剂盒(GLDH)
	120mL（R1：2×50mL + R2：2×10mL）
	盒
	352.5
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-18
	甘胆酸检测试剂盒（CG）
	150mL（R1：2×60mL + R2：2×15mL）
	盒
	1735.55
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-19
	肌酸激酶检测试剂盒(CK)
	300mL(R1：4×60mL + R2：2×30mL)
	盒
	343.44
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-20
	肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒(CK-MB)
	300mL(R1：4×60mL + R2：2×30mL)
	盒
	1361.49
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-21
	乳酸脱氢酶检测试剂盒(LDH-L)
	400mL(R1：4×65mL + R2：2×70mL)
	盒
	196.96
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-22
	α- 羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(HBDH)
	400mL(R1：4×65mL + R2：2×70mL)
	盒
	172.24
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-23
	同型半胱氨酸检测试剂盒（HCY)
	69ml (R1: 2×30ml + R2: 1×9ml)
	盒
	1908.03
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-24
	心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（H-FABP）
	40mL（R1：1×20mL + R2：1×20mL）
	盒
	2401.42
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-25
	肌酐检测试剂盒(CR)
	320mL(R1：4×60mL + R2：2×40mL)
	盒
	753.92
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-26
	尿素检测试剂盒(BUN)
	300mL（R1：4×60mL + R2：2×30mL）
	盒
	98.28
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-27
	尿酸检测试剂盒(UA)
	400mL(R1：4×65mL + R2：2×70mL)
	盒
	131
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-28
	β2微球蛋白检测试剂盒（β2 -MG）
	150ml（R1: 2×60ml + R2:1×30ml）
	盒
	957
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-29
	胱抑素C检测试剂盒(CYS-C)
	150ml（R1: 2×60ml + R2:1×30ml）
	盒
	1668.6
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-30
	尿微量白蛋白检测试剂盒（mALB）
	100ml(R1: 2×40ml + R2: 2×10ml)
	盒
	345.87
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-31
	视黄醇结合蛋白检测试剂盒(RBP)
	160ml(R1:2×60ml R2:1×40ml)
	盒
	1453.14
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-32
	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒(NGAL)
	60mL（R1：1×45mL+ R2：1×15mL）
	盒
	1340.4
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-33
	葡萄糖检测试剂盒(GLU)
	400mL(R1：4×65mL + R2：2×70mL)
	盒
	116
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-34
	葡萄糖检测试剂盒(GLU)
	400mL(R1：4×65mL + R2：2×70mL)
	盒
	116
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-35
	糖化白蛋白检测试剂盒（GA）
	220ml（R1:2×40ml+R2: 2×10ml+R3: 3×40ml）
	盒
	2219.8
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-36
	甘油三酯检测试剂盒(TG)单
	360ml(R1：6×60mL)
	盒
	274.9
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-37
	甘油三酯检测试剂盒(TG)
	400mL(R1：4×65mL + R2：2×70mL)
	盒
	305.44
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-38
	总胆固醇检测试剂盒(T-CH)单
	360ml(R1：6×60mL)
	盒
	149.47
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-39
	总胆固醇检测试剂盒(T-CH)
	400ml(R1：4×65mL + R2：2×70mL)
	盒
	166.08
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-40
	高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(HDL-C)
	320mL（R1：4×60mL + R2：2×40mL）
	盒
	713.13
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-41
	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（LDL-C）
	320mL（R1：4×60mL + R2：2×40mL）
	盒
	1069.46
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-42
	载脂蛋白A1检测试剂盒（ApoA1）
	160mL（R1：2×60mL + R2：1×40mL）
	盒
	520
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-43
	载脂蛋白B检测试剂盒（ApoB）
	160mL（R1：2×60mL + R2：1×40mL）
	盒
	499.2
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-44
	脂蛋白（a）检测试剂盒（Lp（a））
	150mL(R1：2×60mL + R2：1×30mL)
	盒
	1204.5
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-45
	钙检测试剂盒(Ca)
	360mL（6×60mL）
	盒
	79.2
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-46
	镁离子检测试剂盒(Mg)
	360mL（6×60mL）
	盒
	111.6
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-47
	无机磷检测试剂盒(P)
	200mL（R1：2×65mL + R2：1×70mL）
	盒
	36
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-48
	二氧化碳检测试剂盒（CO2）
	200ml(10×20ml)
	盒
	409.46
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-49
	锌离子检测试剂盒(Zn)
	150ml（R1:2×60ml + R2:2×15ml）
	盒
	1200
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-50
	铜离子检测试剂盒（Cu）
	60mL（试剂1：1×45mL+试剂2：1×15mL）校准品：1×1ml 质控品：2×1ml
	盒
	510
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-51
	抗链球菌溶血素O检测试剂盒(ASO)
	50ml（R1: 1×40ml + R2: 1×10ml）
	盒
	687.5
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-52
	类风湿因子检测试剂盒（RF）
	50ml(R1: 1×40ml R2: 1×10ml)
	盒
	500
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-53
	免疫球蛋白A检测试剂盒(IgA)
	160mL（R1：2×60mL + R2：2×20mL）
	盒
	880
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-54
	免疫球蛋白M检测试剂盒(IgM）
	160mL（R1：2×60mL + R2：2×20mL）
	盒
	880
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-55
	免疫球蛋白G检测试剂盒(IgG)
	160mL（R1：2×60mL + R2：2×20mL）
	盒
	880
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-56
	补体C3检测试剂盒(C3)
	160mL（R1：2×60mL + R2：2×20mL）
	盒
	880
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-57
	补体C4检测试剂盒(C4)
	160mL（R1：2×60mL + R2：2×20mL）
	盒
	880
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-58
	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（CCP）
	60mL（R1：1×45mL + R2：1×15mL）
	盒
	6480
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-59
	α-淀粉酶检测试剂盒(Amy)
	150mL（R1：2×60mL + R2：1×30mL）
	盒
	484.5
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-60
	脂肪酶检测试剂盒(LPS)
	150mL（R1：2×60mL + R2：2×15mL）
	盒
	967.5
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-61
	乳酸检测试剂盒(LAC)
	160mL（R1：2×60mL + R2：2×20mL）
	盒
	424
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-62
	5’-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法）
	45mL×2   R2 15mL×2
	盒
	533.63
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-63
	α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法）
	48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	390
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-64
	α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法）
	48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	48
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-65
	β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	660
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-66
	γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	62.34
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-67
	白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）
	R 60mL×2
	盒
	16.54
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-68
	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	34.62
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-69
	胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	165.54
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-70
	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法）
	R1 45mL×2   R2 15mL×2
	盒
	403.82
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-71
	二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法）
	R 60mL×2
	盒
	204
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-72
	甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	92.27
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-73
	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法）
	R1 45mL×2   R2 15mL×2
	盒
	269.28
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-74
	肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）
	R1 45mL×2   R2 15mL×2
	盒
	240
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-75
	肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）
	R1 45mL×2   R2 15mL×2
	盒
	420
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-76
	肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	118.8
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-77
	碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	44.56
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-78
	镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）
	R 60mL×2
	盒
	37.2
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-79
	脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法）
	R 60mL×2
	盒
	93.6
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-80
	尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	33.6
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-81
	尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	33.6
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-82
	尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	360
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-83
	葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	34.8
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-84
	前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）
	R1 60mL×4   R2 60mL×1
	盒
	823.14
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-85
	乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	59.48
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-86
	生化复合校准品
	5mL×1
	瓶
	350
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-87
	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	34.82
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-88
	同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法）
	R1 38mL×1 R2 10mL×1
	盒
	960
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-89
	无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法）
	R 60mL×2
	盒
	21.6
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-90
	腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	483.3
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-91
	载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	392.4
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-92
	载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	376.8
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-93
	直接胆红素测定试剂盒（氧化法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	58.49
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-94
	总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	50.22
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-95
	总胆红素测定试剂盒（氧化法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	50.94
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-96
	总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	489.23
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-97
	总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）
	R 60mL×2
	盒
	17.84
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-98
	乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	320.4
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-99
	谷胱甘肽还原酶检测试剂盒
	R1 50mL×2 R2 10mL×2
	盒
	3145.14
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-100
	谷氨酸脱氢酶检测试剂盒（速率法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	355.49
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-101
	免疫球蛋白 E 检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1 40mL×2 R2 20mL×2
	盒
	7500
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-102
	免疫球蛋白 A 检测试剂盒（免疫比浊法）
	R1 50mL×2   R2 10mL×2
	盒
	960
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-103
	免疫球蛋白 G 检测试剂盒（免疫比浊法）
	R1 50mL×2   R2 10mL×2
	盒
	720
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-104
	免疫球蛋白 M 检测试剂盒（免疫比浊法）
	R1 50mL×2   R2 10mL×2
	盒
	720
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-105
	补体 C3 检测试剂盒（免疫透射比浊法）
	R1 45mL×2   R2 15mL×2
	盒
	959.96
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-106
	补体 C4检测试剂盒（免疫透射比浊法）
	R1 45mL×2   R2 15mL×2
	盒
	960
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-107
	α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF 底物法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	698.92
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-108
	单胺氧化酶检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2 
	盒
	559.16
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-109
	甘胆酸检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 
	R1 48mL×2   R2 12mL×2  
	盒
	1398.07
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-110
	亮氨酸氨基转肽酶检测试剂盒（速率法） 
	R1 48 mL×2   R2 12 mL×2
	盒
	292.94
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-111
	胱抑素C检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1 50mL×2   R2 10mL×2 
	盒
	1056
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-112
	脂蛋白(a)检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1 45mL×2   R2 15mL×2  
	盒
	972
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-113
	抗链球菌溶血素〝O〞检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2  
	盒
	2324.25
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-114
	类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2 
	盒
	1504.8
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-115
	钙检测试剂盒（偶氮胂Ⅲ法）
	R 60mL×2
	盒
	26.4
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-116
	脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法）
	R1 45mL×2 R2 15mL×2
	盒
	780
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-117
	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1 45mL×2   R2 15mL×2  
	盒
	12240
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-118
	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1 48 mL×2   R2 12 mL×2 
	盒
	3360
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-119
	视黄醇结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1 45mL×2   R2 15mL×2
	盒
	900
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-120
	心脏型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	R1 60mL×1   R2 60mL×1
	盒
	6000
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-121
	铁检测试剂盒（5-Br-PADAP 显色终点法）
	R1 48mL×2   R2 12mL×2
	盒
	104.4
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-122
	糖化白蛋白检测试剂盒（酶法)
	R1 48mL×1   R2 12mL×1
	盒
	1220.4
	3
	是
	全自动生化分析仪EXC2000

	1-123
	丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC法）
	438ml：R1：6×57ml，R2:3×32ml
	盒
	128.55
	45
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-124
	天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（IFCC法）
	438ml:R1:57ml×6，R2：32ml×3
	盒
	129.33
	45
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-125
	r-谷氨酰转移酶（r-GT）测定试剂盒（IFCC法）
	438ml:R1:57ml×6，R2：32ml×3
	盒
	234.63
	45
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-126
	碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（AMP缓冲液法）
	300ml:R1:4×60ml,R2:2×30ml
	盒
	114.29
	45
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-127
	总胆红素（T-Bil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	296ml:R1:4×58ml，R2：2×32ml
	盒
	129.55
	45
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-128
	直接胆红素（D-Bil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	296ml:R1:4×58ml，R2：2×32ml
	盒
	148.76
	36
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-129
	总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法）
	240ml:R1:4×45ml,R2:2×30ml
	盒
	1008.83
	42
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-130
	总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法）
	308mL：R1：4×60 mL + R2：4×17 mL
	盒
	46.59
	57
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-131
	白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法）
	360ml:R:6×60ml
	盒
	50.47
	57
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-132
	胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法）
	180ml:R1:4×37ml，R2：2×16ml
	盒
	254.73
	30
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-133
	腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（酶比色法）
	108ml：R1:2×36ml+R2:2×18ml，校准品规格：1×1ml
	盒
	448.47
	12
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-134
	5′-核苷酸酶（5′-NT）测定试剂盒（酶比色法）
	108ml:R1:2×36ml，R2：2×18ml ,校准品规格：1×1ml
	盒
	495.18
	12
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-135
	α-L-岩藻糖苷酶（AFU）测定试剂盒（CNPF法）
	R:2×40ml
	盒
	480.4
	12
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-136
	前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	106ml:R1：2×38ml，R2：2×15ml
	盒
	299.87
	12
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-137
	尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法）
	438ml：R1：6×57ml，R2：3×32ml
	盒
	147.96
	60
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-138
	尿素（UREA）测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氢酶法）
	300ml:R1:4×60ml,R2:2×30ml
	盒
	101.4
	45
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-139
	肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)
	320 mL：R1：4×59 mL，R2：2×42 mL
	盒
	728.67
	45
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-140
	二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法)
	120ml:R:6×20ml,单标1×1.5ml(校准品（选配）
	盒
	253.45
	6
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-141
	β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	104ml:R1:2×40ml,R2:2×12ml，校准品规格，5×0.5ml
	盒
	685.44
	15
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-142
	胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	104ml:R1:2×40ml,R2:2×12ml，校准品规格，5×0.5ml
	盒
	1193.52
	15
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-143
	尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	R1:3×50ml+ R2:3×11ml+cal: 5×1ml
	盒
	652.98
	15
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-144
	视黄醇结合蛋白（RBP）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）
	R1:1×45mL+R2:1×16mL+Cal:1×1mL
	盒
	571.55
	3
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-145
	肌酸激酶（CK）测定试剂盒（IFCC法）
	162ml：R1：3×42ml，R2：3×12ml
	盒
	191.34
	15
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-146
	肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）测定试剂盒（免疫抑制法）
	R1:3×42mL+R2:3×12mL
	盒
	758.48
	15
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-147
	乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（IFCC法）
	216ml:R1:4×42ml，R2：4×12ml
	盒
	109.85
	15
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-148
	α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）测定试剂盒（DGKC法）
	216ml:R1:4×42ml，R2：4×12ml
	盒
	95.97
	15
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-149
	同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒
（酶循环法）
	180ml R1: 4×34ml, R2: 4×11ml，校准品：5×1.0ml
	盒
	5135.08
	6
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-150
	总胆固醇（TC）测定试剂盒（氧化酶法）
	360ml:R:6×60ml
	盒
	155.36
	39
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-151
	甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法）
	360ml:R:6×60ml
	盒
	285.39
	39
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-152
	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒（直接法）
	316ml：R1：4×58ml，R2：2×42ml
	盒
	731.07
	39
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-153
	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定试剂盒（直接法）
	316ml：R1：4×58ml，R2：2×42ml
	盒
	1096.42
	39
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-154
	载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	171ml：R1：3×42ml，R2：3×15ml
	盒
	572.85
	39
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-155
	载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	171ml：R1：3×42ml，R2：3×15ml
	盒
	542.07
	39
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-156
	脂蛋白（a）[Lp（a）]测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	216 mL：R1: 4×42 mL + R2: 4×12 mL；选配校准品： 5×1 mL
	盒
	1764.72
	39
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-157
	钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂III法）
	180ml:R:4×45ml
	盒
	39.6
	3
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-158
	镁（Mg）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）
	180ml:R:4×45ml
	盒
	55.8
	15
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-159
	无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法）
	240 mL：R1: 4×44 mL + R2: 4×16 mL
	盒
	45.6
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-160
	铁（Fe）测定试剂盒（比色法）
	180ml:R1:4×37ml，R2：2×16ml
	盒
	158.4
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-161
	不饱和铁结合力（UIBC）测定试剂盒（比色法）
	281ml:R1:4×54ml+R2:4×16ml+Cal:1×1ml
	盒
	557.2
	3
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-162
	葡萄糖（Glu）测定试剂盒（已糖激酶法）
	399ml:R1:6×44ml，R2：3×45ml
	盒
	115.71
	45
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-163
	β-羟丁酸（β-HB）测定试剂盒（酶比色法）
	R1:1×60ml+R2:1×17ml+cal:1×1ml
	盒
	352.66
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-164
	抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法)
	160ml:R1：2×40ml+R2：2×40ml，校准品规格：1×0.5ml
	盒
	3380
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-165
	类风湿因子（RF）测定试剂盒（免疫比浊法）
	R1：2×40ml+R2：2×11ml，校准品规格：5×0.5ml
	盒
	1948
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-166
	免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	120ml:R1:2×40ml+R2:2×20ml
	盒
	592
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-167
	免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	120ml:R1:2×40ml+R2:2×20ml
	盒
	592
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-168
	免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒（免疫透射比浊法
	90ml:R1：2×35ml，R2：2×10ml
	盒
	540
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-169
	补体因子C3（C3）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	120ml:R1：2×40ml+R2：2×20ml
	盒
	727
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-170
	补体因子C4（C4）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	106ml:R1:2×38ml+R2:2×15ml
	盒
	644
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-171
	α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂盒（连续监测法）
	216ml:R1:42ml×4+R2:12ml×4
	盒
	710.64
	12
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-172
	脂肪酶（LIP）测定试剂盒（酶显色法）
	100ml:R1:2×40ml，R2:2×10ml
	盒
	664
	3
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-173
	尿微量白蛋白质控品
	1×1 mL
	盒
	100
	36
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-174
	常规生化复合校准品
	10×3 mL
	盒
	1500
	18
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-175
	特种蛋白校准品
	5×1 mL
	盒
	1250
	18
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-176
	前白蛋白校准品
	3×1 mL
	盒
	1200
	9
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-177
	脂类校准品
	5×1 mL
	盒
	1250
	18
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-178
	同型半胱氨酸（HCY）质控品
	低值：1×1ml；高值：1×1ml；
	盒
	178
	36
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-179
	风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品
	低值：3×1ml，高值：3×1ml，不可穿刺塑料瓶
	盒
	2260
	36
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-180
	胱抑素C(CysC)质控品
	低值：3×1ml
	盒
	243
	36
	是
	全自动生化分析仪BS-2800M

	1-181
	血气电解质分析仪定标试剂（离子选择性电极法、电极法、酶法）
	300人份/盒
	盒
	11400
	27
	是
	血气电解质分析仪Vitagas 5E


第二包：临检、微生物、分子组

	品目序号
	耗材名称
	规格型号
	计费 单位
	单价限价（元）
	3年预估采购量
	是否属于医疗器械
	现有设备型号

	2-1
	糖化血红蛋白A1c 测定试剂盒（高效液相色谱法）
	1000测试
	盒
	21363.039
	18
	是
	糖化血红蛋白分析仪MQ6000

	2-2
	糖化血红蛋白层析柱套件（高效液相色谱法）
	规格1:4.6ID*33MM1 根，RF 卡 1张(RF3000)
	盒
	28991.61
	3
	是
	糖化血红蛋白分析仪MQ6000

	2-3
	糖化血红蛋白溶血剂
	2000mL*4
	盒
	500
	237
	是
	糖化血红蛋白分析仪MQ6000

	2-4
	糖化血红蛋白（HbA1c）校准品
	1 测试/盒
	盒
	200
	6
	是
	糖化血红蛋白分析仪MQ6000

	2-5
	一次性使用人体静脉血样采集容器
	中：100支/包      大：12包/箱
	支
	0.55
	1800
	是
	动态血沉压积测试仪SD-1000

	2-6
	全量程C反应蛋白（hs-CRP+常规CRP）测定试剂盒（免疫散射比浊法）
	200T/盒
	人份
	11.731
	3
	是
	全自动特定蛋白分析仪PA300

	2-7
	血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（免疫散射比浊法）
	100T/盒
	人份
	15.48
	10500
	是
	全自动特定蛋白分析仪PA300

	2-8
	微生物(非发酵菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)
	10人份/盒
	盒
	340.91
	300
	是
	微生物鉴定药敏分析仪MA120

	2-9
	微生物（真菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/浊法）
	10人份/盒
	盒
	329.09
	150
	是
	微生物鉴定药敏分析仪MA120

	2-10
	微生物（链/肠球菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法）
	10人份/盒
	盒
	336.36
	300
	是
	微生物鉴定药敏分析仪MA120

	2-11
	微生物（葡萄球菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法）
	10人份/盒
	盒
	334.55
	300
	是
	微生物鉴定药敏分析仪MA120

	2-12
	微生物（肠杆菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法）
	10人份/盒
	盒
	340.91
	300
	是
	微生物鉴定药敏分析仪MA120

	2-13
	药敏接种培养液
	20支/盒
	盒
	200
	300
	是
	微生物鉴定药敏分析仪MA120

	2-14
	样本稀释液
	20支/盒
	盒
	200
	300
	是
	微生物鉴定药敏分析仪MA120

	2-15
	肉汤培养基
	20支/盒
	盒
	200
	324
	是
	微生物鉴定药敏分析仪MA120

	2-16
	厌氧培养瓶（比色法）
	20瓶/盒
	盒
	610.21
	75
	是
	全自动血培养仪EXB120

	2-17
	需氧培养瓶（比色法）
	20瓶/盒
	盒
	685.78
	75
	是
	全自动血培养仪EXB120

	2-18
	需氧培养瓶（比色法）/儿童瓶
	20瓶/盒
	盒
	671.302
	45
	是
	全自动血培养仪EXB120

	2-19
	尿液分析试纸条（干化学法）
	11FU：100条/筒
	筒
	203.87
	450
	是
	全自动尿液分析仪U3600

	2-20
	尿液分析试纸条（干化学法）
	12FU：100条/桶
	筒
	160
	15
	是
	全自动尿液分析仪U3600

	2-21
	尿液干化学分析质控物
	阴性：8ml*1，阳性：8ml*1
	盒
	95.31
	24
	是
	全自动尿液分析仪U3600

	2-22
	尿液分析用鞘液
	15L/桶
	桶
	5100
	60
	是
	全自动尿液分析仪U3600

	2-23
	尿液有形成分分析仪用质控液
	水平0：10mL×7
	盒
	2419.2
	36
	是
	全自动尿液分析仪U3600

	2-24
	尿液有形成分分析仪用质控液
	水平1：10mL×7
	盒
	2419.2
	36
	是
	全自动尿液分析仪U3600

	2-25
	尿液有形成分分析仪用质控液
	水平2：10mL×7
	盒
	2419.2
	36
	是
	全自动尿液分析仪U3600

	2-26
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LN（4L×1）
	箱
	1629.68
	15
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-27
	血细胞分析用染色液
	M-60FN（48ml×1）
	盒
	5255.59
	15
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-28
	血细胞分析用稀释液
	DS/(20L×1)
	箱
	230.87
	15
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-29
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LH（1L×4）
	箱
	3999.66
	15
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-30
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LD（4L×1）
	箱
	2669.67
	15
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-31
	血细胞分析用染色液
	M-60FD（48ml×1）
	盒
	2931.87
	15
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-32
	血细胞分析用稀释液
	M-60/DR（1L×1）
	箱
	924.75
	15
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-33
	血细胞分析用染色液
	M-60FR（12ml×1）
	盒
	3339.72
	15
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-34
	血细胞分析用溶血剂
	LS（200ml×1)
	箱
	437
	15
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-35
	清洗液
	ESR：1L×1
	盒
	1759.14
	15
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-36
	血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	40人份/x2
	盒
	960
	18
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-37
	C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	2×50人份
	盒
	977
	3
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-38
	超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	2×50人份
	盒
	1350
	3
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-39
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-6D，高值 4.5mL×6
	盒
	2104.42
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-40
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-6D，中值 4.5mL×6
	盒
	2252.58
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-41
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-6D，低值 4.5mL×6
	盒
	2273.69
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-42
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-RET，高值 4.5mL×6
	盒
	2658
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-43
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-RET，中值 4.5mL×6
	盒
	2610
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-44
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-RET，低值 4.5mL×6
	盒
	2402.92
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-45
	血细胞分析仪用校准物（光学法）
	SC-CAL PLUS 3mL×1
	支
	513
	3
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-46
	C—反应蛋白质控品
	两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL每个浓度各3支（×3）
	盒
	3600
	18
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-47
	C-反应蛋白（CRP）校准品
	5×0.5ml
	盒
	530
	33
	是
	全自动血球分析仪BC-760CS

	2-48
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LH（1L×4）
	箱
	3999.66
	300
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-49
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LN（4L×1）
	箱
	1629.68
	300
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-50
	血细胞分析用染色液
	M-60FN（48ml×1）
	盒
	5255.59
	300
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-51
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LD（4L×1）
	箱
	2669.67
	300
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-52
	血细胞分析用染色液
	M-60FD（48ml×1）
	盒
	2931.87
	300
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-53
	血细胞分析用稀释液
	M-60/DR（1L×1）
	箱
	924.75
	300
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-54
	血细胞分析用染色液
	M-60FR（12ml×1）
	盒
	3339.72
	300
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-55
	血细胞分析用稀释液
	DS/(20L×1)
	箱
	230.87
	300
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-56
	血细胞分析仪用校准物（光学法)
	SC-CAL PLUS
	支
	513
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-57
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-6D，高值(4.5mL×6)
	盒
	2104.42
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-58
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-6D，中值 (4.5mL×6)
	盒
	2252.58
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-59
	血细胞分析用染色液(光学法）
	BC-6D，低值(4.5mL×6)
	盒
	2273.69
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-60
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-RET，高值 （4.5mL×1）
	支
	297
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-61
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-RET，中值（4.5mL×1）
	支
	286
	36
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-62
	血细胞分析用溶血剂
	LC（200ml×1）
	盒
	420
	1215
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-63
	超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	2×100人份
	盒
	2700
	18
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-64
	超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	2×300人份
	盒
	6271.23
	3
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-65
	血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	100人份/x2
	盒
	2280.48
	3
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-66
	C—反应蛋白质控品
	两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL每个浓度各3支（×3）
	盒
	3600
	18
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-67
	C-反应蛋白（CRP）校准品
	5×0.5ml
	盒
	530
	33
	是
	全自动血球分析仪BC-7500CS

	2-68
	呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒（PCR荧光探针法）
	48人份/盒
	人份
	162.3
	2301
	是
	实时荧光定量PCR仪AGS4800

	2-69
	肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	48人份/盒
	人份
	19.571
	2160
	是
	实时荧光定量PCR仪AGS4800

	2-70
	肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	24人份/盒
	人份
	157.23
	576
	是
	实时荧光定量PCR仪AGS4800

	2-71
	核酸提取或纯化试剂
	预封装:32反应/盒
	盒
	320
	141
	是
	全自动核酸提取仪型号G：Stream SP96

	2-72
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	大包装，96人份/盒
	盒
	288
	30
	是
	实时荧光定量PCR仪AGS4800

	2-73
	百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	48人份/盒
	盒
	1441.57
	24
	是
	实时荧光定量PCR仪AGS4800

	2-74
	EB病毒核酸扩增（PCR）荧光定量检测试剂盒
	单管单人份，20人份/盒
	盒
	200
	12
	是
	实时荧光定量PCR仪AGS4800

	2-75
	核酸提取或纯化试剂
	预封装:20反应/盒
	盒
	180
	150
	是
	全自动核酸提取仪型号G：Stream SP96

	2-76
	样本释放剂
	400μL/管，100管/盒
	盒
	981.77
	30
	是
	手工

	2-77
	百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	单管单人份，20人份/盒
	盒
	500
	9
	是
	实时荧光定量PCR仪AGS4800

	2-78
	革兰氏染色液(快速法)
	250ml×4瓶/盒
	盒
	297.801
	6
	是
	手工

	2-79
	革兰氏染色液(快速法)
	250ml×4瓶/盒
	盒
	282.56
	6
	是
	手工

	2-80
	革兰氏染色液(快速法)
	250ml×4瓶/盒
	盒
	235.98
	6
	是
	手工

	2-81
	革兰氏染色液(快速法)
	250ml×4瓶/盒
	盒
	298
	6
	是
	手工

	2-82
	凝聚胺介质试剂
	150测试/盒
	盒
	182
	15
	是
	手工

	2-83
	瑞氏-姬姆萨染色液
	3×250ml/盒
	盒
	150
	12
	是
	手工

	2-84
	抗酸染色液(萋尼氏法)
	4×250ml/盒
	盒
	304
	9
	是
	手工

	2-85
	乳酸酚棉蓝染色液
	4×10ml
	盒
	297
	6
	是
	手工

	2-86
	氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液(AS-DCE)
	20测试
	盒
	400
	6
	是
	手工

	2-87
	a-丁酸萘酚酯酶染色液(a-NBE)
	20测试
	盒
	405
	6
	是
	手工

	2-88
	糖原染色液(PAS)
	20测试
	盒
	262.48
	6
	是
	手工

	2-89
	铁染色液(Fe)
	5测试
	盒
	114
	6
	是
	手工

	2-90
	过氧化物酶染色液(POX)-联苯胺法
	20测试
	盒
	257.385
	6
	是
	手工

	2-91
	精子(细胞)形态学快速染色液(WHO推荐Diff-Quik法)
	3×20ml
	盒
	427.5
	6
	是
	手工

	2-92
	真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（显色法）
	96人份/盒
	盒
	7029.29
	6
	是
	手工

	2-93
	结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	40人份/盒
	人份
	8.583
	600
	是
	手工

	2-94
	乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（乳胶法）
	25人份/盒
	人份
	3.15
	600
	是
	手工

	2-95
	登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金法）
	40人份/盒，卡型
	人份
	70
	60
	是
	手工

	2-96
	甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法）
	20人份/盒,卡型
	人份
	29.93
	180
	是
	手工

	2-97
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	10人份/盒
	盒
	65
	60
	是
	手工

	2-98
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	10人份/盒
	盒
	50
	60
	是
	手工

	2-99
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）
	220人份/盒
	盒
	1692
	6
	是
	手工

	2-100
	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）
	条型：1人份/袋 25人份/筒 100人份/盒
	人份
	0.554
	3300
	是
	手工

	2-101
	恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法）
	板型：10人份/盒，25人份/盒，50人份/盒
	人份
	15.61
	300
	是
	手工

	2-102
	便隐血检测试剂盒（胶体金法）
	100人份/盒
	人份
	1.4
	7800
	是
	手工

	2-103
	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）
	卡型：100人份/盒
	人份
	4.3
	14700
	是
	手工

	2-104
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）
	卡型：40人份/盒
	人份
	2.65
	2100
	是
	手工

	2-105
	一次性使用病毒采样管
	规格：3ml/支，型号：VT-3-A型为灭活型
	盒
	88
	1500
	是
	手工

	2-106
	嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基
	φ90mm*10个/包
	包
	48.5
	270
	是
	手工

	2-107
	沙门志贺（SS）琼脂培养基
	φ90mm*10个/包
	包
	36.9
	60
	是
	手工

	2-108
	运送培养基
	Ⅶ型,5ml×20支/包
	支
	28
	60
	是
	手工

	2-109
	HTM琼脂培养基
	90mm*20个/包
	个
	10.56
	60
	是
	手工

	2-110
	MH琼脂培养基
	φ90mm*10个/包
	包
	30.17
	60
	是
	手工

	2-111
	麦康凯琼脂培养基
	φ90mm*10个/包
	包
	32.79
	1050
	是
	手工

	2-112
	沙保罗琼脂培养基
	φ90mm*10个/包
	包
	29.732
	30
	是
	手工

	2-113
	念珠菌显色琼脂培养基
	φ70mm*20个/包
	包
	126.363
	90
	是
	手工

	2-114
	巧克力琼脂培养基（不加抗生素）
	φ90mm*10个/包
	包
	39.19
	90
	是
	手工

	2-115
	营养琼脂培养基
	φ90mm*10个/包
	包
	29.21
	60
	是
	手工


第三包：免疫组

	品目序号
	耗材名称
	规格型号
	计费 单位
	单价限价（元）
	3年预估采购量
	是否属于医疗器械
	现有设备型号

	3-1
	肌钙蛋白I（cTnI）
	2*50T/盒
	盒
	3233.333
	6
	是
	全自动化学发光分析仪MT120S

	3-2
	肌红蛋白（MYO）
	2*50T/盒
	盒
	3170.212
	6
	是
	全自动化学发光分析仪MT120S

	3-3
	肌酸激酶同工酶（CK-MB）
	2*50T/盒
	盒
	3110.63
	6
	是
	全自动化学发光分析仪MT120S

	3-4
	B型钠尿肽（BNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2*50T/盒
	盒
	15000
	6
	是
	全自动化学发光分析仪MT120S

	3-5
	降钙素原（PCT）
	2*50T/盒
	盒
	12000
	6
	是
	全自动化学发光分析仪MT120S

	3-6
	白细胞介素6（IL-6）
	2*50T/盒
	人份
	27.955
	600
	是
	全自动化学发光分析仪MT120S

	3-7
	全自动免疫检验系统用底物液
	2*500
	盒
	580
	6
	是
	全自动化学发光分析仪MT120S

	3-8
	待测物清洗液
	1*10L/桶
	桶
	400
	6
	是
	全自动化学发光分析仪MT120S

	3-9
	(肌钙蛋白 I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	25人份/盒
	盒
	2310
	6
	是
	全自动干式荧光免疫分析仪Q20

	3-10
	降钙素原检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	25人份/盒
	盒
	1500
	6
	是
	全自动干式荧光免疫分析仪Q20

	3-11
	肌钙蛋白 I 检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	25人份/盒
	盒
	950
	6
	是
	全自动干式荧光免疫分析仪Q20

	3-12
	白介素- 6 检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	25人份/盒
	盒
	700
	6
	是
	全自动干式荧光免疫分析仪Q20

	3-13
	胃蛋白酶原I /胃蛋白酶原 Ⅱ 联合检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	25人份/盒
	盒
	3450
	6
	是
	全自动干式荧光免疫分析仪Q20

	3-14
	促甲状腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1211.3
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-15
	游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1208.41
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-16
	游离甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1263.52
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-17
	总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1266.22
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-18
	总甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1266.66
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-19
	抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1706.2
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-20
	抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1812.38
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-21
	甲状腺球蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1682.04
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-22
	促甲状腺素受体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	6400
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-23
	甲胎蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1402.11
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-24
	癌胚抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1266.05
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-25
	肿瘤相关抗原CA125检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	2205.75
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-26
	癌抗原CA15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	2474.82
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-27
	糖类抗原CA19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	2173.59
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-28
	游离前列腺特异性抗原检测试剂盒 （磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1747.41
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-29
	总前列腺特异性抗原检测试剂盒 （磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1751.36
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-30
	胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	3222.852
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-31
	胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	3223.732
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-32
	胃泌素-17检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	3750
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-33
	胃泌素释放肽前体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1733.53
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-34
	B型钠尿肽检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×25人份/盒
	盒
	7500
	150
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-35
	高敏肌钙蛋白I检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	2832.05
	174
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-36
	肌红蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	2752.44
	174
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-37
	肌酸激酶同工酶检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	2000
	174
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-38
	降钙素原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	4000
	78
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-39
	白介素-6检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	2800
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-40
	铁蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	2×50人份/盒
	盒
	1733.33
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-41
	维生素 B12 检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	1×50人份/盒
	盒
	1600
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-42
	底物液（螺旋金刚烷）
	50mL×4
	盒
	260
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-43
	样本稀释液
	90ml/瓶:45*2
	盒
	374.4
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-44
	清洗液
	10L×1
	盒
	319.72
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪EXI2400

	3-45
	总三碘甲状腺原氨酸（T3)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	2114.67
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-46
	总甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	2037.96
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-47
	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	1854.48
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-48
	游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	1855.7
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-49
	促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2×100人份/盒
	盒
	1862.32
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-50
	甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	2000
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-51
	抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti—TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2×100人份/盒
	盒
	2306.86
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-52
	甲状腺球蛋白（Tg）测定试剂盒
	2×100人份/盒
	盒
	2657.67
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-53
	促甲状腺素受体抗体(TRAb)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2×100人份/盒
	盒
	3600
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-54
	甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	3260.97
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-55
	促卵泡生成素（FSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	1415.2
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-56
	雌二醇（E2）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	1415.2
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-57
	促黄体生成素（LH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	1415.2
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-58
	孕酮（PROG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	1317.6
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-59
	垂体泌乳素（PRL）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	1415.2
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-60
	睾酮（TESTO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	1415.2
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-61
	总β人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	2×100人份/盒
	盒
	1512
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-62
	癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	1918.18
	60
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-63
	甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	1917.31
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-64
	肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒（化学发光免疫分析法
	2×100人份/盒
	盒
	4621.19
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-65
	癌抗原CA15-3测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	4645.84
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-66
	糖类抗原CA19-9测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	4525.83
	30
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-67
	铁蛋白（FERR）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	2845.05
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-68
	总前列腺特异性抗原（t-PSA)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	3364.59
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-69
	游离前列腺特异性抗原（FPSA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	3363.26
	15
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-70
	B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒
	2×100人份/盒
	盒
	13283.58
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-71
	超敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（荧光免疫发光法）
	2×50人份
	盒
	2498
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-72
	肌红蛋白（MYO）测定试剂盒
	2×100人份/盒
	盒
	3027
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-73
	肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	3040
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-74
	胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	3731
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-75
	胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	4600
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-76
	降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	9880.66
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-77
	降钙素（CT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	4000
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-78
	维生素 B12（VB12）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	3609.36
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-79
	白介素 6（IL-6）测定试剂盒（化学发光
免疫分析法）
	2×100人份/盒
	盒
	4334
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-80
	胃炎相关质控品
	低值：3×2.0ml
	盒
	250
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-81
	胃炎相关质控品
	高值：3×2.0ml
	盒
	250
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-82
	多项肿瘤标志物质控品
	多项肿瘤标志物质控品（低值）：3*2.0ml
	盒
	618.74
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-83
	多项肿瘤标志物质控品
	多项肿瘤标志物质控品（高值）：3*2.0ml
	盒
	713.59
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-84
	甲状腺功能复合定值质控品
	低值：1×5.0ml
	盒
	484
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-85
	甲状腺功能复合定值质控品
	高值：1×5.0ml
	盒
	484
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-86
	甲状腺相关自身抗体质控品
	低值：3×2.0ml
	盒
	510
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-87
	甲状腺相关自身抗体质控品
	高值：3×2.0ml
	盒
	750
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-88
	生殖激素类复合定值质控品
	低值：3×5.0mL
	盒
	1650
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-89
	生殖激素类复合定值质控品
	高值：3×5.0mL
	盒
	1650
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-90
	肿瘤标志物多项质控品
	肿瘤标志物多项质控品（低值）：3×5.0 mL
	盒
	2850
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-91
	肿瘤标志物多项质控品
	肿瘤标志物多项质控品（高值）：3×5.0 mL
	盒
	2850
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-92
	全自动免疫检验系统用底物液
	4×115ml
	盒
	1192.09
	150
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-93
	清洗液 Wash Buffer
	1×10L
	箱
	323.61
	150
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-94
	游离三碘甲状腺原氨酸校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	708.07
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-95
	游离甲状腺素校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	708.07
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-96
	总三碘甲状腺原氨酸校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	1000
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-97
	总甲状腺素校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	769.03
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-98
	促甲状腺激素校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	875
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-99
	甲状腺球蛋白校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	575
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-100
	甲状腺球蛋白抗体校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	563
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-101
	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	563
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-102
	癌胚抗原（CEA）校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	1078
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-103
	甲胎蛋白（AFP）校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	1137
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-104
	肿瘤相关抗原CA125校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	1507
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-105
	癌抗原CA15-3校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	1200
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-106
	糖类抗原CA19-9校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	1507
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-107
	游离前列腺特异性抗原校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	607
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-108
	总前列腺特异性抗原校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	300
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-109
	总β人绒毛膜促性腺激素校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	1102
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-110
	促卵泡生成素校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	810
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-111
	促黄体生成素校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	818.06
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-112
	垂体泌乳素校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	821.034
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-113
	雌二醇校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	817.06
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-114
	孕酮校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	851
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-115
	睾酮校准品
	3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	810
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-116
	铁蛋白校准品
	3瓶;C0：1×2.0 mL，C1：1×2.0 mL，C2：1×2.0 mL；
	盒
	1000
	3
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-117
	生殖激素类复合定值质控品
	低值：1×5.0ml
	盒
	462.033
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-118
	生殖激素类复合定值质控品
	高值：1×5.0ml
	盒
	462.101
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-119
	多项免疫复合定值质控品
	低值：3×2.0ml
	盒
	535
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-120
	多项免疫复合定值质控品
	高值：3×2.0ml
	盒
	561
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-121
	叶酸（Folate）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	100人份/盒
	盒
	1974.34
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i

	3-122
	维生素B12校准品
	C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL
	盒
	195
	36
	是
	全自动化学发光免疫分析仪CL8000i


第四包：输血组

	品目序号
	耗材名称
	规格型号
	计费 单位
	单价限价（元）
	3年预估采购量
	是否属于医疗器械
	现有设备型号

	4-1
	APTT活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）冻干型
	APTT激活剂 6*4ml； CaCl2 6*4ml
	盒
	243.002
	90
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-2
	PT凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）冻干型
	组织凝血活酶6*4ml； 复溶液 6*4ml
	盒
	163.03
	90
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-3
	TT凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）冻干型
	12*4ml
	盒
	389.014
	90
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-4
	FIB纤维蛋白原含量测定试剂盒（凝固法）冻干型
	凝血酶 6*4ml；咪唑缓冲液 1*50ml
	盒
	770.96
	90
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-5
	D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	R1:6*11ml    R2: 6*4ml
	盒
	5199.98
	150
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-6
	纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	R1:4*6ml R2:4*2ml
	盒
	1824
	150
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-7
	正常值凝血质控品
	1.0ml×10
	盒
	598.088
	36
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-8
	异常值凝血质控品
	1.0ml×10
	盒
	597.02
	36
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-9
	D-二聚体质控物   水平1
	12*1mL
	盒
	2247.18
	36
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-10
	D-二聚体质控物   水平2
	12*1mL
	盒
	2039.984
	36
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-11
	抗凝血酶测定试剂盒（发色法）
	试剂1:3*12ml 试剂2:3*3ml
	盒
	2700
	60
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-12
	质控水平1
	6xlmL
	盒
	1750
	36
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-13
	质控水平2
	6x1mL
	盒
	1750
	36
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-14
	质控水平3
	6xlmL
	盒
	1750
	36
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-15
	抗凝血酶测定试剂盒（发色法）
	Xa因子试剂：6×6mL，FXa因子发色底物：3×3mL，定标血浆1×1mL；
	盒
	4800
	36
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-16
	AT-Ⅲ凝血多项正常值质控品
	10*1ml
	盒
	1800
	36
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-17
	AT-Ⅲ凝血多项异常值质控品
	10*1ml
	盒
	2043
	36
	是
	SF-9200型号的全自动凝血

	4-18
	凝血分析用稀释液
	96ml/盒
	盒
	777.6
	15
	是
	YX-3000凝血分析仪器

	4-19
	凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）
	48ml/盒
	盒
	851.45
	15
	是
	YX-3000凝血分析仪器

	4-20
	活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒（凝固法）
	48ml/盒
	盒
	340.17
	15
	是
	YX-3000凝血分析仪器

	4-21
	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）
	48ml/盒
	盒
	686.26
	15
	是
	YX-3000凝血分析仪器

	4-22
	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法）
	24ml/盒
	盒
	1110.51
	15
	是
	YX-3000凝血分析仪器

	4-23
	纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法）
	24ml/盒
	盒
	3411.282
	15
	是
	YX-3000凝血分析仪器

	4-24
	抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法）
	16.2ml/盒
	盒
	4080
	15
	是
	YX-3000凝血分析仪器

	4-25
	D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（免疫比浊法）
	36ml/盒
	盒
	4919.09
	15
	是
	YX-3000凝血分析仪器

	4-26
	血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒（粘度测定法）
	10人份/盒
	盒
	1000
	60
	是
	CFMS西芬斯血栓弹力图仪 LEPU-8880

	4-27
	血栓弹力图（肝素酶杯）检测试剂盒（粘度测定法）
	5人份/盒
	盒
	1100
	3
	是
	CFMS西芬斯血栓弹力图仪 LEPU-8880

	4-28
	人ABO血型正/反定型和Rh（D）血型检测卡（凝胶法）
	12卡/盒
	卡
	29.52
	10500
	是
	Blozer72全自动血型分析仪

	4-29
	抗人球蛋白（IgG）检测卡（凝胶法）
	12卡/盒
	卡
	30.73
	10500
	是
	Blozer72全自动血型分析仪

	4-30
	血型鉴定及不规则抗体筛查质控品
	包装：8支/盒。 O型RhD阳性红细胞（质控品1） 2mL/支 AB型RhD阳性红细胞（质控品2） 2mL/支 A型RhD阴性红细胞（质控品3） 2mL/支 B型RhD阴性红细胞（质控品4） 2mL/支 O型血浆（质控品5） 5mL/支 AB型血浆（质控品6） 5mL/支 抗D（IgG）抗体（高浓度）的A型血浆（质控品7）3mL/支 抗D（IgG）抗体（低浓度）的B型血浆（质控品8）3mL/支
	盒
	1600
	36
	是
	Blozer72全自动血型分析仪

	4-31
	交叉配血质控品
	5支/盒。AB型RhD阳性红细胞（质控品1） 2mL/支，O型RhD阳性红细胞（质控品2） 1mL/支，RhD阴性红细胞（质控品3） 1mL/支，O型血浆（质控品4） 5mL/支，抗D（IgG）抗体的AB型血浆（质控品5）5mL/支。
	盒
	1500
	36
	是
	Blozer72全自动血型分析仪

	4-32
	不规则抗体检测试剂盒（人红细胞）
	5mL×3瓶
	盒
	290
	45
	是
	Blozer72全自动血型分析仪

	4-33
	RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）
	1支/盒
	支
	80
	15
	是
	Blozer72全自动血型分析仪

	4-34
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	盒
	350
	150
	是
	AutolumoA6200

	4-35
	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	盒
	350
	150
	是
	AutolumoA6200

	4-36
	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	盒
	350
	150
	是
	AutolumoA6200

	4-37
	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	盒
	350
	150
	是
	AutolumoA6200

	4-38
	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100人份/盒
	盒
	350
	150
	是
	AutolumoA6200

	4-39
	人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒（S）
	盒
	1031.58
	300
	是
	AutolumoA6200

	4-40
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒（S）
	盒
	1310.25
	150
	是
	AutolumoA6200

	4-41
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	100测试/盒（S）
	盒
	572.01
	150
	是
	AutolumoA6200

	4-42
	发光底物液
	110ml×1套/盒
	盒
	799.94
	60
	是
	AutolumoA6200

	4-43
	清洗液
	500ml*4瓶/盒
	盒
	1552.76
	60
	是
	AutolumoA6200

	4-44
	样本稀释液
	250ml×4瓶/盒
	盒
	112.5
	60
	是
	AutolumoA6200

	4-45
	乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控品
	6×3.0mL
	盒
	4253.29
	36
	是
	AutolumoA6200

	4-46
	乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控品
	6×3.0mL
	盒
	4240.33
	36
	是
	AutolumoA6200


三、技术参数：

第一包：生化组

	品目序号
	试剂/耗材名称
	参数及要求

	1-1
	总胆汁酸检测试剂盒(TBA)
	1、线性范围：0.5～150μmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[0.5,30]μmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±6μmol/L；在(30,150] μmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r≥0.99, 在[0.5,20] μmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±3μmol/L；在(20,150] μmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%;批间相对极差≤6%。
4、分析灵敏度：浓度为 50μmol/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.02。

	1-2
	α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（AFU）
	1、线性范围：5～150U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[5,30]U/L 范围内测定的绝对偏差≤5U/L；在(30,150]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：型式检验：采用比对试验，相关系数r 2 ≥0.95,浓度点相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤5%；批间相对极差＜6%。
4、分析灵敏度：浓度为 40U/L 时，ΔA/min≥0.005。

	1-3
	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(ALT)
	1、线性范围：3～1000U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[3,200] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±30U/L；在(200,1000]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r≥0.99, 在[3,60] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±9U/L；在(60,1000]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤5%;批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 90 U/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.01。

	1-4
	天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒(AST)
	1、线性范围：3～1000U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[3.0,200] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±30U/L；在(200,1000]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r≥0.99, 在[3.0,60] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±9U/L；在(60,1000]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%；批间相对极差＜6%。
4、分析灵敏度：浓度为 90 U/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.01。

	1-5
	碱性磷酸酶检测试剂盒(ALP)
	1、线性范围：3～750U/L，判定依据：r≥0.99。在[3,100]U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±10U/L；在(100,750]U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[3,100]U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±10U/L；在(100,750]U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%;批间相对极差＜6%。
4、分析灵敏度：浓度为 120 U/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.01。

	1-6
	γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒(GGT)
	1、线性范围：3～450U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[3,50] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±5U/L；在(50,450]U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[3,50] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±5U/L；在(50,450]U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%;批间相对极差≤6%。
4、分析灵敏度：浓度为 50 U/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.005。

	1-7
	总蛋白检测试剂盒（TP）
	1、线性范围：1.0～120g/L，判定依据：r2 ≥0.995。在 [1.0,30]g/L 范 围 内 测 定 的 绝 对 偏 差 不 超 过 ± 2g/L ； 在(30,120]g/L 范围内测定的相对偏差在±6%范围内。
2、精密度：批内 CV≤2.0%;批间相对极差＜5.0%。
3、准确度：用国家标准品测量，相对偏差应不超过±5%。
4、分析灵敏度：浓度为 70g/L 时，ΔA≥0.15。

	1-8
	白蛋白检测试剂盒(ALB)
	1、线性范围：1.0～60g/L，判定依据：r2 ≥0.995。在[1.0,20]g/L 范围内测定的绝对偏差不超过±4g/L；在（20,60]g/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、准确度：测试有证参考物质（CRM），相对偏差应≤6%。
3、精密度：批内 CV≤2.0%；批间相对极差＜3.0%。
4、分析灵敏度：浓度为 36g/L 时，ΔA≥0.15。

	1-9
	总胆红素检测试剂盒(T-BIL)
	1、线性范围：2～684μmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在 [2,200]μmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±30μmol/L；在(200,684] μmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：使用具有溯源性的标准品进行测定，实测值与标示值的相对偏差在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4.0%;批间相对极差≤5.0%；
4、分析灵敏度：浓度为 79.2μmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.03。

	1-10
	直接胆红素检测试剂盒(D-BIL)
	1、线性范围：2.0～342 umol/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在[2,85] umol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±17umol/L；在(85,342] umol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[2,85] umol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±12.75umol/L；在(85,342] umol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%; 批间相对极差≤5%。
4、分析灵敏度：浓度为 43.9 umol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.02。

	1-11
	前白蛋白检测试剂盒（PA）
	1、线性范围：5～800mg/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在[5,200]mg/L 范围内测定的绝对偏差不超过±40mg/L；在(200,800]mg/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[5,200]mg/L 范围内测定的绝对偏差不超过±30mg/L；在(200,800]mg/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤3.5%；批间相对极差＜5%。
4、分析灵敏度：浓度为 600mg/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.1。

	1-12
	胆碱酯酶检测试剂盒(CHE)
	1、线性范围：30～14000 U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[30,3500] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±525U/L；在(3500,14000]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[30,3500] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±525U/L；在(3500,14000]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%;批间相对极差＜6%。
4、分析灵敏度：浓度为 4950 U/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.1。

	1-13
	腺苷脱氨酶检测试剂盒（ADA）
	1、线性范围：2.0～150 U/L，判定依据：r 2 ≥0.995；在[2.0,40] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±6U/L；在（40,150]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6.0%；批间相对极差≤10.0%。
4、分析灵敏度：浓度为 39U/L 时，吸光度变化率ΔA/min≥0.005。

	1-14
	5’-核苷酸酶检测试剂盒(5'-NT)
	1、线性范围：2.0～100 U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[2.0,25]U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±3.75U/L；在（25,100]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差≤10%。
4、分析灵敏度：浓度为 45U/L 时，吸光度变化率ΔA/min≥0.004。

	1-15
	亮氨酸氨基肽酶检测试剂盒(LAP)
	1、线性范围：5～400U/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在 [5 ， 100]U/L 范 围 内 测 定 的 绝 对 偏 差 不 超 过 ±15U/L ； 在(100 ,400]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%;批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 80U/L 时，吸光度变化率△A/min≥0.015。

	1-16
	单胺氧化酶检测试剂盒（MAO）
	1、线性范围：5～100U/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在 5～25U/L 范围内测定的绝对偏差≤5U/L；在 25～100U/L 范围内测定的相对偏差≤±15%。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95,浓度点相对偏差≤±15%。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 11.5U/L 时，ΔA/min 绝对值≥0.002。

	1-17
	谷氨酸脱氢酶检测试剂盒(GLDH)
	1、线性范围：3～80U/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在[3,20] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±5U/L；在(20,80]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 27.6U/L 时，ΔA/min 绝对值≥0.006。

	1-18
	甘胆酸检测试剂盒（CG）
	1、线性范围：2.5～50μg/mL，判定依据：r 2 ≥0.990。浓度[2.5,5]μg/mL 时，测定的绝对偏差≤1μg/mL；浓度 （5,50]μg/mL时，测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95；浓度[2.5,5]μg/mL 时，测定的绝对偏差≤1μg/mL；浓度 （5,50]μg/mL 时，测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、灵敏度：浓度为 40μg/mL 时，ΔA/min≥0.1。

	1-19
	肌酸激酶检测试剂盒(CK)
	1、线性范围：5～1500 U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[5,100] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±10U/L；在(100,1500]U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[5,100] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±10U/L；在(100,1500]U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%；批间相对极差＜6%。
4、分析灵敏度：浓度为 300 U/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.01。

	1-20
	肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒(CK-MB)
	1、线性范围：5～200 U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[5,50] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±10 U/L；在(50,200]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95，在[5,50] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±7.5U/L；在(50,200] U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜15%。
4、分析灵敏度：浓度为 100 U/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.003。

	1-21
	乳酸脱氢酶检测试剂盒(LDH-L)
	1、线性范围： 5～1000 U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[5,100]U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±10U/L；在(100,1000]U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[5,100]U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±10U/L；在(100,1000] U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%;批间相对极差＜6%。
4、分析灵敏度：浓度为 300 U/L 时，吸光度变化率 （△A/min）≥0.01。

	1-22
	α- 羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(HBDH)
	1、线性范围：10～1000 U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[10,100] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±10U/L；在(100,1000]U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[10,100] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±10U/L；在(100,1000] U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤5%;批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 300 U/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.01。

	1-23
	同型半胱氨酸检测试剂盒（HCY)
	1、线性范围：20～725ng/mL，判定依据：r 2 ≥0.990。在[20,200]ng/mL 范围内测定的绝对偏差不超过±30ng/mL；在（200,725] ng/mL 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6.0%;批间相对极差＜10.0%。
4、分析灵敏度：浓度为 600ng/mL 时，吸光度变化值ΔA≥0.02。
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	心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（H-FABP）
	1、线性范围：2.5～160ng/mL，判定依据：r 2 ≥0.990。在 [2.5,40]ng/mL 范 围 内 测 定 的 绝 对 偏 差 ≤ 6ng/mL ； 在（40,160]ng/mL 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95；在[2.5,40]ng/mL 范围内测定的绝对偏差≤6ng/mL；在（40,160]ng/mL 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、灵敏度：浓度为 80ng/mL 时，吸光度变化值（△A）≥0.05。
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	肌酐检测试剂盒(CR)
	1、线性范围：10～1760μmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[10,70] μmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±7μmol/L；在(70,1760] μmol/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、准确度：测试有证参考物质（CRM），相对偏差不超过±10%。
3、精密度：批内 CV≤3.5%；批间相对极差≤4%。
4、分析灵敏度：浓度为 100μmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.008。
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	尿素检测试剂盒(BUN)
	1、线性范围：0.9～35.7 mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[0.9,9]mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±2mmol/L；在(9,35.7]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：用国家标准品测量，相对偏差应不超过±15%。
3、精密度：批内 CV≤5%;批间相对极差＜8%。
4、分析灵敏度：浓度为 7.14 mmol/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.005。
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	尿酸检测试剂盒(UA)
	1、线性范围：5.0～1190μmol/L，判定依据：r2 ≥0.995。在[5.0,300]μmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±60μmol/L；在(300,1190] μmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：使用国家标准品进行测定，实测值与标示值的相对偏差在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%；批间相对极差≤5%。
4、分析灵敏度：浓度为 297μmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.02。
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	β2微球蛋白检测试剂盒（β2 -MG）
	1、线性范围：0.2～18mg/L（r 2 ≥0.990）。在[0.2 , 4.5]mg/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.67mg/L；在(4.5 ,18]mg/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6.0%；批间相对极差≤10.0%。
4、分析灵敏度：浓度为 9.0 mg/L 时，吸光度变化值△A≥0.05。
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	胱抑素C检测试剂盒(CYS-C)
	1、线性范围：0.2～7.5mg/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在[0.2,2]mg/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.2mg/L；在(2,7.5]mg/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（80%-120%）之间。
3、精密度：批内 CV≤5%；批间相对极差≤10%。
4、分析灵敏度：浓度为 1.00 mg/L 时，吸光度变化值△A≥0.01。
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	尿微量白蛋白检测试剂盒（mALB）
	1、线性范围：5～300.0mg/L（判定依据：r 2 ≥0.990）。在[5,70] mg/L 范围内测定的绝对偏差不超过±10mg/L；在(70,300]mg/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤5%；批间相对极差≤10%。
4、分析灵敏度：浓度为 300 mg/L 时，ΔA≥0.2。
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	视黄醇结合蛋白检测试剂盒(RBP)
	1、线性范围：10～126mg/L（判定依据：r 2 ≥0.990）.当浓度小于等于 40mg/L 时，测定的绝对偏差≤10mg/L；当浓度大于 40mg/L 时，测定的相对偏差≤±15%。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV ≤ 6%；批间相对极差≤10%。
4、分析灵敏度：浓度为 96mg/L 时，ΔA≥0.05。
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	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒(NGAL)
	1、线性范围：50～5000ng/mL，判定依据：r 2 ≥0.990。在 50～500ng/mL 范围内测定的绝对偏差≤100ng/mL；在 500～5000ng/mL 范围内测定的相对偏差≤±15%。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 3000ng/mL 时，ΔA≥0.04。
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	葡萄糖检测试剂盒(GLU)
	1、线性范围：0.5～33.3 mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在 [0.5,8]mmol/L 范 围 内 测 定 的 绝 对 偏 差 ≤1.2mmol/L ； 在(8,33.3]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（90%～110%）
3、精密度：批内 CV≤3%；批间相对极差≤5%。
4、分析灵敏度：浓度为 5.55 mmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.1。
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	葡萄糖检测试剂盒(GLU)
	1、线性范围：0.5～25mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在 [0.5,5]mmol/L 范 围 内 测 定 的 绝 对 偏 差 ≤1.0mmol/L ； 在(5,25]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（90%～110%）
3、精密度：批内 CV≤2%；批间相对极差≤3%。
4、分析灵敏度：浓度为 5.55 mmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.05。
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	糖化白蛋白检测试剂盒（GA）
	1、线性范围： 糖化白蛋白 50.0--1200μmol/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在 50～300μmol/L 范围内测定的绝对偏差≤50μmol/L；在 300～1200μmol/L 范围内测定的相对偏差≤±15%。白蛋白 0.03--6.0g/dL，判定依据：r 2 ≥0.990在 0.03～1.0 g/dL 范围内测定的绝对偏差≤0.5g/dL；在 1.0～6.0g/dL 范围内测定的相对偏差≤±15%。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95,浓度点相对偏差≤±15%。
3、精密度：批内 CV≤10.0%；批间相对极差＜10.0%。
4、糖化白蛋白分析灵敏度：浓度为 492μmol/L 时，ΔA≥0.02。白蛋白分析灵敏度：浓度为 5.3 g/dL 时，ΔA≥0.3。
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	甘油三酯检测试剂盒(TG)单
	1、线性范围：0.5～11.3mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[0.5,2.8]mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.42mmol/L；在(2.8 ,11.3]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（90%-110%）之间。
3、精密度：批内 CV≤5%;批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 2.26mmol/L 时，吸光度变化值△A≥0.05。
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	甘油三酯检测试剂盒(TG)
	1、线性范围：0.5～11.3mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[0.5,3] mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.5mmol/L；在(3,11.3]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r≥0.99, 在[0.5,3] mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.45mmol/L；在(3,11.3]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%;批间相对极差＜6%。
4、分析灵敏度：浓度为 2.26 mmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.05。
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	总胆固醇检测试剂盒(T-CH)单
	1、线性范围：0.5～12.9mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[0.5，3.2]mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.48mmol/L；在(3.2 ,12.9]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：使用具有溯源性的标准品进行测定，实测值与标示值的相对偏差在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%;批间相对极差≤6%。
4、分析灵敏度：浓度为 5.17mmol/L 时，吸光度变化值△A≥0.2。
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	总胆固醇检测试剂盒(T-CH)
	1、线性范围：0.1～12.9mmol/L，判定依据：r2 ≥0.995。在[0.1,3.0] mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.6mmol/L；在(3.0,12.9]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：使用具有溯源性的标准品进行测定，实测值与标示值的相对偏差在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤3%；批间相对极差＜5%。
4、分析灵敏度：浓度为 5.17 mmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.1。
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	高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(HDL-C)
	1、线性范围：0.1～2.5mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[0.1,1]mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.1mmol/L；在(1,2.5]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、准确度：测试参考物质，相对偏差应在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%;批间相对极差＜6%。
4、分析灵敏度：浓度为 1.0mmol/L 时，吸光度变化值（△A）＞0.04。
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	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（LDL-C）
	1、线性范围：0.2～11.6mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[0.2，3] mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.6mmol/L；在(3,11.6]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[0.2,2.6]mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.39mmol/L；在(2.6,11.6]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤3.5%；批间相对极差＜6%。
4、分析灵敏度：浓度为 2.8 mmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.05。
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	载脂蛋白A1检测试剂盒（ApoA1）
	1、线性范围：0.30～2.6 g/L，判定依据：r 2 ≥0.995；在[0.3,1.3]g/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.3g/L；在(1.3,2.6]g/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[0.3,1.3]g/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.195g/L；在(1.3,2.6]g/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤6%;批间相对极差＜10%；
4、分析灵敏度：浓度为 2.5g/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.1。
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	载脂蛋白B检测试剂盒（ApoB）
	1、线性范围：0.30～2.0 g/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[0.30,1.0]g/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.3g/L；在(1.0,2.0]g/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[0.30,0.8]g/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.12g/L；在(0.8,2.0]g/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤5.0%;批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 2g/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.05。
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	脂蛋白（a）检测试剂盒（Lp（a））
	1、线性范围：10～800 mg/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[10,200]mg/L范围内测定的绝对偏差不超过±30mg/L；在(200,800]mg/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[10,200]mg/L 范围内测定的绝对偏差不超过±30mg/L；在(200,800]mg/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤5.5%;批间相对极差≤10%；
4、分析灵敏度：浓度为 800 mg/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.05。
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	钙检测试剂盒(Ca)
	1、线性范围：1.00～4.00 mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在线性区间内，线性偏差应不超过±10%。
2、准确度：测试有证参考物质（CRM），相对偏差应≤5%。
3、精密度：批内 CV≤3%;批间相对极差≤5%。
4、分析灵敏度：浓度为 2.5 mmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.1。
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	镁离子检测试剂盒(Mg)
	1、线性范围：0.1～2.0 mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[0.1,0.5] mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.1mmol/L；在(0.5,2.0]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r2 ≥0.95，在[0.1,0.5] mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.075mmol/L；在(0.5,2.0]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%;批间相对极差＜5%。
4、分析灵敏度：浓度为 0.823 mmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.02。
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	无机磷检测试剂盒(P)
	1、线性范围： 0.1～4.0 mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[0.1,1.0] mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.2mmol/L；在(1.0,4.0]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[0.1,1.0] mmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.15mmol/L；在(1.0,4.0]mmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4%;批间相对极差＜5%。
4、分析灵敏度：浓度为 1.29 mmol/L 时，吸光度变化值（△A）≥0.05。
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	二氧化碳检测试剂盒（CO2）
	1、线性范围：5～40mmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[5,40] mmol/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、精密度：批内 CV≤5.0%；批间相对极差≤10.0%。
3、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
4、分析灵敏度：浓度为 30mmol/L 时，吸光度变化率ΔA/min 的绝对值≥0.02。
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	锌离子检测试剂盒(Zn)
	1、线性范围：2～61.2μmol/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[2，15]μmol/L 范围内测定的绝对偏差不超过±2.25μmol/L；在(15 ,61.2]μmol/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%;批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 30μmol/L 时，吸光度变化值△A≥0.05。
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	铜离子检测试剂盒（Cu）
	1、线性范围：5～79μmol/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在 5～20μmol/L 范围内测定的绝对偏差≤5μmol/L；在 20～79μmol/L 范围内测定的相对偏差≤±15%。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 20μmol/L 时，吸光度变化值ΔA≥0.005。
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	抗链球菌溶血素O检测试剂盒(ASO)
	1、线性范围：20～800 IU/mL，判定依据：r 2 ≥0.990。在[20,200] IU/mL 范围内测定的绝对偏差不超过±30IU/mL；在(200,800] IU/mL 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差≤10%。
4、分析灵敏度：浓度为 600 IU/mL 时，吸光度变化值△A≥0.08。

	1-52
	类风湿因子检测试剂盒（RF）
	1、线性范围：3～160IU/ml，判定依据：r 2 ≥0.990。当浓度小于等于 40IU/ml 时，测定的绝对偏差≤6IU/ml；当浓度大于 40IU/ml 时，测定的相对偏差≤±15%。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6.0%；批间相对极差≤10.0%。
4、分析灵敏度：浓度为 150IU/mL 时，ΔA≥0.15。

	1-53
	免疫球蛋白A检测试剂盒(IgA)
	1、线性范围：0.5～5.5g/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在[0.5,1.5]g/L 范 围内 测定 的绝 对偏 差 不 超过 ±0.225g/L ； 在(1.5,5.5]g/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 3.35g/L 时，吸光度变化值△A≥0.06。

	1-54
	免疫球蛋白M检测试剂盒(IgM）
	1、线性范围：0.2～5.0g/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在[0.2,1.5]g/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.225g/L；在(1.5,5]g/L范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 3.3g/L 时，吸光度变化值△A≥0.18。

	1-55
	免疫球蛋白G检测试剂盒(IgG)
	1、线性范围：2～35g/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在[2.0,9]g/L 范围内测定的绝对偏差不超过±1.35g/L；在(9,35]g/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 20g/L 时，吸光度变化值△A≥0.4。

	1-56
	补体C3检测试剂盒(C3)
	1、线性范围：0.2～3.35g/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在[0.2，1]g/L 范围内测定的绝对偏差不超过±0.15g/L；在(1，3.35]g/L范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 2.8g/L 时，吸光度变化值△A≥0.2。

	1-57
	补体C4检测试剂盒(C4)
	1、线性范围：0.05～0.64g/L，判定依据：r 2 ≥0.990。在[0.05,0.2]g/L 范 围内测定的绝对偏差不超过±0.03g/L ； 在(0.2,0.64]g/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 0.35g/L 时，吸光度变化值△A≥0.08。

	1-58
	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（CCP）
	1、线性范围：5～100U/mL，判定依据：r 2 ≥0.990。在[5,25]U/mL 范围内测定的绝对偏差≤5U/mL；在（25,100] U/mL范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95；在[5,25]U/mL 范围内测定的绝对偏差≤5U/mL；在（25,100] U/mL 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
3、精密度：批内 CV≤6%；批间相对极差＜10%。
4、灵敏度：浓度为 100 U/mL 时，ΔA≥0.1。

	1-59
	α-淀粉酶检测试剂盒(Amy)
	1、线性范围：5～2000U/L，判定依据：r 2 ≥0.995。在[5,50] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±5U/L；在(50,2000]U/L范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
2、准确度：采用比对试验，相关系数 r 2 ≥0.95, 在[5,50] U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±5U/L；在(50,2000]U/L 范围内测定的相对偏差在±10%范围内。
3、精密度：批内 CV≤4.0%；批间相对极差＜6.0%。
4、分析灵敏度：浓度为 180 U/L 时，吸光度变化率（△A/min）≥0.01。

	1-60
	脂肪酶检测试剂盒(LPS)
	1、线性范围：15～300U/L，判定依据：r2 ≥0.990。在[15，75]U/L 范围内测定的绝对偏差不超过±11.2 U/L；在(75 ,300]U/L 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%;批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 110 U/L 时，吸光度变化率△A/min≥0.03。

	1-61
	乳酸检测试剂盒(LAC)
	1、线性范围：2～100 mg/dl，判定依据：r 2 ≥0.990。在[2,25] mg/dl范围内测定的绝对偏差不超过±3.75mg/dl；在(25,100]mg/dl 范围内测定的相对偏差在±15%范围内。
2、准确度：采用回收试验，回收率 R 在（85%-115%）之间。
3、精密度：批内 CV≤6%，批间相对极差＜10%。
4、分析灵敏度：浓度为 30 mg/dl 时，吸光度变化值△A≥0.05。

	1-62
	5’-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清）中 5′-核苷酸酶（5′-NT）的活性
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-63
	α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本(血清、血浆或尿液)中α-淀粉酶（α-AMY）的活性
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-64
	α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中α-羟丁酸脱氢酶的活性。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-65
	β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆、尿液）中β2-微球蛋白的含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-66
	γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法）
	★1、用途：用于体外定量测定人体血清或血浆中γ-谷氨酰基转移酶的活力
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-67
	白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中白蛋白的含量
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-68
	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中丙氨酸氨基转移酶的活性
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-69
	胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法）
	★1、用途：用于体外定量测定人体血清或血浆中胆碱酯酶的活力。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-70
	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法）
	★1、用途：本品用于体外定量测定人体血清或血浆中低密度脂蛋白胆固醇的含量，
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-71
	二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清）中二氧化碳的含量。
临床上主要作为体内酸碱平衡的评价指标。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-72
	甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法）
	★1、用途：本品用于体外定量测定人体血清或血浆中甘油三酯的含量。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-73
	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法）
	★1、用途：本试剂用于体外定量测定人体样本（血清）中高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）的含量
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-74
	肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）
	★1、用途：用于测定样品中的肌酐（CREA）的含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-75
	肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中肌酸激酶同工酶（CK-MB）的含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-76
	肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法）
	★1、用途：本试剂盒采用速率法测定样本中肌酸激
酶（CK）的活性
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-77
	碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法）
	★1、用途：适用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中碱性磷酸酶的活性
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-78
	镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中镁离子的含量
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-79
	脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（脑脊液/尿液）中总蛋白的含量。
临床上主要用于中枢神经系统/肾脏疾病的辅助诊断。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-80
	尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法）
	★1、用途：该产品用于体外定量测定人体样本（血清、血浆）中尿素的含量。临床上主要作为肾功能的评价指标之一。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-81
	尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）
	★1、用途：检测血清或血浆中的尿酸含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-82
	尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（尿液）中微量白蛋白（mALB）含量
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-83
	葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）
	★1、用途：本品用于体外定量测定人体血清或血浆中葡萄糖的含量
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-84
	前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）
	★1、用途：本品用于体外定量测定人体血清中前白蛋白的含量。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-85
	乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清）中乳酸脱氢酶的活性
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-86
	生化复合校准品
	★1、用途：本品作为生化项目分析工作的校准品
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥24个月

	1-87
	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中天冬氨酸氨基转移酶的活性
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-88
	同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中同型半胱氨酸
（HCY）的含量。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-89
	无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法）
	★1、用途：适用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中磷的
含量
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-90
	腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中腺苷脱氨酶（ADA）
的活性
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-91
	载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中载脂蛋白 A1 的
含量
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-92
	载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量测定人体血清或血浆中载脂蛋白B的含量
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-93
	直接胆红素测定试剂盒（氧化法）
	★1、用途：适用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中直接胆红素的含量
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-94
	总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法）
	★1、用途：用于体外定量测定人体血清或血浆中总胆固醇的含量
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-95
	总胆红素测定试剂盒（氧化法）
	★1、用途：用于体外定量测定人体血清或血浆中总胆红素的含量
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-96
	总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中总胆汁酸的含量
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-97
	总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）
	★1、用途：适用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中总蛋白的含量。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-98
	乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血浆）中乳酸（LAC）的含量
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-99
	谷胱甘肽还原酶检测试剂盒
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中谷胱甘肽还原酶的活性。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-100
	谷氨酸脱氢酶检测试剂盒（速率法）
	★1、用途：适用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中总蛋白的含量。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月

	1-101
	免疫球蛋白 E 检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中的免疫球蛋白E（IgE）水平。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-102
	免疫球蛋白 A 检测试剂盒（免疫比浊法）
	★1、用途：适用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中免疫球蛋白 A的含量。临床上主要用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-103
	免疫球蛋白 G 检测试剂盒（免疫比浊法）
	★1、用途：适用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中免疫球蛋白 G的含量。临床上主要用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月
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	免疫球蛋白 M 检测试剂盒（免疫比浊法）
	★1、用途：适用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中免疫球蛋白 M的含量。临床上主要用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月
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	补体 C3 检测试剂盒（免疫透射比浊法）
	★1、用途：适用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中补体C3。临床上主要用于补体低下或免疫缺陷性疾病的辅助诊断。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月
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	补体 C4检测试剂盒（免疫透射比浊法）
	★1、用途：适用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中补体C4。临床上主要用于补体低下或免疫缺陷性疾病的辅助诊断。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月
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	α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF 底物法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血清或血浆样本中α-L-岩藻糖苷酶（AFU）的活性。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月
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	单胺氧化酶检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清）中单胺氧化酶的活性。临床上主要用于肝纤维化的辅助诊断。 
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月
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	甘胆酸检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清）中甘胆酸（CG）的含量。CG 由肝细胞合成，正常成人无论空腹或餐后，其血清CG 浓度稳定在低水平。当肝细胞受损时，肝细胞摄取 CG能力下降，致使血中 CG 含量增高；胆汁郁滞时，肝脏排泄胆酸发生障碍，而返流血液循环的 CG 含量增高，也使血CG 含量增高[1-3]。临床上主要用于肝胆疾病的辅助诊断。 
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月
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	亮氨酸氨基转肽酶检测试剂盒（速率法） 
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中亮氨酸氨基转肽酶（LAP）的活性。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥18个月
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	胱抑素C检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中胱抑素C的含量。 主要作为反映肾小球滤过率的指标之一。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月
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	脂蛋白(a)检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中脂蛋白a（Lp(a)）的含量。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月
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	抗链球菌溶血素〝O〞检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中抗链球菌溶血素〝O〞（ASO）的含量。 
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-114
	类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清）中类风湿因子。 
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月

	1-115
	钙检测试剂盒（偶氮胂Ⅲ法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中钙离子的含量。 临床上主要用于钙代谢紊乱的辅助诊断。 
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月
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	脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法）
	★1、用途：于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中脂肪酶（LPS）的活性。鉴别诊断胰腺类疾病最重要的指标。
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥18个月
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	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	★1、用途：于体外定量检测人体样本（血清）中抗环瓜氨酸肽抗体（AntiCCP）的含量。 
★2、材质：液体试剂
★3、有效期：产品有效期≥12个月
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	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆、尿液）中的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）。 临床上主要用于辅助诊断肾功能损伤。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月
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	视黄醇结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、尿液）中视黄醇结合蛋白的含量。临床上主要用于肝脏或肾小管损伤性疾病的辅助诊断。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月
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	心脏型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清或血浆）中心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）的含量。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月
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	铁检测试剂盒（5-Br-PADAP 显色终点法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中铁（Fe）的含量。 用于贫血的辅助诊断。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月
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	糖化白蛋白检测试剂盒（酶法)
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中糖化血清白蛋白的含量。 临床上主要用于血糖水平的监控。
2、材质：液体试剂
3、有效期：产品有效期≥12个月
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	丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC法）
	★1.方法学要求：IFCC法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为4～800U/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤3.5%；批间差：相对偏差≤5.0%；2.3.分析灵敏度：浓度为30U/L时，吸光度变化率≥0.005A/min；
2.4.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度≥1.0A，吸光度变化率≤0.004A/min；
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	天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（IFCC法）
	★1.方法学要求：IFCC法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为4～1000U/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤3.5%；批间差：相对偏差≤5.0%；
2.3.分析灵敏度：浓度为30U/L时，吸光度变化率≥0.005A/min；
2.4.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度>0.5A，吸光度变化率<0.0010A/min；。
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	r-谷氨酰转移酶（r-GT）测定试剂盒（IFCC法）
	★1.方法学要求：IFCC法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为4～650U/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤4.5%；
2.3.分析灵敏度：浓度为25U/L时，吸光度变化率≥0.009A/min；
2.4.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度<1.0A，吸光度变化率<0.003A/min；
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	碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（AMP缓冲液法）
	★1.方法学要求：IFCC法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为5～800U/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤5.0%；
2.3.分析灵敏度：浓度为75U/L时，吸光度变化率≥0.014A/min；
2.4.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度<2.5A，吸光度变化率<0.007A/min；
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	总胆红素（T-Bil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	★1.方法学要求：钒酸盐氧化法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为2～684μmol/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤5.0%；批间差：相对偏差≤6.0%；
2.3.分析灵敏度：浓度为12μmol/L时，吸光度变化≥0.0035A；
2.4.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，450nm波长条件下，吸光度<0.10A；

	1-128
	直接胆红素（D-Bil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	★1.方法学要求：钒酸盐氧化法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为1～430μmol/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤5.0%；批间差：相对偏差≤6.0%；
2.3.分析灵敏度：浓度为4.5μmol/L时，吸光度变化≥0.003A；
2.4.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，450nm波长条件下，吸光度<0.10A；
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	总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法）
	★1.方法学要求：循环酶法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为2～180μmol/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤5.0%；
2.3.分析灵敏度：浓度为10μmol/L时，吸光度变化率≥0.018A/min；
2.4.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度<1.0A，吸光度变化率<0.004A/min；

	1-130
	总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法）
	★1.方法学要求：双缩脲法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为2～120g/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤2.0%；批间差：相对偏差≤4.5%；
2.3.分析灵敏度：浓度为70g/L时，吸光度变化≥0.150；
2.4.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，546nm波长条件下，吸光度<0.200；

	1-131
	白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法）
	★1.方法学要求：溴甲酚绿法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为3～60g/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤2.0%；批间差：相对偏差≤4.5%；
2.3.分析灵敏度：浓度为40g/L时，吸光度变化≥0.3733A；
2.4.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，605nm波长条件下，吸光度<1.2A；
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	胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法）
	★1.方法学要求：丁酰硫代胆碱法；2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为400～20000U/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤5.0%；
2.3.分析灵敏度：浓度为7400U/L时，吸光度变化率≥0.07A/min；
2.4.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度>1.0A，吸光度变化率<0.003A/min；
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	腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（酶比色法）
	★1.方法学要求：酶比色法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为1～200U/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤6.0%；
2.3.分析灵敏度：浓度为15U/L时，吸光度变化率≥0.0075A/min；
2.4.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，546nm波长条件下，吸光度<0.1A，吸光度变化率<0.001A/min；2.5.准确度：相对偏差≤10.0%。校准品均一性：变异系数≤5.0%；
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	5′-核苷酸酶（5′-NT）测定试剂盒（酶比色法）
	★1.方法学要求：酶比色法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为0.5～300U/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤6.0%；
2.3.分析灵敏度：浓度为10U/L时，吸光度变化率≥0.004A/min；
2.4.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，546nm波长条件下，吸光度<0.1A，吸光度变化率<0.001A/min；

2.5.准确度：相对偏差≤10.0%；
2.6.校准品均一性：变异系数≤5.0%；
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	α-L-岩藻糖苷酶（AFU）测定试剂盒（CNPF法）
	★1.方法学要求：CNPF法；
2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为0.5～300U/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤2.5%；批间差：相对偏差≤5.0%；
2.3.分析灵敏度：浓度为40U/L，吸光度变化率≥0.0100A/min；
2.4.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度<0.1000，吸光度变化率<0.0050A/min；

	1-136
	前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法；

2.性能指标：
2.1.线性范围：试剂盒线性范围为10～800mg/L；
2.2.精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤6.0%；
2.3.分析灵敏度：浓度为290mg/L时，吸光度变化≥0.22A；
2.4.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.4A；
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	尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法）
	★1.方法学要求：尿酸酶—过氧化物酶法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为20.8～1500μmol/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤6.0%。分析灵敏度：浓度为240μmol/L时，吸光度变化≥0.047A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，546nm波长条件下，吸光度<0.1A。准确度：相对偏差≤10.0%。校准品均一性：变异系数≤3.0%

	1-138
	尿素（UREA）测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氢酶法）
	★1.方法学要求：紫外-谷氨酰脱氢酶法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为0.9～40.0mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤6.0%。分析灵敏度：浓度为5mmol/L时，吸光度变化率≥0.022A/min。试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度>0.5A，吸光度变化率<0.0060A/min。
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	肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)
	★1.方法学要求：肌氨酸氧化酶法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为10～7000μmol/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度：浓度为60μmol/L时，吸光度变化≥0.016A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，546nm波长条件下，吸光度<0.2A。
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	二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法)
	★1.方法学要求：酶法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为1.0～50.0mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤5.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度：浓度为25mmol/L时，吸光度变化率≥0.027A/min。试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405nm波长条件下，吸光度>0.3A，吸光度变化率<0.009A/min。
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	β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	★1.方法学要求：胶乳免疫比浊法
2.性能指标线性范围线性范围：本试剂盒血清测定的线性范围为0.2～18mg/L；尿液测定的线性范围为0.05~5mg/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤10.0%。分析灵敏度：浓度为1mg/L时，吸光度变化≥0.01A。
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	胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	★1.方法学要求：胶乳免疫比浊法
2.性能指标线性范围线性范围：本试剂盒线性范围为0.1～8mg/L。精密度：重复性：变异系数≤3.5%；批间差：相对偏差≤10.0%。分析灵敏度：浓度为0.6mg/L时，吸光度变化≥0.01A。
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	尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为4~300mg/L。精密度：重复性：变异系数≤5.0%；批间差：相对偏差≤10.0%。分析灵敏度：浓度为20mg/L时，吸光度变化≥0.15A。

	1-144
	视黄醇结合蛋白（RBP）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为4~300mg/L。精密度：重复性：变异系数≤5.0%；批间差：相对偏差≤10.0%。分析灵敏度：浓度为20mg/L时，吸光度变化≥0.15A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.3A。准确度：型式检验（比对试验）：a)相关系数r≥0.975；b)医学决定水平或参考范围处偏差：样本浓度≤11.0mg/L，绝对偏差≤±1.10mg/L；样本浓度>11.0mg/L，相对偏差≤±10.0%。出厂检验（质控品测试）：结果在靶值范围内。校准品均一性：变异系数≤5.0％或标准差≤0.55mg/L）
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	肌酸激酶（CK）测定试剂盒（IFCC法）
	★1.方法学要求：IFCC法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为5～1000U/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤4.0%。分析灵敏度：浓度为110U/L时，吸光度变化率≥0.009A/min。试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.5A，吸光度变化率<0.0010A/min。

	1-146
	肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）测定试剂盒（免疫抑制法）
	★1.方法学要求：免疫抑制法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为5～600 U/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度： 浓度为 25 U/L 时，吸光度变化率≥0.0020A/min。试剂空白：试剂以水为空白在 37 ℃1℃，340 nm 波长条件
下，吸光度<0.5A，吸光度变化率<0.0010A/min。
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	乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（IFCC法）
	★1.方法学要求：IFCC法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为4～1000U/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度：浓度为170U/L时，吸光度变化率≥0.024A/min。试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.6A，吸光度变化率<0.0015A/min。
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	α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）测定试剂盒（DGKC法）
	★1.方法学要求：DGKC法
★2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为10~1000U/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度：浓度为130U/L时，吸光度变化率≥0.016A/min。试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度>0.5A，吸光度变化率<0.0010A/min。
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	同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒
（酶循环法）
	★1.方法学要求：酶循环法
★2.性能指标线性范围线性范围：本试剂盒线性范围为3.0～50μmol/L。精密度：重复性：重复测试(10.02.0)μmol/L的样本，变异系数≤5.0%；重复测试(20.04.0)μmol/L的样本，变异系数≤3.0%；批间差：测试(10.02.0)μmol/L的样本，相对偏差≤10.0%。分析灵敏度：浓度为10μmol/L时，吸光度变化率≥0.015A/min。试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度＞0.8A，吸光度变化率<0.0100A/min。准确度：相对偏差≤10.0%。校准品均一性：变异系数≤5.0%。

	1-150
	总胆固醇（TC）测定试剂盒（氧化酶法）
	★1.方法学要求：氧化酶法
★2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为0.1～20.0mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤4.0%。分析灵敏度：浓度为5.5mmol/L时，吸光度变化≥0.4A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，500nm波长条件下，吸光度<0.3A。
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	甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法）
	★1.方法学要求：氧化酶法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为0.1～12.5mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤4.0%。分析灵敏度：浓度为2.5mmol/L时，吸光度变化≥0.4A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，500nm波长条件下，吸光度<0.3A。
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	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒（直接法）
	★1.方法学要求：直接法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为0.05～6.0mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤2.5%；批间差：相对偏差≤4.0%。分析灵敏度：浓度为1mmol/L时，吸光度变化≥0.062A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，600nm波长条件下，吸光度<0.08A
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	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定试剂盒（直接法）
	★1.方法学要求：直接法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为0.05～20mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤2.5%；批间差：相对偏差≤4.0%。分析灵敏度：浓度为4mmol/L时，吸光度变化≥0.19A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，600nm波长条件下，吸光度<0.08A

	1-154
	载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为0.2～2.3g/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度：浓度为1.5g/L时，吸光度变化≥0.86A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.3A

	1-155
	载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为0.2～2.2g/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度：浓度为1g/L时，吸光度变化≥0.25A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.3A
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	脂蛋白（a）[Lp（a）]测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	★1.方法学要求：胶乳免疫比浊法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为7-240nmol/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤10.0%。分析灵敏度：浓度为48nmol/L时，吸光度变化≥0.04A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，605nm波长条件下，吸光度<1.5A。准确度：测定企业参考品：测定结果与靶值的相对偏差应不大于±10.0%。校准品：瓶内均一性：变异系数≤4.0%；瓶间均一性：变异系数≤6.0%。空白限：空白限≤6nmol/L。
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	钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂III法）
	★1.方法学要求：偶氮胂III法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为0.1～3.75mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤6.0%。分析灵敏度：浓度为2.5mmol/L时，吸光度变化≥0.31A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，650nm波长条件下，吸光度<0.8A
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	镁（Mg）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）
	★1.方法学要求：二甲苯胺蓝法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为0.04～2.05mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤6.0%。分析灵敏度：浓度为1mmol/L时，吸光度变化≥0.4A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，546nm波长条件下，吸光度<1.4A。
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	无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法）
	★1.方法学要求：磷钼酸法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为0.30～6.46mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤2.5%。批间差：相对偏差≤4.5%。分析灵敏度：浓度为1.20mmol/L时，吸光度变化≥0.160。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.500
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	铁（Fe）测定试剂盒（比色法）
	★1.方法学要求：比色法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为0.9～200µmol/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度：浓度为16µmol/L时，吸光度变化≥0.02A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，570nm波长条件下，吸光度<0.1A。
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	不饱和铁结合力（UIBC）测定试剂盒（比色法）
	★1.方法学要求：比色法
2.性能指标：本试剂盒线性范围为3~100μmol/L。精密度：重复性：变异系数≤5.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度：浓度为10μmol/L时，吸光度变化≥0.08A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，570nm波长条件下，吸光度>0.1A。准确度：型式检验（比对试验）：a)相关系数r≥0.975；b)医学决定水平或参考范围处偏差：样本浓度≤13μmol/L，绝对偏差≤±1.3μmol/L；样本浓度>13μmol/L，相对偏差≤±10.0%。出厂检验（质控品测试）：结果在靶值范围内。校准品均一性：变异系数≤5.0％或标准差≤0.65μmol/L。
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	葡萄糖（Glu）测定试剂盒（已糖激酶法）
	★1.方法学要求：己糖激酶法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为0.6～33.0mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度：浓度为5mmol/L时，吸光度变化≥0.20A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.5A。
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	β-羟丁酸（β-HB）测定试剂盒（酶比色法）
	★1.方法学要求：酶比色法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为 0.03~5.5 mmol/L。精密度：重复性：变异系数≤6.0%；批间差：相对偏差≤10.0%。分析灵敏度：浓度为 0.1 mmol/L 时，吸光度变化≥0.03 A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37 ℃1℃，505 nm波长条件下，吸光度<0.4 A。
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	抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法)
	★1.方法学要求：胶乳免疫比浊法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为20～1000IU/mL。精密度：重复性：变异系数≤6.0%；批间差：相对偏差≤8.0%。分析灵敏度：浓度为200IU/mL时，吸光度变化率≥0.007A/min。试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，570nm波长条件下，吸光度<2.0A，吸光度变化率小于0.005A/min。。
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	类风湿因子（RF）测定试剂盒（免疫比浊法）
	★1.方法学要求：免疫比浊法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为10～500IU/mL。精密度：重复性：变异系数≤8.0%；批间差：相对偏差≤10.0%。分析灵敏度：浓度为20IU/mL时，吸光度变化≥0.01A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<1.0A。

	1-166
	免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为0.2～8.0g/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤6.0%。分析灵敏度：浓度为2.5g/L时，吸光度变化≥0.63A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.3A。
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	免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为0.3～35.0g/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤6.0%。分析灵敏度：浓度为13g/L时，吸光度变化≥0.55A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，700nm波长条件下，吸光度<0.10A。

	1-168
	免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒（免疫透射比浊法
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为0.05～4.8g/L。精密度：重复性：变异系数≤4.0%；批间差：相对偏差≤6.0%。分析灵敏度：浓度为2g/L时，吸光度变化≥0.42A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.3A。

	1-169
	补体因子C3（C3）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法
2.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为0.04～3.3g/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤4.5%。分析灵敏度：浓度为1.5g/L时，吸光度变化≥0.37A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.10A。
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	补体因子C4（C4）测定试剂盒（免疫透射比浊法）
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为0.015～0.8g/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤4.5%。分析灵敏度：浓度为0.5g/L时，吸光度变化≥0.3A。试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度<0.10A。
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	α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂盒（连续监测法）
	★1.方法学要求：连续监测法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为5～1500U/L。精密度：重复性：变异系数≤3.0%；批间差：相对偏差≤5.0%。分析灵敏度：浓度为100U/L时，吸光度变化率≥0.011A/min。试剂空白：试剂以水为空白在·±1℃，405nm波长条件下，吸光度≤0.35A，吸光度变化率<0.002A/min。准确度：相对偏差≤10.0%。

	1-172
	脂肪酶（LIP）测定试剂盒（酶显色法）
	★1.方法学要求：酶显色法
2.性能指标线性范围：本试剂盒线性范围为 5.0～250 U/L。精密度：重复性：变异系数≤6.0%；批间差：相对偏差≤8.0%。分析灵敏度：浓度为 40 U/L 时，吸光度变化率≥0.009A/min。试剂空白：试剂以水为空白在 37℃±1℃，570 nm 波长条下，吸光度<0.6 A，吸光度变化率<0.002 A/min。
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	尿微量白蛋白质控品
	★1.方法学要求：免疫透射比浊法
2.性能指标分析灵敏度：本品为液态质控品，由Tris缓冲液和适量的人白蛋白组成。未开瓶的质控品在2～8℃条件下避光保存12个月。开瓶后2～8℃避光保存，可稳定14天。本品不可冰冻。

	1-174
	常规生化复合校准品
	★1.方法学要求：比色法、比浊法
2.性能指标分析灵敏度：本品为人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物。包括以下23项生化检测项目。（白蛋白（ALB）碱性磷酸酶（ALP）丙氨酸氨基转移酶（ALT）α-淀粉酶（α-AMY）天门冬氨酸氨基转移酶（AST）直接胆红素（D-Bil）总胆红素（T-Bil）钙（Ca）总胆固醇（TC）肌酸激酶（CK）肌酐（CREA）葡萄糖（Glu）γ-谷氨酰转移酶（γ-GT）α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）乳酸脱氢酶（LDH）镁（Mg）磷（P）总蛋白（TP）甘油三酯（TG）尿素（UREA）尿酸（UA）胆碱酯酶（CHE）脂肪酶（LIP））。未开瓶的校准品在2～8℃条件下避光保存一年。开瓶复溶后不同保存温度下，各检测项目的稳定性如下表。开瓶后短期保存应盖紧橡皮塞和瓶盖，避免污染并避光。本品复溶后不可反复冻融。

	1-175
	特种蛋白校准品
	★1.方法学要求：免疫比浊法
2.性能指标：本品为人血清基质的液态校准品，少量牛血清白蛋白添加物。包括以下6项生化检测项目（补体因子C3、补体因子C4、C-反应蛋白、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M）。未开瓶的校准品在2～8℃条件下避光保存一年。开瓶后在2～8℃温度下，可保存28天。开瓶后短期保存应盖紧橡皮塞和瓶盖，避免污染并避光。

	1-176
	前白蛋白校准品
	★1.方法学要求：免疫比浊法
2.性能指标：本品为人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物。检测项目为前白蛋白（PA）。未开瓶的校准品在2～8℃条件下避光保存一年。开瓶复溶后不同保存温度下，检测项目的稳定性如下表。开瓶后短期保存应盖紧橡皮塞和瓶盖，避免污染并避光。本品复溶后不可反复冻融。

	1-177
	脂类校准品
	★1.方法学要求：直接法、免疫透射比浊法
2.性能指标：本品为人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物。包括以下4项生化检测项目。（载脂蛋白A1（ApoA1）载脂蛋白B（ApoB）高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C））未开瓶的校准品在2～8℃条件下避光保存一年。开瓶复溶后不同保存温度下，各检测项目的稳定性如下表。开瓶后短期保存应盖紧橡皮塞和瓶盖，避免污染并避光。本品复溶后不可反复冻融。

	1-178
	同型半胱氨酸（HCY）质控品
	1.性能指标：未开瓶的质控品在 2～8℃条件下避光保存 12 个月，开瓶后 2～8℃保存可稳定 30 天，开瓶后短期保存应盖紧瓶盖，避免污染并避光；

	1-179
	风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品
	1.性能指标：未开瓶的质控品在 2～8℃条件下避光保存一年，开瓶后，在 2～8℃保存，稳定期为 30 天，开瓶后短期保存应盖紧旋盖，避免污染并避光；

	1-180
	胱抑素C(CysC)质控品
	1、用于胱抑素C质量控制。

	1-181
	血气电解质分析仪定标试剂（离子选择性电极法、电极法、酶法）
	★1、测量参数： PH， PCO2， PO2， K， Na，Cl，Ca，Hct， Lac及Glu
2、采用动脉全血进行检测
3、线性范围：K3.0—5.5 （mmol/L）Na 130—160（mmol/L）C1 90—125（mmol/L） Ca 0.8—2.5 （mmol/L） PH 7. 25—7.6， PO2 30—180 （mmHg）PCO2 35.5-90 (mmHg)
4、 准确度：相对偏差（Bias%） K≤2%、Na≤1.5%、Cl≤3.0% 、PO2、PCO2≤3%, Ca≤5%, PH≤1.0%
5、精密度：批内精密度（袋间差）CV%：K、Na、C1、Ca≤1.5%，PH≤1.0%， PO2、PCO2≤3%
6.批间精密度（批间差）CV%： K、Na、Cl、PO2、PCO2≤3%，Ca≤5%, PH≤1.0%
7、校准液/样本耗量通过适用仪器蠕动泵步数控制，约 140 士20ul.，液体到位后最长响应时间不少于 110S
8、独立试剂包，规格从最小25 测/包到最大2000 测/包，上机最长不少于45天；室温存储，有效期最长不少于9个月，非一次性电极，血气及离子电极上机寿命不少于2个月

★9、规格：300人份/盒


第二包：临检、微生物、分子组

	品目序号
	试剂/耗材名称
	参数及要求

	2-1
	糖化血红蛋白A1c 测定试剂盒（高效液相色谱法）
	储存条件及有效期;4℃~30℃下避光储存,禁止冷冻，稳定存放 24 个月；开瓶后 4℃~30℃稳定存放 4 个月。      
2、产品性能指标.线性范围：HbA1c的线性范围4%~17%，相关系数r ≥0.99。准确性：相对偏差应在±6%区间内。批内重复性：CV≤2.0 %。批间精密度：CV≤4.0 %。

★3、规格：1000测试

	2-2
	糖化血红蛋白层析柱套件（高效液相色谱法）
	测试数：配套层析柱3000≥测试，有注册证证明，RF 卡值：RF 卡读数与测试规格一致。                                  
2、性能指标： 柱压降： 不大于 14.0 MPa。重复性：CV≤2.0%。准确度：相对偏差在±6%范围内。

★3、规格：规格1:4.6ID*33MM1 根，RF 卡 1张(RF3000)

	2-3
	糖化血红蛋白溶血剂
	1、用途:用于进行糖化血红蛋白检测时的血液样本前处理。

★2、规格：2000mL*4

	2-4
	糖化血红蛋白（HbA1c）校准品
	1、用途:与上海惠中生物科技有限公司生产的糖化血红蛋白测定试剂盒配套使用，用于糖化血红蛋白检测系统的校准。

★2、规格：1 测试/盒

	2-5
	一次性使用人体静脉血样采集容器
	规格：1.6ml  
2、添加剂：柠檬酸钠1：4  
3、灭菌方式：辐照灭菌    
4、真空度：1000

★5、规格：中：100支/包 大：12包/箱

	2-6
	全量程C反应蛋白（hs-CRP+常规CRP）测定试剂盒（免疫散射比浊法）
	规格：200T/盒。
2、线性范围：0.5-360mg/L，其相关系数r≥0.990。
3、准确度：以C反应蛋白（CRP)有证参考物质或具有溯源性的企业参考品为检测样本时，相对偏差Bias%应在±10%内，以C反应蛋白（CEP）国家标准品检测样本时，相对偏差Bias%应在±15%内。

★4、规格：200T/盒

	2-7
	血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（免疫散射比浊法）
	规格：100T/盒。
2、线性范围：5-300mg/L，其相关系数r≥0.990。
3、准确度：相对偏差Bias%应在±10%内。

★4、规格：100T/盒

	2-8
	微生物(非发酵菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)
	★1、用途：用于对临床分离的致病微生物(革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌)进行种类鉴定和抗菌药物MIC半定量分析。
2、检测原理：采用比色法和比浊法，进行微生物种类鉴定和抗菌药物MIC定量分析，其中鉴定部分采用比色法，药敏部分采用比浊法                                                   3、单个测试板≥120试剂孔                                                                                                                                      4、药敏种类≥24种

★5、规格：10人份/盒

	2-9
	微生物（真菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/浊法）
	用途：用于对临床分离的致病微生物(革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌)进行种类鉴定和抗菌药物MIC半定量分析。
2、检测原理：采用比色法和比浊法，进行微生物种类鉴定和抗菌药物MIC定量分析，其中鉴定部分采用比色法，药敏部分采用比浊法                                                   3、单个测试板≥120试剂孔                                                                                                                                      4、药敏种类≥10种

★5、规格：10人份/盒

	2-10
	微生物（链/肠球菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法）
	用途：用于对临床分离的致病微生物(革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌)进行种类鉴定和抗菌药物MIC半定量分析。
2 、检测原理：采用比色法和比浊法，进行微生物种类鉴定和抗菌药物MIC定量分析，其中鉴定部分采用比色法，药敏部分采用比浊法                                                   3、单个测试板≥120试剂孔                                                                                                                                      4、药敏种类≥26种

★5、规格：10人份/盒

	2-11
	微生物（葡萄球菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法）
	1 、用途：用于对临床分离的致病微生物(革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌)进行种类鉴定和抗菌药物MIC半定量分析。
2、检测原理：采用比色法和比浊法，进行微生物种类鉴定和抗菌药物MIC定量分析，其中鉴定部分采用比色法，药敏部分采用比浊法                                                   3、单个测试板≥120试剂孔                                                                                                                                      4、药敏种类≥26种

★5、规格：10人份/盒

	2-12
	微生物（肠杆菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法）
	用途：用于对临床分离的致病微生物(革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌)进行种类鉴定和抗菌药物MIC半定量分析。
2 、检测原理：采用比色法和比浊法，进行微生物种类鉴定和抗菌药物MIC定量分析，其中鉴定部分采用比色法，药敏部分采用比浊法                                                   3、单个测试板≥120试剂孔                                                                                                                                      4、药敏种类≥30种

★5、规格：10人份/盒

	2-13
	药敏接种培养液
	用途：用于对临床分离的致病微生物(革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌)提供生长所需营养。

★2、规格：20支/盒

	2-14
	样本稀释液
	用途：用于对临床分离的致病微生物(革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌)进行菌悬液浓度稀释。                                                                             2、可直接在浊度计上进行菌液浓度确定，不需要添加额外比浊管。 

★3、规格 ：20支/盒

	2-15
	肉汤培养基
	1 、用途：用于对临床分离的致病微生物(革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌)提供生长所需营养。

★2、规格：20支/盒

	2-16
	厌氧培养瓶（比色法）
	用途：本产品用于人体血液样本或其他无菌体液样本（骨髓、脑脊液、胸腹水、心包液）中厌氧菌、兼性厌氧菌、真菌的培养
2、材质：固体塑料瓶
3、有效期：≥12 个月

★4、规格：20瓶/盒

	2-17
	需氧培养瓶（比色法）
	用途：本产品用于人体血液样本或其他无菌体液样本（骨髓、脑脊液、胸腹水、心包液）中厌氧菌、兼性厌氧菌、真菌的培养
2、材质：固体塑料瓶
3、有效期：≥12 个月

★4、规格：20瓶/盒

	2-18
	需氧培养瓶（比色法）/儿童瓶
	用途：本产品用于人体血液样本或其他无菌体液样本（骨髓、脑脊液、胸腹水、心包液）中厌氧菌、兼性厌氧菌、真菌的培养
2、材质：固体塑料瓶
3、有效期：≥12 个月

★4、规格：20瓶/盒

	2-19
	尿液分析试纸条（干化学法）
	用途：用于体外定性及半定量检测人体尿液中的尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、白细胞（LEU）、亚硝酸盐（NIT）、蛋白质（PRO）、隐血（BLD）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CRE）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、酸碱度（pH）、抗坏血酸（Vc）、钙（Ca）。
2、材质：试纸条
3、有效期：≥12个月

★4、规格：11FU：100条/筒

	2-20
	尿液分析试纸条（干化学法）
	用途：用于体外定性及半定量检测人体尿液中的尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、白细胞（LEU）、亚硝酸盐（NIT）、蛋白质（PRO）、隐血（BLD）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CRE）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、酸碱度（pH）、抗坏血酸（Vc）、钙（Ca）。
2、材质：试纸条
3、有效期：≥12个月

★4、规格：12FU：100条/桶

	2-21
	尿液干化学分析质控物
	用途：适用于尿液分析仪（干化学）及配套尿液分析试纸条检测系统的质量控制。可以对尿胆原、胆红素、酮体、白细胞、亚硝酸盐、蛋白质、隐血、微量白蛋白、肌酐、葡萄糖、比重、酸碱度、钙十三项分析试纸及仪器进行质量控制。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥12个月

★4、规格：阴性：8ml*1，阳性：8ml*1

	2-22
	尿液分析用鞘液
	用途：适用于对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：15L/桶

	2-23
	尿液有形成分分析仪用质控液
	用途：适用于尿液有形成分分析仪或尿液分析系统测试过程的质量控制，保证仪器测试的准确性。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥12个月

★4、规格：水平0：10mL×7

	2-24
	尿液有形成分分析仪用质控液
	用途：适用于尿液有形成分分析仪或尿液分析系统测试过程的质量控制，保证仪器测试的准确性。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥12个月

★4、规格：水平1：10mL×7

	2-25
	尿液有形成分分析仪用质控液
	用途：适用于尿液有形成分分析仪或尿液分析系统测试过程的质量控制，保证仪器测试的准确性。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥12个月

★4、规格：水平2：10mL×7

	2-26
	血细胞分析用溶血剂
	外观：为透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白计数：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数HGB ≤1g/L

★3、规格：M-60LN（4L×1）

	2-27
	血细胞分析用染色液
	外观：为蓝色透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白值：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合检测参数 空白值要求NRBC# ≤0.02×10^9/L

★3、规格：M-60FN（48ml×1）

	2-28
	血细胞分析用稀释液
	外观：为澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、粒子计数：本品粒子计数结果应符合粒子体积：2.5 fL≤ 粒子计数 ≤ 2.5X10^5/L。
★3、规格：DS/(20L×1)

	2-29
	血细胞分析用溶血剂
	外观：为透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白计数：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数HGB ≤1g/L

★3、规格：M-60LH（1L×4）

	2-30
	血细胞分析用溶血剂
	1、外观：为透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白计数：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合检测参数 空白计数要求WBC-D ≤0.2×10^9/L

★3、规格：M-60LD（4L×1）

	2-31
	血细胞分析用染色液
	外观：为蓝色透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白值：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合检测参数 空白值要求WBC-D ≤0.2×10^9/L

★3、规格：M-60FD（48ml×1）

	2-32
	血细胞分析用稀释液
	外观：为透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白计数：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合检测参数 空白计数RET# ≤ 0.01×10^12/L

★3、规格：M-60/DR（1L×1）

	2-33
	血细胞分析用染色液
	外观：为蓝色透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白值：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合检测参数 空白值要求RET# ≤0.01×10^12/L

★3、规格：M-60FR（12ml×1）
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	血细胞分析用溶血剂
	本品储存温度为 2℃～8℃，无腐蚀性气体的环境中，储存有效期为 12 个月。 
2、外观：本品为澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物；C-反应蛋白（CRP）空白计数要求 ≤0.3mg/L 

★3、规格：LS（200ml×1)
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	清洗液
	储存在温度 2℃～ 30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体和通风良好处，储存有效期为2 年
2、清洗液的空白计数≤1.0mm/h

★3、规格：ESR：1L×1
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	血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	准确度：对具有溯源性的企业参考品进行检查，其测量结果的相对偏差应不大于 ±10.0%。
2、线性试剂盒在 (5.00 ～ 350.00) mg/L 范围内
3、批内精密度CV≤10.0%。批间精密度 ≤15.0%。

★4、规格：40人份/x2
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	C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	准确度：企业参考品测试：对具有溯源性的企业参考品进行检查，其测量结果的相对偏差应不超过±10.0%
2、线性：0.20～320.00mg/L

★3、规格：2×50人份
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	超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	线性：0.20～320.00mg/L
2、重复性选择 3 个不同浓度水平的样本，各重复测试 10 次，检测结果 CV≤10%。批间差：用 3 个 CRP 批号试剂盒分别选择 2-3 个不同浓度水平样本，则 3 个 CRP 批号试剂盒之间的批间相对极差不大于15%。

★3、规格：2×50人份
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	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；
2、开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15次穿刺，以先到者为准。

★3、规格：BC-6D，高值 4.5mL×6
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	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；
2、开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15次穿刺，以先到者为准。

★3、规格：BC-6D，中值 4.5mL×6
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	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；
2、开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15次穿刺，以先到者为准。

★3、规格：BC-6D，低值 4.5mL×6
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	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-RET 质控物测定允许变化范围满足质控物测定允许变化范围要求
2、未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15 次穿刺，以先到者为准。

★3、规格：BC-RET，高值 4.5mL×6
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	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-RET 质控物测定允许变化范围满足质控物测定允许变化范围要求
2、未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；
3、开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15 次穿刺，以先到者为准。

★4、规格：BC-RET，中值 4.5mL×6
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	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-RET 质控物测定允许变化范围满足质控物测定允许变化范围要求
2、未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15 次穿刺，以先到者为准。

★3、规格：BC-RET，低值 4.5mL×6
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	血细胞分析仪用校准物（光学法）
	在 2～8℃条件下保存 60 天。
2、开瓶后，在 2～8℃保存，稳定期为 7 天。

★3、规格：SC-CAL PLUS 3mL×1
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	C—反应蛋白质控品
	含有人源 C-反应蛋白抗原的液体质控品
2、在 2～8℃条件下保存 12 个月。开瓶后，在 2～8℃保存，效期为 30 天

★3、规格：两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL每个浓度各3支（×3）
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	C-反应蛋白（CRP）校准品
	1、检测项目的参考值按照标准定值程序确定，项目溯源性依据国际溯源实现途径建立，溯源性参考标准：ERM-DA474。
2、未开瓶的校准品在 2～8℃条件下避光保存 12 个月。开瓶后，在 2～8℃保存，稳定期为 14 天。开瓶后短期保存应盖紧旋盖，避免污染并避光。

★3、规格：5×0.5ml
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	血细胞分析用溶血剂
	外观：透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白计数：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数HGB ≤1g/L

★3、规格：M-60LH（1L×4）
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	血细胞分析用溶血剂
	外观：透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白计数：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数HGB ≤1g/L

★3、规格：M-60LN（4L×1）
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	血细胞分析用染色液
	外观：蓝色透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白值：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合检测参数 空白值要求NRBC# ≤0.02×10^9/L

★3、规格：M-60FN（48ml×1）
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	血细胞分析用溶血剂
	外观：透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白计数：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合检测参数 空白计数要求WBC-D ≤0.2×10^9/L

★3、规格：M-60LD（4L×1）
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	血细胞分析用染色液
	外观：蓝色透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白值：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合检测参数 空白值要求WBC-D ≤0.2×10^9/L

★3、规格：M-60FD（48ml×1）
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	血细胞分析用稀释液
	外观：透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白计数：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合检测参数 空白计数RET# ≤ 0.01×10^12/L

★3、规格：M-60/DR（1L×1）
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	血细胞分析用染色液
	外观：蓝色透明液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、 空白值：本品在适配的迈瑞 BC 系列血液细胞分析仪上进行空白计数，测量结果应符合检测参数 空白值要求RET# ≤0.01×10^12/L

★3、规格：M-60FR（12ml×1）
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	血细胞分析用稀释液
	外观：澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、粒子计数：本品粒子计数结果应符合粒子体积：2.5 fL≤ 粒子计数 ≤ 2.5X10^5/L。

★3、规格：DS/(20L×1)
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	血细胞分析仪用校准物（光学法)
	在 2～8℃条件下保存 60 天。
2、开瓶后，在 2～8℃保存，稳定期为 7 天。

★3、规格：SC-CAL PLUS

	2-57
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；
2、开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15次穿刺，以先到者为准。

★3、规格：BC-6D，高值(4.5mL×6)
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	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；
2、开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15次穿刺，以先到者为准。

★3、规格：BC-6D，中值 (4.5mL×6)
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	血细胞分析用染色液(光学法）
	未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；
2、开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15次穿刺，以先到者为准。

★3、规格：BC-6D，低值(4.5mL×6)
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	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-RET 质控物测定允许变化范围满足质控物测定允许变化范围要求
2、未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15 次穿刺，以先到者为准。

★3、规格：BC-RET，高值 （4.5mL×1）

	2-61
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-RET 质控物测定允许变化范围满足质控物测定允许变化范围要求
2、未使用时，质控物在 2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为 90 天；开瓶后，正确使用时有效期为 15 天或 15 次穿刺，以先到者为准。

★3、规格：BC-RET，中值（4.5mL×1）
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	血细胞分析用溶血剂
	外观：澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
2、空白计数：C-反应蛋白（CRP） ≤0.3mg；本品储存温度为 2℃～8℃，无腐蚀性气体的环境中，储存有效期为 12 个月。本品使用温度为 15℃～32℃，开瓶后使用有效期为 30 天。

★3、规格：LC（200ml×1）
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	超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	对具有溯源性的企业参考品进行检查，其测量结果的相对偏差应不超过±10％
2、线性：0.20～320.00mg/L；

★3、规格：2×100人份
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	超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	对具有溯源性的企业参考品进行检查，其测量结果的相对偏差应不超过±10％
2、线性：0.20～320.00mg/L

★3、规格：2×300人份
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	血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	准确度：对具有溯源性的企业参考品进行检查，其测量结果的相对偏差应不大于 ±10.0%。
2、线性试剂盒在 (5.00 ～ 350.00) mg/L 范围内

★3、规格：100人份/x2
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	C—反应蛋白质控品
	含有人源 C-反应蛋白抗原的液体质控品
2、在 2～8℃条件下保存 12 个月。开瓶后，在 2～8℃保存，效期为 30 天

★3、规格：两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL每个浓度各3支（×3）
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	C-反应蛋白（CRP）校准品
	1、检测项目的参考值按照标准定值程序确定。
2、未开瓶的校准品在 2～8℃条件下避光保存 12 个月。开瓶后，在 2～8℃保存，稳定期为 14 天。开瓶后短期保存应盖紧旋盖，避免污染并避光。

★3、规格：5×0.5ml
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	呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒（PCR荧光探针法）
	1、检测靶点：甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒/腺病毒/副流感病毒I型/副流感病毒III型
2、检测样本类型：鼻拭子
3、检测灵敏度/检测下限：1000copies/ml
4、精密度CV：对六个目标的精密性参考品分别重复检测10次，Ct值变异系数(CV%)≤5.0%。
5、反应体系体积：20 uL（其中5uL样本核酸）
6、是否有内标：有
7、扩增时间：≤80min
8、保质期：12个月
9、包装规格：48人份/盒
10、样本保存：样本在2-8℃条件下可保存48h，超过48h应置于-90℃至-70℃保存，不超过6个月。避免反复冻融（冻融次数不超过5次）
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	肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、用途：适用于定性检测痰液、咽拭子样本中的肺炎支原体（MP）DNA。可用于临床中肺炎支原体感染的辅助诊断，为肺炎支原体感染提供分子诊断依据；
2、检测灵敏度/检测下限：400copies/mL；
3、是否有内标：有全程参与核酸提取和扩增的内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程；
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	肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、用途：用于定性检测咽拭子样本中的肠道病毒通用型、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸；
2、检测灵敏度/检测下限：1000copies/mL；
3、是否有内标：有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程；
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	核酸提取或纯化试剂
	1、用途：用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。
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	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、用途：用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子和痰液样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因。
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	百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、用途：采用实时荧光定量 PCR 技术，用于定性检测疑似呼吸道感染的病人鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌（Bordetella pertussis）核酸。本试剂盒检测结果可用于临床对百日咳杆菌感染的辅助诊断，仅供临床参考，不得作为临床诊断的唯一标准
2、检测灵敏度/检测下限：400copies/mL
3、是否有内标：有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程
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	EB病毒核酸扩增（PCR）荧光定量检测试剂盒
	1、预期用途：利用实时荧光定量PCR技术，用于体外定量测定人血清样本中EB病毒DNA。
2、包装规格：≤20人份/盒
3、试剂盒组分:PCR反应液A、PCR反应液B，内标溶液，阴性质控品、阳性质控品、阳性定量参考品。
4、内标设置:外源性内标设计，监控核酸提取和PCR扩增过程，减少假阴性结果的出现。
5、防污染体系:试剂盒中添加dUTP + UDG酶防污染组分，有效减少PCR产物污染引起的假阳性。
6、灵敏度:≤100 IU/mL；线性范围:200～2×108 IU/Ml
7、储存条件及有效期:试剂盒保存于-20±5℃，有效期≥9个月。
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	核酸提取或纯化试剂
	1、预期用途：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。
2、包装规格：≤32人份/盒
3、性能指标: ①、本试剂盒能达到国内外同类试剂相同性能指标。②、可用于不同类型样本的核酸提取，对低浓度样本的提取效率更佳。
4、稳定性要求:室温条件运输保存，有效期≥12个月。
5、样本类型:全血、干血斑、组织及石蜡组织等
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	样本释放剂
	1、预期用途：可跨平台使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。
2、包装规格： ≤100 管/盒
3、试剂组分：由二甲基亚砜、硫氰酸胍、三羟甲基氨基甲烷组成。
4、储存条件及有效期：室温（10～30℃）保存，有效期≥12 个月。
5、产品性能指标：
5.1. 样本存放在4℃可以稳定保存7 天。存放在-20℃或-80℃可长期保存。
5.2. 样本释放剂对PCR 反应无明显抑制作用。
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	百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、预期用途：用于体外定性检测人鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌DNA。
2、检测靶标：双基因靶标扩增，保证试剂的高灵敏度和高特异性。
3、防污染体系:添加UDG酶和dUTP防污染组分，减少因PCR产物污染引起的假阳性。
4、内标设置:内标设计，监控核酸提取和扩增检测过程，减少假阴性结果的出现。
5、灵敏度:200 copies/mL
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	革兰氏染色液(快速法)
	1、用于细菌或真菌的涂片染色
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	革兰氏染色液(快速法)
	1、用于细菌或真菌的涂片染色

	2-80
	革兰氏染色液(快速法)
	1、用于细菌或真菌的涂片染色

	2-81
	革兰氏染色液(快速法)
	1、用于细菌或真菌的涂片染色

	2-82
	凝聚胺介质试剂
	1、用于细菌或真菌的涂片染色

	2-83
	瑞氏-姬姆萨染色液
	1、用于细菌或真菌的涂片染色

	2-84
	抗酸染色液(萋尼氏法)
	1、用于细菌或真菌的涂片染色

	2-85
	乳酸酚棉蓝染色液
	1、用于细菌或真菌的涂片染色

	2-86
	氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液(AS-DCE)
	1、特异性酯酶染色

	2-87
	a-丁酸萘酚酯酶染色液(a-NBE)
	1、非特异性酯酶染色(氟化钠抑制试验)

	2-88
	糖原染色液(PAS)
	1、高碘酸-雪夫反应

	2-89
	铁染色液(Fe)
	1、普鲁士蓝反应

	2-90
	过氧化物酶染色液(POX)-联苯胺法
	1、联苯胺法

	2-91
	精子(细胞)形态学快速染色液(WHO推荐Diff-Quik法)
	1、WHO推荐法，用于精子形态分析，评估畸形率。

	2-92
	真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（显色法）
	1、分析方法：显色法

	2-93
	结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1、用途：用于体外定性检测人血清、血浆样本中的结核分枝杆菌IgG抗体。

	2-94
	乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（乳胶法）
	1、用途：用于体外定性检测人血清、血浆样本中的乙型肝炎病毒标志物，包括乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、表面抗体（HBsAb）、e抗原（HBeAg）、e抗体（HBeAb）和核心抗体（HBcAb）。

	2-95
	登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金法）
	1、用途：用于体外定性检测人全血、血清或血浆中的登革病毒NS1抗原。

	2-96
	甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法）
	1、用途：用于定性检测人鼻咽拭子和口咽拭子样本中的甲型和乙型流感病毒抗原。

	2-97
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1、用途：用于体外定性检测人血清、血浆中的戊型肝炎病毒IgM抗体（HEV-IgM）。

	2-98
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1、用途：用于体外定性检测人血清、血浆中的甲型肝炎病毒IgM抗体。

	2-99
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）
	1、用途：用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价。

	2-100
	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）
	1、用途：用于体外定性检测人尿液中人绒毛膜促性腺激素（hCG）的含量。

	2-101
	恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法）
	1、用途：用于体外定性检测人全血样本中恶性疟原虫特有的富组氨酸蛋白（HRPⅡ）和间日疟原虫特有的特异性乳酸脱氢酶（pLDH），用于恶性疟原虫、间日疟原虫感染的辅助诊断。

	2-102
	便隐血检测试剂盒（胶体金法）
	1、用途：适用于体外定性检测人粪便中血红蛋白。

	2-103
	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1、用途：用于体外定性检测人全血、血清或血浆样本中人类免疫缺陷病毒（HIV） 1/2型抗体。

	2-104
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1、用途：用于体外定性检测人血清、血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。

	2-105
	一次性使用病毒采样管
	1、用于样本的收集、运输和储存。

	2-106
	嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基
	1、用于从临床样本中分离流感嗜血杆菌菌株。
2、巧克力色，细腻，外观整齐、厚度3-4mm、无冷凝水，保湿。嗜血杆菌等苛养菌生长良好、典型。抑制剂抑制阳性菌完全抑制或部分抑制。
3、批间差≤3%，质量稳定，无污染。

	2-107
	沙门志贺（SS）琼脂培养基
	1、用于沙门氏菌和志贺菌的分离培养。
2、形态典型，菌落足够大，无冷凝水，保湿，外观整齐、色泽和pH值稳定。志贺氏菌和沙门氏菌分离敏感性和特异性良好，抑制其它细菌生长性能良好。厚度3-4mm。3.批间差≤3%，质量稳定。

	2-108
	运送培养基
	1、用于临床采集样本的转运和保存；
2、集标本采集、接种、运送、增菌培养和显色为一体的五合一的培养菌，符合《指南》推荐方法，敏感性和特异性均在98%以上；
3、半固体软琼脂培养基，既符合细菌标本的采集和运送保存GBS，所含抑制剂抑制大部分杂菌而排除干扰，也利于增菌培养的扩增而达到提高检出率的目的。增菌培养是检出的重点，否则漏检率可达50%；
4、产品结构：带有塞子的长试管+5mL培养基，配带有塞子的植绒拭子头采样拭子（不能使用棉花等天然植物材料），方便采集和运送。标准的运送培养基设计。
5、Gbs在培养基中特异性地合成胡萝卜素，显色橘黄色至橘红色，阳性。

	2-109
	HTM琼脂培养基
	1、适用于嗜血杆菌的纸片扩散法药物敏感试验。
2、批间差≤3%。
3、无冷凝水，保湿，外观整齐。

	2-110
	MH琼脂培养基
	1、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等生长良好，药敏质控在控

	2-111
	麦康凯琼脂培养基
	1、预期用途:用于肠道致病菌的分离培养

	2-112
	沙保罗琼脂培养基
	1、接种白色念珠菌有菌落生长
2、无菌性：将未接种的平板孵育培养，不得有菌落生长。

	2-113
	念珠菌显色琼脂培养基
	1、可鉴定白色念珠菌、热带念珠菌、克柔氏念珠菌、光滑念珠菌，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌不生长

	2-114
	巧克力琼脂培养基（不加抗生素）
	1、预期用途:用于嗜血杆菌、奈瑟菌等苛养菌的培养

	2-115
	营养琼脂培养基
	1、预期用途:用于细菌的分离培养


第三包：免疫组

	品目序号
	试剂/耗材名称
	参数及要求

	3-1
	肌钙蛋白I（cTnI）
	★1、规格：2*50T/盒。
2、线性范围：在0.020ng/mL-50.000ng/mL区间内，其相关系数r≥0.9900。
3、准确度：回收率在90%-110%区间内。

	3-2
	肌红蛋白（MYO）
	★1、规格：2*50T/盒。
2、线性范围：在21ng/mL-3000ng/mL区间内，其相关系数r≥0.9900。
3、准确度：回收率应在（90%-110%）区间内。

	3-3
	肌酸激酶同工酶（CK-MB）
	★1、规格：2*50T/盒。
2、线性范围：在0.3ng/mL-300ng/mL区间内，其相关系数r≥0.9900。
3、准确度：回收率应在（90%-110%）区间内。

	3-4
	B型钠尿肽（BNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、规格：2*50T/盒。
2、线性范围：在15pg/mL-5000pg/mL区间内，其相关系数r≥0.9900。
3.准确度：相对偏差在±10%范围内。

	3-5
	降钙素原（PCT）
	★1.规格：2*50T/盒。
2.线性范围：在0.02ng/mL-100ng/mL区间内，其相关系数r≥0.9900。
3.准确度：回收率应在（90%-110%）区间内。

	3-6
	白细胞介素6（IL-6）
	★1.规格：2*50T/盒。

2.线性范围：在1.5pg/mL-5000pg/mL区间内，其相关系数r≥0.9900。
3、准确度：相对偏差在±10%范围内。

	3-7
	全自动免疫检验系统用底物液
	★1、规格：2*500T/盒。

	3-8
	待测物清洗液
	★1、规格：1*10L/桶/盒。

	3-9
	(肌钙蛋白 I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	用途：本产品用于体外定量检测人体样本（血清、血浆或全血）中肌钙蛋白 I（cTnI）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌红蛋白（Myo）的含量。
2、材质：试剂卡
3、有效期：产品有效期≥12个月

★4、规格：25人份/盒

	3-10
	降钙素原检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	用途：样本（血清、全血或血浆）中的降钙素原的含量素
2、材质：试剂卡
3、有效期：产品有效期≥18个月

★4、规格：25人份/盒

	3-11
	肌钙蛋白 I 检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、全血或血浆）中肌钙蛋白 I（cTnI）的含量
2、材质：试剂卡
3、有效期：产品有效期≥12个月

★4、规格：25人份/盒

	3-12
	白介素- 6 检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、全血或血浆）中白介素-6（IL-6）的含量。
2、材质：试剂卡
3、有效期：产品有效期≥12个月

★4、规格：25人份/盒

	3-13
	胃蛋白酶原I /胃蛋白酶原 Ⅱ 联合检测试剂盒（干式免疫荧光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆、全血）中胃蛋白酶原 I 和胃蛋白酶原Ⅱ的含量。
2、材质：试剂卡
3、有效期：产品有效期≥12个月

★4、规格：25人份/盒

	3-14
	促甲状腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中促甲状腺激素的含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-15
	游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中游离三碘甲状腺原氨酸的含量。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-16
	游离甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中游离甲状腺素的含量。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-17
	总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中总三碘甲状腺原氨酸的含量。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-18
	总甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中总甲状腺素的含量。  
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-19
	抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中抗甲状腺过氧化物酶抗体。   
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-20
	抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中抗甲状腺球蛋白抗体。  
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-21
	甲状腺球蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中甲状腺球蛋白的含量。  
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-22
	促甲状腺素受体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：于体外定量检测人体血清样本中促甲状腺素受体抗体的含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-23
	甲胎蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人血清、血浆样本中甲胎蛋白的浓度。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-24
	癌胚抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人血清、血浆样本中癌胚抗原的浓度。本产品主要用于恶性肿瘤疗效观察、预后判断及复发监测等，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-25
	肿瘤相关抗原CA125检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中CA125的浓度，主要用于已确诊卵巢癌患者病情的动态检测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。  
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-26
	癌抗原CA15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人血清、血浆样本中癌抗原CA15-3的浓度，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-27
	糖类抗原CA19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人血清、血浆中糖类抗原CA19-9的浓度，主要用于对胰腺等消化道恶性肿瘤的疗效监测，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-28
	游离前列腺特异性抗原检测试剂盒 （磁微粒化学发光法）
	用途：用于体外定量检测人血清、血浆样本中游离前列腺特异性抗原（fPSA）的浓度。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-29
	总前列腺特异性抗原检测试剂盒 （磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血清、血浆样本中总前列腺特异性抗原的浓度。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-30
	胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中胃蛋白酶原Ⅰ的含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥12个月

★4、规格：2×50人份/盒

	3-31
	胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中胃蛋白酶原Ⅱ的含量。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒
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	胃泌素-17检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中胃泌素-17的含量。 
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒
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	胃泌素释放肽前体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血清、血浆样本中胃泌素释放肽前体（ProGRP）的浓度。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒
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	B型钠尿肽检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血浆中 B 型钠尿肽的含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥12个月

★4、规格：2×50人份/盒
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	高敏肌钙蛋白I检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中肌钙蛋白 I 的含量。肌钙蛋白 I（cTnI）是一个十分敏感和特异的急性心肌梗死标志物 [1,2]。临床上用于急性心肌梗死的辅助诊断[5,6]。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥12个月

★4、规格：2×50人份/盒
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	肌红蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中的肌红蛋白含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒
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	肌酸激酶同工酶检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中肌酸激酶同工酶的含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒
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	降钙素原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中的降钙素原的含量。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒
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	白介素-6检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人体样本（血清、血浆）中白介素-6 的含量
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒
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	铁蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血清、血浆样本中铁蛋白的浓度
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：2×50人份/盒
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	维生素 B12 检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血清、血浆中维生素 B12 的含量
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥12个月

★4、规格：1×50人份/盒
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	底物液（螺旋金刚烷）
	★1、用途：与其他多种试剂（中元汇吉配套化学发光试剂盒）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：50mL×4
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	样本稀释液
	★1、用途：用于对待测样本（血清、血浆、尿液）进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：90ml/瓶:45ml×2
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	清洗液
	★1、用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥18个月

★4、规格：10L×1
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	总三碘甲状腺原氨酸（T3)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.2ng/mL。线性试剂盒在0.2ng/mL～8.0ng/mL范围内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	总甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.5μg/dL线性试剂盒在1.00μg/dL~30.00μg/dL范围内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。分析特异性当样品中甘油三酯浓度≤1800mg/dL，胆红素浓度≤10mg/dL，血红蛋白浓度≤500mg/dL时，测试结果的干扰偏差在±10%范围内。样品中反T3浓度为100μg/dL时，交叉反应率≤10%，当样品中L-三碘甲状腺氨酸浓度为500μg/dL，一碘酪氨酸浓度为5000μg/dL，二碘酪氨酸浓度为5000μg/dL时，交叉反应率≤3%。准确度对由国家标准品制备的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。

★3、规格：2×100人份/盒
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	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.88pg/mL。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.3ng/dL。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.005μIU/mL。功能灵敏度不大于0.02μIU/mL。线性试剂盒在0.01μIU/mL～100μIU/mL范围内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.9IU/mL。重复性变异系数CV≤6%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti—TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.25IU/mL。线性试剂盒在0.25IU/mL~1000IU/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤6%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	甲状腺球蛋白（Tg）测定试剂盒
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.1ng/mL。线性试剂盒在0.1ng/mL~500ng/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤6%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	促甲状腺素受体抗体(TRAb)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限应不大于0.3IU/L。线性试剂盒在0.3IU/L~40IU/L区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1.方法学要求：化学发光法；
2.性能指标：检测限检出限（LOD）=3.0pg/mL；线性试剂盒在3.0pg/mL~5000pg/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤6%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	促卵泡生成素（FSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.2mIU/mL线性试剂盒在1.0mIU/mL～200mIU/mL范围内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	雌二醇（E2）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于10pg/mL。线性试剂盒在40pg/mL~1200pg/mL范围内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	促黄体生成素（LH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.2mIU/mL。线性试剂盒在0.4mIU/mL~100.0mIU/mL范围内，其相关系数（r）不低于0.9900。

★3、规格：2×100人份/盒

	3-58
	孕酮（PROG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.1ng/mL。线性试剂盒在0.2ng/mL~40.0ng/mL范围内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	垂体泌乳素（PRL）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.47ng/mL。线性试剂盒在0.94ng/mL~200ng/mL范围内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	睾酮（TESTO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.1ng/mL线性试剂盒在0.2ng/mL~16.0ng/mL范围内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	总β人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.5mu/mL线性试剂盒在0.5mlu/mL5000mlU/mL区间内,其相关系数(r)不低于0.9900重复性变异系数CV5%批间差变异系数CV10%准确度对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测,检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内。

★3、规格：2×100人份/盒

	3-62
	癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.2ng/mL。检测范围0.2ng/mL~1000ng/mL测定结果的总不精密度小于10%

★3、规格：2×100人份/盒
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	甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.5ng/mL。检测范围0.5ng/mL~1210ng/mL精密度测定结果的总不精密度小于10%

★3、规格：2×100人份/盒
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	肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒（化学发光免疫分析法
	★1.方法学要求：化学发光法；
2.性能指标：最低检测限不大于1U/mL检测范围1U/mL~5000U/mL精密度测定结果的总不精密度小于10%

★3、规格：2×100人份/盒
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	癌抗原CA15-3测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于1.0U/mL检测范围1.0U/mL~500U/mL精密度测定结果的总不精密度小于10%

★3、规格：2×100人份/盒
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	糖类抗原CA19-9测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于1.0U/mL检测范围1.0U/mL~2000U/mL精密度测定结果的总不精密度小于10%

★3、规格：2×100人份/盒
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	铁蛋白（FERR）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1.方法学要求：化学发光法；
2.性能指标：最低检测限不大于0.5ng/mL。线性试剂盒在1.0ng/mL~1500ng/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤10%。批间差变异系数CV≤10%

★3、规格：2×100人份/盒
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	总前列腺特异性抗原（t-PSA)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1.方法学要求：化学发光法；
2.性能指标：最低检测限不大于0.008ng/mL。检测范围0.008ng/mL~100ng/mL精密度测定结果的总不精密度小于10%

★3、规格：2×100人份/盒
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	游离前列腺特异性抗原（FPSA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.01ng/mL。检测范围0.01ng/mL~30ng/mL精密度测定结果的总不精密度小于10%

★3、规格：2×100人份/盒
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	B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于10pg/mL。线性试剂盒在10pg/mL~5000pg/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤6%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	超敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（荧光免疫发光法）
	★1、方法学要求：化学发光法

★2、规格：2×50人份
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	肌红蛋白（MYO）测定试剂盒
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于1.0ng/mL。线性试剂盒在1.0ng/mL~3000ng/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤6%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.1ng/mL。线性试剂盒在0.1ng/mL~300ng/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤6%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于1ng/mL。线性试剂盒在1ng/mL~200ng/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤5%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限不大于0.5ng/mL。线性试剂盒在0.5ng/mL~100ng/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤5%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：最低检测限应不大于0.02ng/mL。功能灵敏度应不大于0.06ng/mL。线性试剂盒在0.02ng/mL~100ng/mL区间内，其相关系数（r）不低于0.9900。重复性变异系数CV≤5%。批间差变异系数CV≤10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	降钙素（CT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：检测限检出限（LOD）=1.0 pg/mL；线性试剂盒在 1 pg/mL~2000 pg/mL 区间内，其相关系数（r）不低于 0.9900。重复性变异系数 CV≤ 5%。批间差变异系数 CV≤ 10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	维生素 B12（VB12）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：检出限（LOD）=125 pg/mL；线性试剂盒在 125 pg/mL~2000 pg/mL 区间内，其相关系数（r）不低于 0.9900。重复性变异系数 CV≤ 6%。批间差变异系数 CV≤ 10%。

★3、规格：2×100人份/盒
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	白介素 6（IL-6）测定试剂盒（化学发光
免疫分析法）
	★1、方法学要求：化学发光法；
2、性能指标：重复性变异系数 CV 应≤ 5%。批间差变异系数 CV 应≤ 8%准确度对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±15%范围内。检出限应不大于 1.5 pg/mL。线性试剂盒在 1.5 pg/mL ~5,000 pg/mL 区间内，其相关系数（r）应不低于 0.9900。

★3、规格：2×100人份/盒

	3-80
	胃炎相关质控品
	★1、方法学要求：化学发光法
2、性能指标：【主要组成成分】含不同浓度胃蛋白酶原Ⅰ和胃蛋白酶原Ⅱ的牛血清白蛋白缓冲基质的液体。质控品参考值表（不同批次的质控品的参考值及参考范围参见其参考值表）。【储存条件及有效期】2~8℃避光保存，有效期365天。开瓶后，在2~8℃的贮存环境下有效期为30天。

★3、规格：低值：3×2.0ml

	3-81
	胃炎相关质控品
	★1、方法学要求：化学发光法
2、性能指标：【主要组成成分】含不同浓度胃蛋白酶原Ⅰ和胃蛋白酶原Ⅱ的牛血清白蛋白缓冲基质的液体。质控品参考值表（不同批次的质控品的参考值及参考范围参见其参考值表）。【储存条件及有效期】2~8℃避光保存，有效期365天。开瓶后，在2~8℃的贮存环境下有效期为30天。

★3、规格：高值：3×2.0ml

	3-82
	多项肿瘤标志物质控品
	★1.方法学要求：化学发光法
2.性能指标：【主要组成成分】含不同浓度人附睾蛋白4、人糖类抗原50、人糖类抗原242、大肠杆菌重组鳞状上皮细胞癌抗原的牛血清白蛋白基质的液体。质控品靶值表（不同批次的质控品的靶值及质控范围参见其靶值表）。【储存条件及有效期】2~8℃避光保存，有效期365天。开瓶后，在2~8℃的贮存环境下有效期为30天。

★3、规格：多项肿瘤标志物质控品（低值）：3*2.0ml

	3-83
	多项肿瘤标志物质控品
	★1、方法学要求：化学发光法
2、性能指标：【主要组成成分】含不同浓度人附睾蛋白4、人糖类抗原50、人糖类抗原242、大肠杆菌重组鳞状上皮细胞癌抗原的牛血清白蛋白基质的液体。质控品靶值表（不同批次的质控品的靶值及质控范围参见其靶值表）。【储存条件及有效期】2~8℃避光保存，有效期365天。开瓶后，在2~8℃的贮存环境下有效期为30天。

★3、规格：多项肿瘤标志物质控品（高值）：3*2.0ml

	3-84
	甲状腺功能复合定值质控品
	★1、方法学要求：化学发光法
2、性能指标：【主要组成成分】人血清基质的液体。
3、【储存条件及有效期】2~8℃避光保存，有效期 365 天。开瓶后，在2~8℃的贮存环境下有效期为30天。

★4、规格：低值：1×5.0ml

	3-85
	甲状腺功能复合定值质控品
	★1、方法学要求：化学发光法
2、性能指标：【主要组成成分】人血清基质的液体。
3、【储存条件及有效期】2~8℃避光保存，有效期 365 天。开瓶后，在2~8℃的贮存环境下有效期为30天。

★4、规格：高值：1×5.0ml

	3-86
	甲状腺相关自身抗体质控品
	★1、方法学要求：化学发光法
2、性能指标：【主要组成成分】含不同浓度人甲状腺球蛋白抗体和人抗甲状腺过氧化物酶抗体的牛血清白蛋白缓冲基质的液体。
3、【储存条件及有效期】2~8℃避光保存，有效期 18 个月。开瓶后，在2~8℃的贮存环境下有效期为30天。

★4、规格：低值：3×2.0ml

	3-87
	甲状腺相关自身抗体质控品
	★1、方法学要求：化学发光法
2、性能指标：【主要组成成分】含不同浓度人甲状腺球蛋白抗体和人抗甲状腺过氧化物酶抗体的牛血清白蛋白缓冲基质的液体。
3、【储存条件及有效期】2~8℃避光保存，有效期 18 个月。开瓶后，在2~8℃的贮存环境下有效期为30天。

★4、规格：高值：3×2.0ml

	3-88
	生殖激素类复合定值质控品
	★1、方法学要求：化学发光法
2、性能指标：【主要组成成分人血清基质的液体。
3、【储存条件及有效期】质控品于 2～8℃的环境下避光保存，可稳定保存 12 个月。 开瓶后，在 2～8℃避光保存，稳定期为 30天；在-20℃避光保存，稳定期为 90 天。

★4、规格：低值：3×5.0mL

	3-89
	生殖激素类复合定值质控品
	1、生殖激素类复合定值质控品适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应检测项目检测时的室内质量控制

★2、规格：高值：3×5.0mL

	3-90
	肿瘤标志物多项质控品
	1、用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制。肿瘤标志物多项质控品适用检测项目包括癌胚抗原（CEA）、甲胎蛋白（AFP）、肿瘤相关抗原CA125、癌抗原CA15-3、糖类抗原CA19-9、游离前列腺特异性抗原（FPSA）、总前列腺特异性抗原（t-PSA）、铁蛋白（FERR）、癌抗原CA72-4、细胞角蛋白19片段（CYFRA 21-1）10个化学发光免疫检测项目。

★2、规格：肿瘤标志物多项质控品（低值）：3×5.0 mL

	3-91
	肿瘤标志物多项质控品
	1、用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制。肿瘤标志物多项质控品适用检测项目包括癌胚抗原（CEA）、甲胎蛋白（AFP）、肿瘤相关抗原CA125、癌抗原CA15-3、糖类抗原CA19-9、游离前列腺特异性抗原（FPSA）、总前列腺特异性抗原（t-PSA）、铁蛋白（FERR）、癌抗原CA72-4、细胞角蛋白19片段（CYFRA 21-1）10个化学发光免疫检测项目。

★2、规格：肿瘤标志物多项质控品（高值）：3×5.0 mL

	3-92
	全自动免疫检验系统用底物液
	1、试剂于2～8℃环境下保存时，可稳定保存12个月；在机使用后，在15~30℃的贮存条件下稳定性为14天；开瓶后，在2～8℃的贮存条件下稳定性为30天。

★2、规格：4×115ml

	3-93
	清洗液 Wash Buffer
	1、用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测

★2、规格：1×10L

	3-94
	游离三碘甲状腺原氨酸校准品
	1、用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对游离三碘甲状腺原氨酸检测项目进行校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-95
	游离甲状腺素校准品
	1、游离甲状腺素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对游离甲状腺素检测项目进行校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-96
	总三碘甲状腺原氨酸校准品
	1、总三碘甲状腺原氨酸校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对总三碘甲状腺原氨酸检测项目进行校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-97
	总甲状腺素校准品
	1、总甲状腺素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对总甲状腺素检测项目进行校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-98
	促甲状腺激素校准品
	1、促甲状腺激素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对促甲状腺激素检测项目进行校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-99
	甲状腺球蛋白校准品
	1、用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对甲状腺球蛋白（Thyroglobulin）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或（和）血浆中的甲状腺球蛋白含量。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-100
	甲状腺球蛋白抗体校准品
	1、用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的甲状腺球蛋白抗体含量。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-101
	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品
	1、用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或（和）血浆中的抗甲状腺过氧化物酶抗体含量。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-102
	癌胚抗原（CEA）校准品
	1、用于癌胚抗原项目检测时的校准。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-103
	甲胎蛋白（AFP）校准品
	1、用于甲胎蛋白项目检测时的校准。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-104
	肿瘤相关抗原CA125校准品
	1、用于肿瘤相关抗原CA125项目检测时的校准。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-105
	癌抗原CA15-3校准品
	1、用于癌抗原CA15-3项目检测时的校准。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-106
	糖类抗原CA19-9校准品
	1、用于糖类抗原CA19-9项目检测时的校准。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-107
	游离前列腺特异性抗原校准品
	1、用于游离前列腺特异性抗原项目检测时的校准。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-108
	总前列腺特异性抗原校准品
	1、用于总前列腺特异性抗原项目检测时的校准。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-109
	总β人绒毛膜促性腺激素校准品
	1、用于总β人绒毛膜促性腺激素项目检测时的校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-110
	促卵泡生成素校准品
	1、用于促卵泡生成素项目检测时的校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-111
	促黄体生成素校准品
	1、用于促黄体生成素项目检测时的校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-112
	垂体泌乳素校准品
	1、用于垂体泌乳素项目检测时的校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-113
	雌二醇校准品
	1、用于雌二醇项目检测时的校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-114
	孕酮校准品
	1、用于孕酮项目检测时的校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-115
	睾酮校准品
	1、用于睾酮项目检测时的校准。

★2、规格：3瓶；C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL

	3-116
	铁蛋白校准品
	1、用于铁蛋白项目检测时的校准。

★2、规格：3瓶;C0：1×2.0 mL，C1：1×2.0 mL，C2：1×2.0 mL；

	3-117
	生殖激素类复合定值质控品
	1、用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应检测项目检测时的室内质量控制。

★2、规格：低值：1×5.0ml

	3-118
	生殖激素类复合定值质控品
	1、用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应检测项目检测时的室内质量控制。

★2、规格：高值：1×5.0ml

	3-119
	多项免疫复合定值质控品
	1、用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。多项免疫复合定值质控品适用检测项目包括胰岛素（Insulin）、C肽（C-Peptide）、皮质醇（Cortisol）、硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）。

★2、规格：低值：3×2.0ml

	3-120
	多项免疫复合定值质控品
	1、用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。多项免疫复合定值质控品适用检测项目包括胰岛素（Insulin）、C肽（C-Peptide）、皮质醇（Cortisol）、硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）。

★2、规格：高值：3×2.0ml

	3-121
	叶酸（Folate）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	1、用于体外定量测定人体血清或血浆、红细胞中叶酸的含量。临床上用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断。

★2、规格：100人份/盒

	3-122
	维生素B12校准品
	1、用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对维生素B12（VB12）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的维生素B12（VB12）的含量。

★2、规格：C0：1×2.0mL，  C1：1×2.0mL，C2:1×2.0mL


第四包：输血组

	品目序号
	试剂/耗材名称
	参数及要求

	4-1
	APTT活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）冻干型
	★1、用途：适用于体外测定人血浆的活化部分凝血活酶时间(APTT)。
★2、规格：APTT激活剂 6*4ml； CaCl2 6*4ml
3、组成：本产品由 APTT激活剂、CaCl2,组成。APTT激活剂主要成分为0.45%脑磷脂、2%硅藻土、0.02%CHAPS表面活性剂、3%甘露醇；CaCl2为 0.025mol/L的Cacl2溶液
4、材质：冻干型
5、有效期：2℃~8℃密闭保存，有效期18个月。

	4-2
	PT凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）冻干型
	★1、用途：适用于体外测定人血浆的凝血酶原时间(PT)。
★2、规格：组织凝血活酶6*4ml； 复溶液 6*4ml
3、组成：本产品由组织凝血活酶、复溶液组成。组织凝血活酶主要成分为2%免脑粉、0.01%氯化钙、3%甘露醇、2%牛血清白蛋白;复溶液为 5%Tris 缓冲液。
4、材质：冻干型
5、有效期：

5.1 2℃~8℃密闭贮存，有效期18个月；

5.2 复溶后凝血酶 2℃~8℃密闭保存，稳定 10 天；

5.3 全自动凝血仪 16℃试剂仓密闭保存，稳定 7 天。

	4-3
	TT凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）冻干型
	★1、用途：适用于体外测定人血浆的凝血酶时间(TT)。
★2、规格：12*4ml
3、组成：主要成分为:0.05%凝血酶、0.01%氯化钙、3%甘露醇、2%牛血清白蛋白。
4、材质：冻干型
5、有效期：

5.1 2℃~8℃密闭贮存，有效期18个月；

5.2 复溶后凝血酶 2℃~8℃密闭保存，稳定 10 天；

5.3 全自动凝血仪 16℃试剂仓密闭保存，稳定7天。

	4-4
	FIB纤维蛋白原含量测定试剂盒（凝固法）冻干型
	★1、用途：适用于体外测定人血浆的纤维蛋白原含量(FIB)。
★2、规格：凝血酶 6*4ml；咪唑缓冲液 1*50ml
3、组成：本产品由凝血酶、咪睉缓冲液组成。凝血酶主要成分为0.09%凝血酶0.01%氯化钙、3%甘露醇、2%牛血清白蛋白:唑缓冲液为5%味唑缓冲液。不同批号的试剂盒各组分不能混合使用。
4、材质：冻干型
5、有效期：

5.1 2℃~8℃密闭保存，有效期18个月；

5.2 复溶后FIB凝血酶 2℃~8℃密闭保存，稳定10天；

5.3 凝血仪 16℃试剂仓密闭保存，稳定7天。
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	D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	★1、用途：适用于体外测定人血浆中D-二聚体(D-Dimer)含量。
★2、规格：R1:6*11ml    R2: 6*4ml
3、组成：本产品由 D-Dimer 试剂1、D-Dimer 试剂2组成。D-Dimer 试剂1主要成分为三羟甲基氨基甲烷缓冲液，含量0.0lmol/L;D-Dimer试剂2主要成分为包被鼠抗人D-Dimer单克隆抗体的胶乳颗粒悬浊液,含量 0.17%。
4、材质：冻干型
5、有效期：

5.1 2℃~8℃密闭保存，有效期12个月；

5.2 D-Dimer试剂开瓶后2℃~8℃密闭保存，稳定10天；

5.3 全自动凝血仪 16℃试剂仓密闭保存，稳定7天。
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	纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	★1、用途：适用于体外测定人血浆中的纤维蛋白（原）降解产物（FDP）含量
★2、规格： R1:4*6ml R2:4*2ml
3、组成：本产品由FDP试剂1、FDP试剂2组成。FDP试剂1主要成分为2%三羟甲基氨基甲烷缓冲液、1‰苯甲酸钠；FDP试剂2主要成分为0.25%鼠抗人FDP单克隆抗体胶乳颗粒、0.5%牛血清白蛋白。
4、材质：冻干型
5、有效期：

5.1 2℃~8℃密闭保存，有效期12个月；

5.2 FDP试剂开瓶后2℃~8℃密闭保存，稳定10天；

5.3 全自动凝血仪 16℃试剂仓密闭保存，稳定7天。
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	正常值凝血质控品
	★1、用途：用于 APTT、PT、TT凝血检测分析过程的质量控制。
★2、规格：1.0ml、1.0mlx10
3、组成：健康人枸橼酸钠抗凝血浆、缓冲稳定剂(0.05mol/L HEPES FREE  ACID)
4、材质：冻干型
5、有效期：2℃~8℃密封保存有效期为2年；复溶后2℃~8℃密封保存有效期为6小时
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	异常值凝血质控品
	★1、用途：用于低值异常范围内APTT、PT、TT凝血检测分析过程的质量控制。
★2、规格：1.0ml、1.0mlx10
3、组成：健康人枸橼酸钠抗凝吸附血浆、缓冲稳定剂(0.05mol/L HEPES FREE  ACID)
4、材质：冻干型
5、有效期：2℃~8℃密封保存有效期为2年；复溶后2℃~8℃密封保存有效期为6小时
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	D-二聚体质控物   水平1
	★1、用途：用于D-二聚体项目的室内质量控制。
★2、规格：12*1ml
3、组成：冻干品，109mmol儿枸橼酸钠抗凝猪血浆、20mg/mL 牛血清白蛋白、20mg/nL 苯甲酸钠。
4、材质：冻干型
5、有效期：

5.1 2℃℃~8℃密闭保存，有效期12个月；

5.2 复溶后 2℃℃~16℃℃密闭保存，稳定8小时。
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	D-二聚体质控物   水平2
	★1、用途：用于D-二聚体项目的室内质量控制。
★2、规格：12*1ml
3、组成：冻干品，109mmol儿枸橼酸钠抗凝猪血浆、20mg/mL 牛血清白蛋白、20mg/nL 苯甲酸钠。
4、材质：冻干型
5、有效期：

5.1 2℃℃~8℃密闭保存，有效期12个月；

5.2 复溶后 2℃℃~16℃℃密闭保存，稳定8小时。
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	抗凝血酶测定试剂盒（发色法）
	★1、用途：用于体外定量测定人血浆中抗凝血酶的活性
★2、规格：试剂1:3*12ml 试剂2:3*3ml
3、组成：试剂1:10nkat 牛Xa因子、Tris 盐酸(pH=8.2)、肝素、防腐剂。试剂2:Xa因子发色底物、防腐剂。
4、材质：液体
5、有效期：

5.1 2℃~8℃密闭保存，有效期18个月；
5.2 试剂1开瓶后2℃~8℃密闭保存，稳定7天；
5.3 试剂2开瓶后2℃~8℃避光密闭保存，稳定7天。
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	质控水平1
	★1、用途：用于体外定量测定人血浆中抗凝血酶的活性
★2、规格：1x1mL、6xlmL
3、组成：冻干品，3水平，109mmol/L橼酸钠抗凝血浆，15g/L蔗糖。
4、材质：液体
5、有效期：校准品和质控品复溶后 2℃~8℃密闭保存,稳定 24h；10℃-30℃密闭保存，稳定 4h。
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	质控水平2
	★1、用途：用于体外定量测定人血浆中抗凝血酶的活性
★2、规格：1x1mL、6xlmL
3、组成：冻干品，3水平，109mmol/L橼酸钠抗凝血浆，15g/L蔗糖。
4、材质：液体
5、有效期：校准品和质控品复溶后 2℃~8℃密闭保存,稳定 24h；10℃-30℃密闭保存，稳定 4h。
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	质控水平3
	★1、用途：用于体外定量测定人血浆中抗凝血酶的活性
★2、规格：1x1mL、6xlmL
3、组成：冻干品，3水平，109mmol/L橼酸钠抗凝血浆，15g/L蔗糖。
4、材质：液体
5、有效期：校准品和质控品复溶后 2℃~8℃密闭保存,稳定 24h；10℃-30℃密闭保存，稳定 4h。
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	抗凝血酶测定试剂盒（发色法）
	★1、用途：抗凝血酶测定试剂盒(发色法)主要用于定量测定人抗凝(枸橼酸钠)血浆中抗凝血酶的活性。
★2、规格：Xa因子试剂：6×6mL，FXa因子发色底物：3×3mL，定标血浆1×1mL；
3、组成：Xa因子试剂：pH为8.2的缓冲液，含有肝素、稳定剂和防腐剂的牛FXa因子10nkat/mL，FXa 因子发色底物：FXa因子发色底物保存在含有清洗剂和防腐剂的水介质中；定标血浆：定标血浆由混入特定含量抗凝血酶的枸橼酸盐冻干人血浆组成；稀释液： NaCl 9mg/mL (0.9%), 4mM 叠氮化钠作为防腐剂
4、材质：液体
5、有效期：未开瓶试剂在 2～8℃可稳定储存 24 个月。开瓶的 Xa 因子试剂在 2～8℃可储存 1 个月，在 12～15℃可储存 48 小时。开瓶的FXa因子发色底物在 2～8 摄氏度可储存1个月，在12～15℃可储存48小时
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	AT-Ⅲ凝血多项正常值质控品
	★1、用途：用于凝血酶原时间（PT Quick,PT Owren）、活化部分凝血酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fib）、抗凝血酶（AT）、D-二聚体（D-dimer）的质量控制。
★2、规格：10*1mL
3、组成：主要成分为含枸橼酸盐抗凝剂的冻干人血浆。
4、材质：冻干型
5、有效期：2℃~8℃密闭保存，有效期30个月复溶后稳定性:15~25℃下，在原试剂瓶可密封保存24小时。2~8℃下，在原试剂瓶可密封保存 24 小时。(在使用之前，确保复溶质控品已达到室温)。
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	AT-Ⅲ凝血多项异常值质控品
	★1、用途：用于凝血酶原时间（PT Quick,PT Owren）、活化部分凝血酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fib）、抗凝血酶（AT）、D-二聚体（D-dimer）的质量控制。
★2、规格：10*1mL
3、组成：主要成分为含枸橼酸盐抗凝剂的冻干人血浆，牛血浆蛋白。
4、材质：冻干型
5、有效期：未开瓶试剂2℃~8℃可保存30个月，复溶后稳定性:15~25℃下，在原试剂瓶可密封保存24小时。  2~8℃下，在原试剂瓶可密封保存 24 小时。(在使用之前，确保复溶质控品已达到室温)
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	凝血分析用稀释液
	用途：用于在凝血测试中稀释血浆标本
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥15 个月

★4、规格：96ml/盒
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	凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）
	★1、用途：用于测定人血浆凝血酶时间。临床上主要用于反映血浆纤维蛋白原含量或结构异常，还可用于反映纤溶系统功能
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥16个月

★4、规格：48ml/盒
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	活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒（凝固法）
	★1、用途：用于测定人血浆活化部分凝血活酶时间，临床上主要用于内源性凝血系统功能缺陷的筛查和肝素抗凝治疗监测
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥16个月

★4、规格：48ml/盒
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	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）
	★1、用途：用于测定人血浆凝血酶原时间。临床上主要用于外源性凝血系统功能缺陷的筛查和口服抗凝剂治疗监测
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥16个月

★4、规格：48ml/盒
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	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血浆中纤维蛋白原浓度，临床上主要用于弥散性血管内凝血、原发性纤溶症的辅助诊断以及溶栓疗效的监测
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥16个月

★4、规格：24ml/盒
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	纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血浆中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物(FDP)的浓度
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥15个月

★4、规格：24ml/盒
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	抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法）
	★1、用途：用于检测人血浆中抗凝血酶Ⅲ的活性或含量
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥15个月

★4、规格：16.2ml/盒
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	D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（免疫比浊法）
	1、用途：用于检测人体血浆样本中D-二聚体的含量
2、材质：液体试剂
3、有效期：≥16个月

★4、规格：36ml/盒
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	血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒（粘度测定法）
	1、主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断 DIC,区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。 
2、规格：10人份/盒
★3、规格：10mLx10管
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	血栓弹力图（肝素酶杯）检测试剂盒（粘度测定法）
	★1、用途：判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测），主要用于术中判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用；
2、规格：5人份普通杯+5人份肝素杯 每盒
★3、规格：10μl/管X5
4、有效期：≥18月
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	人ABO血型正/反定型和Rh（D）血型检测卡（凝胶法）
	1、用途：检测人红细胞ABO血型正、反定型盒Rh（D）血型，仅用于临床检测，不用于血源筛查。       
2、规格：12卡/盒，480卡/盒，960卡/盒                     
3、有效期：有效期12个月

★4、规格：12卡/盒
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	抗人球蛋白（IgG）检测卡（凝胶法）
	用途：可用于抗体筛查和交叉配血试验，仅用于临床检测，不用于血源筛查。       
2、规格：12卡/盒，480卡/盒，960卡/盒                     
3、有效期：有效期12个月

★4、规格：12卡/盒
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	血型鉴定及不规则抗体筛查质控品
	★1、用途：本质控品用于配合本公司ABO血型正定型和Rh(D)血型检测卡、ABO血型正/反定型和Rh(D)血型检测卡、抗人球蛋白检测卡、用于手工法及全自动分析系统检测ABO正定型、ABO反定型、Rh(D)血型、抗体筛查项目的质量控制。仅用于临床检测，不用于血源筛查。       
★2、规格：8支/盒。 O型RhD阳性红细胞（质控品1） 2mL/支 AB型RhD阳性红细胞（质控品2） 2mL/支 A型RhD阴性红细胞（质控品3） 2mL/支 B型RhD阴性红细胞（质控品4） 2mL/支 O型血浆（质控品5） 5mL/支 AB型血浆（质控品6） 5mL/支 抗D（IgG）抗体（高浓度）的A型血浆（质控品7）3mL/支 抗D（IgG）抗体（低浓度）的B型血浆（质控品8）3mL/支
3、有效期：90天，开盖后30天
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	交叉配血质控品
	★1、用途：用于交叉配血项目的质量控制。
★2、规格：5支/盒。AB型RhD阳性红细胞（质控品1） 2mL/支，O型RhD阳性红细胞（质控品2） 1mL/支，RhD阴性红细胞（质控品3） 1mL/支，O型血浆（质控品4） 5mL/支，抗D（IgG）抗体的AB型血浆（质控品5）5mL/支。
3、有效期：90天，开盖后30天。
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	不规则抗体检测试剂盒（人红细胞）
	★1、用途：用于体外定性检测人血清、血浆样本中的不规则抗体，仅用于临床检测，不用于血源筛查。
★2、规格：5mL×3瓶
3、有效期：90天
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	RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）
	★1、本产品适用于临床样本RhD血型的常规检测，不用于血源筛查，仅用于临床检验。

★2、规格：1支/盒
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	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原的含量
★2、规格：100测试/盒，200测试/盒，100测试/盒S，200测试/盒S。
3、组成：磁微粒混悬液，酶结合物，校准品，条码条
4、有效期：2-8度储存15个月，开瓶使用后2-10度保存28天
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	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗体的含量
★2、规格：100测试/盒，200测试/盒，100测试/盒S，200测试/盒S。
3、组成：磁微粒混悬液，酶结合物，校准品，条码条
4、有效期：2-8度储存15个月，开瓶使用后2-10度保存28天
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	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗原的含量
★2、规格：100测试/盒，200测试/盒，100测试/盒S，200测试/盒S。
3、组成：磁微粒混悬液，酶结合物，校准品，条码条
4、有效期：2-8度储存15个月，开瓶使用后2-10度保存28天
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	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗体的含量
★2、规格：100测试/盒，200测试/盒，100测试/盒S，200测试/盒S。
3、组成：磁微粒混悬液，酶结合物，校准品，条码条
4、有效期：2-8度储存15个月，开瓶使用后2-10度保存28天
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	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的含量
★2、规格：100测试/盒，200测试/盒，100测试/盒S，200测试/盒S。
3、组成：磁微粒混悬液，酶结合物，校准品，条码条
4、有效期：2-8度储存15个月，开瓶使用后2-10度保存28天
★5、适用于郑州安图生物工程股份有限公司AutolumoA6200仪器匹配使用。
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	人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定性检测人血清或血浆中人类免疫缺陷病毒1型（包括O组）2型抗体以及1型P24抗原
★2、规格：100测试/盒，200测试/盒，100测试/盒S，200测试/盒S。
3、组成：磁微粒混悬液，生物素化P24抗体，抗体阳性对照，P24抗原阳性对照，阴性对照，条码条
4、有效期：2-8度储存18个月，开瓶使用后2-10度保存28天
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	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定性检测人血清或血浆中丙型肝炎病毒IgG抗体
★2、规格：100测试/盒，200测试/盒，100测试/盒S，200测试/盒S。
3、组成：磁微粒混悬液，酶结合物，样本稀释液，阴性对照，阳性对照，条码条
4、有效期：2-8度储存18个月，开瓶使用后2-10度保存28天

	4-41
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	★1、用途：用于体外定性检测人血清或血浆中梅毒螺旋体抗体
★2、规格：100测试/盒，200测试/盒，100测试/盒S，200测试/盒S。
3、组成：磁微粒混悬液，酶结合物，阴性对照，阳性对照，条码条
4、有效期：2-8度储存15个月，开瓶使用后2-10度保存28天

	4-42
	发光底物液
	★1、用途：与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。仅用于郑州安图生物工程股份有限公司化学发光免疫分析检测系统
★2、规格：110ml*1套/盒，110ml*2套/盒，110ml*5套/盒，
3、组成：底物A液，底物B液
4、有效期：2-8度保存有效期18个月

	4-43
	清洗液
	★1、用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外诊断
★2、规格：500ml*4瓶/盒，500ml*9瓶/盒，500ml*16瓶/盒，250ml*4瓶/盒，250ml*9瓶/盒，250ml*16瓶/盒
3、组成：清洗液
4、有效期：2-30度保存有效期24个月

	4-44
	样本稀释液
	★1、用途：用于对待测样本稀释，液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物质进行检测，其本身不直接参与检测。
★2、规格：250ml*4瓶/盒，250ml*10瓶/盒，250ml*4瓶/盒A,250ml*10瓶/盒A
3、组成：样本稀释液
4、有效期：2-30度保存有效期24个月

	4-45
	乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控品
	★1、用途：用于乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体检验项目质量控制管理。
★2、规格：3.0mL×6瓶/盒；

	4-46
	乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控品
	★1、用途：用于乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原检验项目质量控制管理
★2、规格：3.0mL×6瓶/盒；


注：①“★”条款为实质性要求，不允许负偏离，负偏离视为无效响应。

②本项目所涉及到执行标准，如有更新按最新的现行标准执行。

四、商务要求：（第一包、第二包、第三包、第四包）（实质性要求）

1.服务期限及合同签订要求

1.1服务期限：合同签订之日起3年，合同一年一签。

1.2成交之日起（以成交通知书日期为准），15个工作日内到叙永县中医医院办理相关合同签订手续，须带齐中标（成交）通知书、公司（厂家）相关资质和针对本项目的所有产品的注册/备案证明材料及产品合法经销渠道授权原件等，如成交供应商不能在规定的时间内与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动，同时将追究成交供应商的缔约过失责任。

2.服务及交货地点：叙永县中医医院指定地点。

3.付款方法和条件：供应商以每月实际配送的规格、数量，结合采购人所确认的验收入库单据，与采购人以一个月为一个结算周期进行结算，结算金额=∑各规格当月单价*统一结算率*当月实际配送数量。每月配送金额在次月进行核算，经双方复核确认无误后，供应商须向采购人出具合法有效完整的发票，采购人在收到相应发票后，按医院付款程序支付相应款项。在合同期内，合同金额使用完毕，本年度合同自动终止；合同期满合同金额未使用完毕，以实际结算金额为准，本年度合同自动终止。（注：各规格当月单价为“四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统”当月公布的“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”、“四川省最高参考价”、“联动参考价”或产品成交价格四者中的最低价）

4.报价要求及货款结算金额：

4.1报价要求：

4.1.1每个产品单价不得高于“四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统”当月公布的“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”、“四川省最高参考价”、“联动参考价”中的最低价，同时也不得高于本项目规定的单品单价最高限价。供应商报价时既要按所投产品自带规格提供报价，又要将自带规格报价换算为采购清单规格报价，换算后的单价报价不得高于本项目“单品单价限价”，否则报价将视为无效报价。

4.1.2供应商按各品目产品的基础价格分别报统一结算率（0＜统一结算率≤100%），否则视为无效报价。注：如结算率＜100%，成交后采购人将在“四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统”中将价格调整至本项目成交价（全省联动），供应商自行承担相关市场风险。

4.1.3本项目采购的产品均为“四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统”上挂网的产品，供应商须承诺：如在服务期内，供应商在本项目中的单品报价低于管理系统上显示的最低价的，将按成交单价（供应商在本项目中的单品报价）进行结算，采购人将根据试剂采购管理政策要求按实际成交价格进行挂网公示，供应商在报价时须自行考虑市场风险，承担因此带来的一切责任及风险。【在响应文件中单独提供承诺函】

4.1.4供应商根据采购文件自行报价，报价包含但不限于耗材生产、仓储、运输、管理、售后、保险、代理、装卸、存放、调试、检测、培训、相关税费等全部费用，采购人不再另行支付其他相关费用。

4.2 按月动态结算，月度最终结算金额=∑各规格当月单价*统一结算率*当月实际配送数量，其中“各规格当月单价”为“四川医保公共服务平台-药品和医用耗材招采管理系统”当月公布的“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”、“四川省最高参考价”、“联动参考价”或产品成交价格四者中的最低价。

4.3 在合同期内，合同金额使用完毕，本年度合同自动终止；合同期满合同金额未使用完毕，以实际结算金额为准，本年度合同自动终止。

4.4 因本项目中每个产品的用量为预估值，所以供应商参与本项目进行总报价只作为经济评分，不作为授予合同的成交金额，签订合同的最终金额即为预算金额。

4.5 本次每个单品的“预采购数量”为采购人预计需求量，数据仅作为供应商投标参考，并非采购人关于本项目做出的任何需求承诺信息。最终采购人需求供应数量以采购人合同签订后具体需求量为准，此后采购人实际采购需求量低于或高于本次采购的预估采购量均为合同履约过程之正常情况，采购人不承担任何违约责任。

5.配送及服务要求：

5.1配送方式：供应商需负责产品的运输、现场搬运，有关运输和保险的一切费用以及运输过程中的安全、风险责任均由供应商承担。

5.2供应商必须提供与耗材使用相应的服务和所需的专用工具等配套服务。

5.3在实际使用过程中如因产品自身质量原因出现异常情况，成交供应商须在收到院方口头或书面通知后请厂家或专家1日内到达采购人处协助解决异常情况，相关一切费用由成交供货商负责。

5.4对于需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由成交供货商负责。新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，供货商需无条件提供货源。

5.5成交供应商对所供产品应保证备货充足，确保采购人随时需要。采购人下达的采购计划应于24小时内（工作日）送达。

6.验收方法：本项目严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求组织验收，以采购文件技术参数及要求及响应文件技术响应为准。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业标准为准。采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
7.产品质量要求：

7.1供应商所提供的产品，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.2供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品(最大容量产品)，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）必须符合国家关于医疗器械的相关法律要求。

7.3供应商所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

7.4供应商提供的产品（特殊产品除外）配送到医院的剩余效期不得低于总效期的50%。

7.5为保证使用效果，医院正常使用情况下，当产品效期剩余三个月时，供应商无条件为采购人提供退换货服务，不得额外收取任何费用。

8.供应商自行核实投标产品须在国家医疗保障局下发的医用耗材最新目录库中，医用耗材国家编码能确保医保患者正常联网结算。若因投标产品未纳入四川省医疗保障局医用耗材最新目录库而导致医保患者无法正常联网结算的，供应商须及时并积极配合相关部门协调处理。

9.若上级主管部门将本次所涉及试剂纳入集中（或部门）统一采购，成交供应商应无条件配合相关部门的政策要求加入统一采购流程。

10.售后服务

10.1质量管理体系服务

10.1.1成交供应商须协助检验科按照IS015189建立并运行质量体系提供实施方案，包含但不限于定期对仪器进行性能验证、比对、校准并出具相关报告。【在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟，承诺内容：中标后提供具体实施方案】

10.1.2指导采购人建立实验室全面质量管理体系，制定实验室工作制度及标准化作业程序，对各科实验室机构相关从业人员进行培训，对人员、仪器设备、试剂、环境及标本等元素进行全要素整体运行管理，将质量管理落实到预防控制阶段。协助医院拟定设备管理操作手册，并对操作人员进行培训上岗，以保证设备的使用、维护保养等管理符合质量体系的要求。

10.1.3指导采购人建立质量管理体系、流程、SOP文件编写、质控及质量防控措施等，并对采购人科室人员进行专业的关联培训。

10.2检验检测能力提升服务

10.2.1成交供应商须提供检验前、中、后的流程改造，实现实验室样本闭环管理；须提供支撑该体系作证及耗材或物资的配送服务。

10.2.2成交供应商须提供实验室流程优化：要求整体布局优化，合理摆放设备，在确保生物安全的前提下，缩短TAT时间；工作流程优化，减少或取消不必要的工作环节。

10.2.3实验室6S管理协助，要求成交供应商协助推行医学实验室管理，包括协助实验室建立6S管理实施办法，协助培训、考核；最终帮助实验室建立规范化、制度化、常态化的6S管理机制。

10.3服务期间，因检验检测新技术新项目的开展或因发展需要新增检测项目或提升检测能力，供应商应及时向医院提供相应支持，提升医院的检测能力，满足医院临床医疗、教学和科研工作的需求。

11.其他商务要求：

11.1本次采购的试剂名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与采购文件清单所列名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与采购文件要求的产品一致也予以认可，但需单独提供承诺函承诺其产品效用、性能与采购文件要求的产品一致。【在响应文件中单独提供承诺函】

11.2履约保障：

11.2.1成交供应商在履约期间，若因国家、部门政策规定与本采购要求和合同约定的事项相抵触时，按国家相关规定执行，采购人有权无条件单方面解除合同。

11.2.2成交供应商在与采购人签订合同后，须提供样品供采购人按照技术参数进行验收，如不能提供或验收与响应文件不相符即视为验收不合格，采购人有权按虚假响应处理并取消其成交资格。

11.2.3成交供应商在履约期间，若相应产品生产厂家对成交供应商的授权关系到期，采购人有权无条件单方面终止合同，并另行选择有授权资质的供应商。若包含多个厂家，可只解除部分产品合同。

11.2.4成交供应商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外，采购人有权无条件单方面取消其供货资格；供货商在履约过程中，若出现三次及以上未按规定履约的同一违约行为时，采购人有权单方面取消其供货资格。若成交供应商提供的产品出现重大质量问题，造成恶劣影响的，采购人除按上述条款，责成赔偿，要求承担医患双方调解的费用赔付外，还有权单方面取消其供货资格。

11.3如果采购人在正常保管和使用前提下，因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由成交供应商负责并承担财产损失赔偿责任，并承担医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由成交供应商负责委托具有相关检测资质的质检部门进行检测，并承担相关所有费用。

11.4因生产企业产品停产造成供货中断，成交供应商须提前三个月书面通知采购人；因国家相关部门最新颁布的标准及规范更改造成成交产品不能继续供货，成交供应商应在标准及规范生效前告知采购人。经双方协商，提供可替换的产品，产品质量及性能不得低于成交产品，无特殊理由价格不得高于成交价格。

11.5供货期配送要求：在配送服务期内，成交供应商不得将配送资格转让给其他供应商，不得将本项目分包或者转包进行履约，如经采购人发现并核实成交供应商存在此类情况的，自动终止合同，另行采购。

注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应采购文件，做无效文件处理，须按采购文件要求在商务响应表中予以应答。

第六章  评审办法

1. 总则

1.1 根据比选文件规定，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由代理机构负责组织，具体评审事务由评审小组负责。评审小组由采购人代表和有关人员组成。
1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

1.4 评审小组按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2. 评审程序
2.1 根据比选文件的规定，评审按照下列工作程序进行：

（1）比选申请文件初审（包括资格性检查和符合性检查）；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐成交供应商名单；

（5）编写评审报告。

3. 确定成交人及确定成交人程序

 （见第二章第5条）

4. 评审细则及标准（综合评分法）

4.1 本次综合评分的主要因素是：详见综合评分表。

4.2 除价格因素外，评审小组成员应依据比选文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.3 在评审过程中，比选申请文件响应比选文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

4.3.1实质性偏离是指比选申请文件未能实质响应比选文件的要求。

比选申请文件有上述情形之一的，作无效比选申请文件处理。

4.3.2非实质性偏离是指比选申请文件在实质上响应比选文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变比选申请文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的信息和数据资料不完整；

（5） 比选申请文件未按比选文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评审小组认定的其他非实质性偏离。

比选申请文件有上述（1）--（4）情形之一的，评审小组应当书面要求比选申请人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。评审小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 在比选申请文件初审过程中，如果出现评审小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

4.5 综合评分明细表

（第一包）

	序号
	评分因素    及权重
	分值
	评分标准

	1
	报价10%
	10分
	投标报价以本次有效最低投标报价（即价格统一结算率最低）为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×10分，结果四舍五入并保留两位小数。

	2
	技术指标80.6%
	80.6分
	1.供应商所投产品完全符合比选文件第五章“三、技术参数”要求没有负偏离得80.6分，非带“★”项参数(共计403条)每有一项负偏离扣0.2分，直至该项分值扣完为止。

2.所有参数超出比选文件第五章“三、技术参数：”中要求（正偏离）的不加分。

注：1、以一级序号阿拉伯数字（如“1”“2”“3”.....）各为一条技术参数条款认定（标题除外）；阿拉伯数字序号下有多级序号的，以最小级阿拉伯数字序号（如“1.1”“1.2”“1.3”......）各为一条，如涉及表格则作为一条技术参数条款认定。2、一般技术参数条款为评分项中的普通打分技术指标，有明确要求需要提供佐证材料的按要求提供对应材料予以证明；未要求提供佐证材料的，响应即可，允许负偏离，仅做扣分处理。供应商须严格按照比选文件产品参数描述进行响应，不得曲解比选文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应比选文件参数，不得以"正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应，否则自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。

	3
	配送服务8%
	8分
	根据供应商提供的配送服务综合评审，包含：①配送人员、配送时间安排及车辆情况安排、②产品的存储、质量管控制度及措施、③产品送达交接服务措施、风险识别与评估、④应对措施与应急响应。以上4项内容完整提供的得8分，每有一项内容缺失的扣2分（最多扣8分），每项中每有一处存在错误的扣1分（最多扣2分），未提供的不得分。

注：错误系指“方案内容与本项目采购需求无关、方案内容表述歧义或错误、方案内容前后表达矛盾或不一致、方案内容缺失或不可执行、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、项目基本信息歧义或错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的上述任意一种情形，且评审时评审小组各成员不对各供应商投标(响应)情况进行横向比较。

	4
	业绩1.4%
	1.4分
	供应商提供自2021年1月1日（含）至递交响应文件截止时间，已签署（以签订合同时间为准）的类似业绩（检验耗材试剂配送服务类），每提供1个得1.4分,最多得1.4分。

注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章。


（第二包）

	序号
	评分因素    及权重
	分值
	评分标准

	1
	报价10%
	10分
	投标报价以本次有效最低投标报价（即价格统一结算率最低）为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×10分，结果四舍五入并保留两位小数。

	2
	技术指标81.51%
	81.51分
	1.供应商所投产品完全符合比选文件第五章“三、技术参数”要求没有负偏离得81.51分，非带“★”项参数(共计247条)每有一项负偏离扣0.33分，直至该项分值扣完为止。

2.所有参数超出比选文件第五章“三、技术参数：”中要求（正偏离）的不加分。

注：1、以一级序号阿拉伯数字（如“1”“2”“3”.....）各为一条技术参数条款认定（标题除外）；阿拉伯数字序号下有多级序号的，以最小级阿拉伯数字序号（如“1.1”“1.2”“1.3”......）各为一条，如涉及表格则作为一条技术参数条款认定。2、一般技术参数条款为评分项中的普通打分技术指标，有明确要求需要提供佐证材料的按要求提供对应材料予以证明；未要求提供佐证材料的，响应即可，允许负偏离，仅做扣分处理。供应商须严格按照比选文件产品参数描述进行响应，不得曲解比选文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应比选文件参数，不得以"正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应，否则自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。

	3
	配送服务8%
	8分
	根据供应商提供的配送服务综合评审，包含：①配送人员、配送时间安排及车辆情况安排、②产品的存储、质量管控制度及措施、③产品送达交接服务措施、风险识别与评估、④应对措施与应急响应。以上4项内容完整提供的得8分，每有一项内容缺失的扣2分（最多扣8分），每项中每有一处存在错误的扣1分（最多扣2分），未提供的不得分。

注：错误系指“方案内容与本项目采购需求无关、方案内容表述歧义或错误、方案内容前后表达矛盾或不一致、方案内容缺失或不可执行、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、项目基本信息歧义或错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的上述任意一种情形，且评审时评审小组各成员不对各供应商投标(响应)情况进行横向比较。

	4
	业绩0.49%
	0.49分
	供应商提供自2021年1月1日（含）至递交响应文件截止时间，已签署（以签订合同时间为准）的类似业绩（检验耗材试剂配送服务类），每提供1个得0.49分,最多得0.49分。

注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章。


（第三包）

	序号
	评分因素    及权重
	分值
	评分标准

	1
	报价10%
	10分
	投标报价以本次有效最低投标报价（即价格统一结算率最低）为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×10分，结果四舍五入并保留两位小数。

	2
	技术指标81.84%
	81.84分
	1.供应商所投产品完全符合比选文件第五章“三、技术参数”要求没有负偏离得81.84分，非带“★”项参数(共计186条)每有一项负偏离扣0.44分，直至该项分值扣完为止。

2.所有参数超出比选文件第五章“三、技术参数：”中要求（正偏离）的不加分。

注：1、以一级序号阿拉伯数字（如“1”“2”“3”.....）各为一条技术参数条款认定（标题除外）；阿拉伯数字序号下有多级序号的，以最小级阿拉伯数字序号（如“1.1”“1.2”“1.3”......）各为一条，如涉及表格则作为一条技术参数条款认定。2、一般技术参数条款为评分项中的普通打分技术指标，有明确要求需要提供佐证材料的按要求提供对应材料予以证明；未要求提供佐证材料的，响应即可，允许负偏离，仅做扣分处理。供应商须严格按照比选文件产品参数描述进行响应，不得曲解比选文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应比选文件参数，不得以"正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应，否则自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。

	3
	配送服务8%
	8分
	根据供应商提供的配送服务综合评审，包含：①配送人员、配送时间安排及车辆情况安排、②产品的存储、质量管控制度及措施、③产品送达交接服务措施、风险识别与评估、④应对措施与应急响应。以上4项内容完整提供的得8分，每有一项内容缺失的扣2分（最多扣8分），每项中每有一处存在错误的扣1分（最多扣2分），未提供的不得分。

注：错误系指“方案内容与本项目采购需求无关、方案内容表述歧义或错误、方案内容前后表达矛盾或不一致、方案内容缺失或不可执行、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、项目基本信息歧义或错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的上述任意一种情形，且评审时评审小组各成员不对各供应商投标(响应)情况进行横向比较。

	4
	业绩0.16%
	0.16分
	供应商提供自2021年1月1日（含）至递交响应文件截止时间，已签署（以签订合同时间为准）的类似业绩（检验耗材试剂配送服务类），每提供1个得0.16分,最多得0.16分。

注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章。


（第四包）

	序号
	评分因素    及权重
	分值
	评分标准

	1
	报价10%
	10分
	投标报价以本次有效最低投标报价（即价格统一结算率最低）为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×10分，结果四舍五入并保留两位小数。

	2
	技术指标82.6%
	82.6分
	1.供应商所投产品完全符合比选文件第五章“三、技术参数”要求没有负偏离得82.6分，非带“★”项参数(共计118条)每有一项负偏离扣0.7分，直至该项分值扣完为止。

2.所有参数超出比选文件第五章“三、技术参数：”中要求（正偏离）的不加分。

注：1、以一级序号阿拉伯数字（如“1”“2”“3”.....）各为一条技术参数条款认定（标题除外）；阿拉伯数字序号下有多级序号的，以最小级阿拉伯数字序号（如“1.1”“1.2”“1.3”......）各为一条，如涉及表格则作为一条技术参数条款认定。2、一般技术参数条款为评分项中的普通打分技术指标，有明确要求需要提供佐证材料的按要求提供对应材料予以证明；未要求提供佐证材料的，响应即可，允许负偏离，仅做扣分处理。供应商须严格按照比选文件产品参数描述进行响应，不得曲解比选文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应比选文件参数，不得以"正偏离”为由偷换技术参数描述方式进行响应，否则自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。

	3
	配送服务6%
	6分
	根据供应商提供的配送服务综合评审，包含：①配送人员、配送时间安排及车辆情况安排、②产品的存储、质量管控制度及措施、③产品送达交接服务措施、风险识别与评估、④应对措施与应急响应。以上4项内容完整提供的得6分，每有一项内容缺失的扣1.5分（最多扣6分），每项中每有一处存在错误的扣0.75分（最多扣1.5分），未提供的不得分。

注：错误系指“方案内容与本项目采购需求无关、方案内容表述歧义或错误、方案内容前后表达矛盾或不一致、方案内容缺失或不可执行、仅有框架或标题、明显复制其他项目内容、项目基本信息歧义或错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的上述任意一种情形，且评审时评审小组各成员不对各供应商投标(响应)情况进行横向比较。

	4
	业绩1.4%
	1.4分
	供应商提供自2021年1月1日（含）至递交响应文件截止时间，已签署（以签订合同时间为准）的类似业绩（检验耗材试剂配送服务类），每提供1个得1.4分,最多得1.4分。

注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章。


5．计算错误的修改

5.1 比选申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

5.2 按上述修正错误的方法调整的比选报价应对比选申请人具有约束力。如果比选申请人不接受修正后的价格，其比选申请文件将被拒绝。

6. 评审专家在采购活动中承担的义务

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照比选文件的规定要求对比选申请人的资格条件和比选申请人提供的价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露比选文件咨询情况，不得泄漏比选申请人的比选申请文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

6.4 发现比选申请人在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向采购评审工作的组织者报告并加以制止。

发现采购人及其工作人员在采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受比选申请人的其他好处及其他违法违规行为，及时向采购人报告。

6.5 解答有关方面对采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人答复供应商质疑。

7. 评审专家在采购活动中应当遵守的工作纪律

7.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知代理机构或采购人，不得私自转托他人。

7.2 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

7.3 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的比选申请人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原比选申请文件原意不同的新意见；不得以比选文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.4 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第七章  采购合同主要条款

（由中标供应商与采购人协商签订）
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